## Ringkasan
Perbandingan uji noise E1 (load cell diam 60 s)
Hand grip dynamometer. Sumber: log Serial Monitor sketsa uji_bench_hgd. Sel biru = angka dari log; sel kuning = diisi untuk rakitan akhir; sel hitam = rumus.
Skala awal (counts/kg) | 53687
Ukuran | E1 15 Okt | E1 16 Okt (resmi) | E1 rakitan akhir
Tanggal | 15 Okt. 2026 | 16 Okt. 2026
Kondisi | Bench, tanpa pemanasan | Bench, pemanasan ≈ 11 menit | Housing dirakit, pemanasan ≥ 10 menit
Sketsa: jumlah sampel | 706 | 705
Sketsa: rata-rata raw (counts) | -39908.2 | -39097
Sketsa: σ (counts) | 38.2 | 35
Sketsa: peak-to-peak (counts) | 206 | 206
Sketsa: saran THRESHOLD_ONSET_KG (kg) | 1 | 1
Dari baris yang dicetak (rumus)
Jumlah baris | 240 | 240 | 0
Rata-rata raw (counts) | -39910.9708 | -39097.4458
Simpangan baku raw (counts) | 38.2587 | 34.6868
Minimum raw (counts) | -39995 | -39177
Maksimum raw (counts) | -39811 | -39009
Peak-to-peak (counts) | 184 | 168
Simpangan baku (kg) | 0.00071262 | 0.00064609
Peak-to-peak (kg) | 0.0034273 | 0.0031292
10σ (kg) | 0.0071262 | 0.0064609
Ambang onset = maks(1,0; 10σ) (kg) | 1 | 1
σ dari sketsa memakai semua sampel (≈ 11,8/s); baris log hanya 4/s, jadi angka rumus sedikit berbeda. Bandingkan run dengan cara yang sama (sketsa vs sketsa, rumus vs rumus).
Note on B4: Nilai awal hitungan: 2,0 mV/V × 128 × 2^24 / 80 kg (alur-program-hgd.md Bagian 3.2). Ganti dengan hasil kalibrasi.

## E1 16 Okt
E1 resmi 16 Okt. 2026 (setelah pemanasan ≈ 11 menit)
Baris yang dicetak sketsa uji_bench_hgd selama E1 (4 baris/s; sketsa menghitung σ dari semua sampel ≈ 11,8/s, jadi statistik dari baris ini sedikit berbeda dari ringkasan sketsa). Nilai biru = disalin dari log Serial Monitor. t perkiraan = (No − 1) × 0,25 s.
No | Baris log | t perkiraan (s) | raw (counts) | kg (skala awal) | win_avg (kg) | spread (kg) | Tanda | raw − rata-rata (counts)
1 | 2704 | 0 | -39066 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 31.4458
2 | 2705 | 0.25 | -39105 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -7.5542
3 | 2706 | 0.5 | -39112 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -14.5542
4 | 2707 | 0.75 | -39077 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 20.4458
5 | 2708 | 1 | -39102 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -4.5542
6 | 2709 | 1.25 | -39047 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 50.4458
7 | 2710 | 1.5 | -39030 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 67.4458
8 | 2711 | 1.75 | -39155 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -57.5542
9 | 2712 | 2 | -39144 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -46.5542
10 | 2713 | 2.25 | -39090 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 7.4458
11 | 2714 | 2.5 | -39105 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -7.5542
12 | 2715 | 2.75 | -39103 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -5.5542
13 | 2716 | 3 | -39059 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 38.4458
14 | 2717 | 3.25 | -39104 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -6.5542
15 | 2718 | 3.5 | -39098 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -0.55417
16 | 2719 | 3.75 | -39104 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -6.5542
17 | 2720 | 4 | -39095 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 2.4458
18 | 2721 | 4.25 | -39169 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -71.5542
19 | 2722 | 4.5 | -39056 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 41.4458
20 | 2723 | 4.75 | -39144 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -46.5542
21 | 2724 | 5 | -39091 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 6.4458
22 | 2725 | 5.25 | -39088 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 9.4458
23 | 2726 | 5.5 | -39090 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 7.4458
24 | 2727 | 5.75 | -39022 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 75.4458
25 | 2728 | 6 | -39057 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 40.4458
26 | 2729 | 6.25 | -39107 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -9.5542
27 | 2730 | 6.5 | -39132 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -34.5542
28 | 2731 | 6.75 | -39152 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -54.5542
29 | 2732 | 7 | -39101 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -3.5542
30 | 2733 | 7.25 | -39131 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -33.5542
31 | 2734 | 7.5 | -39094 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 3.4458
32 | 2735 | 7.75 | -39139 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -41.5542
33 | 2736 | 8 | -39100 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -2.5542
34 | 2737 | 8.25 | -39108 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -10.5542
35 | 2738 | 8.5 | -39126 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -28.5542
36 | 2739 | 8.75 | -39131 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -33.5542
37 | 2740 | 9 | -39102 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -4.5542
38 | 2741 | 9.25 | -39039 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 58.4458
39 | 2742 | 9.5 | -39107 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -9.5542
40 | 2743 | 9.75 | -39067 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 30.4458
41 | 2744 | 10 | -39079 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 18.4458
42 | 2745 | 10.25 | -39065 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 32.4458
43 | 2746 | 10.5 | -39056 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 41.4458
44 | 2747 | 10.75 | -39158 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -60.5542
45 | 2748 | 11 | -39048 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 49.4458
46 | 2749 | 11.25 | -39076 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 21.4458
47 | 2750 | 11.5 | -39120 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -22.5542
48 | 2751 | 11.75 | -39105 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -7.5542
49 | 2752 | 12 | -39126 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -28.5542
50 | 2753 | 12.25 | -39126 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -28.5542
51 | 2754 | 12.5 | -39101 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -3.5542
52 | 2755 | 12.75 | -39116 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -18.5542
53 | 2756 | 13 | -39062 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 35.4458
54 | 2757 | 13.25 | -39119 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -21.5542
55 | 2758 | 13.5 | -39074 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 23.4458
56 | 2759 | 13.75 | -39038 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 59.4458
57 | 2760 | 14 | -39128 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -30.5542
58 | 2761 | 14.25 | -39069 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 28.4458
59 | 2762 | 14.5 | -39095 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 2.4458
60 | 2763 | 14.75 | -39101 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -3.5542
61 | 2764 | 15 | -39095 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 2.4458
62 | 2765 | 15.25 | -39081 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 16.4458
63 | 2766 | 15.5 | -39094 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 3.4458
64 | 2767 | 15.75 | -39030 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 67.4458
65 | 2768 | 16 | -39139 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -41.5542
66 | 2769 | 16.25 | -39107 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -9.5542
67 | 2770 | 16.5 | -39177 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -79.5542
68 | 2771 | 16.75 | -39144 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -46.5542
69 | 2772 | 17 | -39126 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -28.5542
70 | 2773 | 17.25 | -39102 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -4.5542
71 | 2774 | 17.5 | -39164 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -66.5542
72 | 2775 | 17.75 | -39081 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 16.4458
73 | 2776 | 18 | -39076 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 21.4458
74 | 2777 | 18.25 | -39047 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 50.4458
75 | 2778 | 18.5 | -39107 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -9.5542
76 | 2779 | 18.75 | -39092 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 5.4458
77 | 2780 | 19 | -39134 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -36.5542
78 | 2781 | 19.25 | -39101 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -3.5542
79 | 2782 | 19.5 | -39098 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | -0.55417
80 | 2783 | 19.75 | -39059 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 38.4458
81 | 2784 | 20 | -39150 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -52.5542
82 | 2785 | 20.25 | -39122 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -24.5542
83 | 2786 | 20.5 | -39099 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -1.5542
84 | 2787 | 20.75 | -39117 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -19.5542
85 | 2788 | 21 | -39160 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -62.5542
86 | 2789 | 21.25 | -39080 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 17.4458
87 | 2790 | 21.5 | -39101 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -3.5542
88 | 2791 | 21.75 | -39087 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 10.4458
89 | 2792 | 22 | -39119 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -21.5542
90 | 2793 | 22.25 | -39119 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -21.5542
91 | 2794 | 22.5 | -39128 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -30.5542
92 | 2795 | 22.75 | -39082 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 15.4458
93 | 2796 | 23 | -39070 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 27.4458
94 | 2797 | 23.25 | -39128 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -30.5542
95 | 2798 | 23.5 | -39049 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 48.4458
96 | 2799 | 23.75 | -39049 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 48.4458
97 | 2800 | 24 | -39071 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 26.4458
98 | 2801 | 24.25 | -39079 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 18.4458
99 | 2802 | 24.5 | -39040 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 57.4458
100 | 2803 | 24.75 | -39129 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -31.5542
101 | 2804 | 25 | -39086 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 11.4458
102 | 2805 | 25.25 | -39104 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -6.5542
103 | 2806 | 25.5 | -39078 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 19.4458
104 | 2807 | 25.75 | -39068 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 29.4458
105 | 2808 | 26 | -39070 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 27.4458
106 | 2809 | 26.25 | -39062 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 35.4458
107 | 2810 | 26.5 | -39113 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -15.5542
108 | 2811 | 26.75 | -39085 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 12.4458
109 | 2812 | 27 | -39116 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -18.5542
110 | 2813 | 27.25 | -39096 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 1.4458
111 | 2814 | 27.5 | -39084 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 13.4458
112 | 2815 | 27.75 | -39129 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -31.5542
113 | 2816 | 28 | -39074 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 23.4458
114 | 2817 | 28.25 | -39096 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 1.4458
115 | 2818 | 28.5 | -39052 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 45.4458
116 | 2819 | 28.75 | -39070 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 27.4458
117 | 2820 | 29 | -39066 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 31.4458
118 | 2821 | 29.25 | -39063 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 34.4458
119 | 2822 | 29.5 | -39024 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 73.4458
120 | 2823 | 29.75 | -39082 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 15.4458
121 | 2824 | 30 | -39081 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 16.4458
122 | 2825 | 30.25 | -39132 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -34.5542
123 | 2826 | 30.5 | -39086 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 11.4458
124 | 2827 | 30.75 | -39067 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 30.4458
125 | 2828 | 31 | -39124 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -26.5542
126 | 2829 | 31.25 | -39024 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 73.4458
127 | 2830 | 31.5 | -39029 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 68.4458
128 | 2831 | 31.75 | -39057 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 40.4458
129 | 2832 | 32 | -39009 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 88.4458
130 | 2833 | 32.25 | -39056 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 41.4458
131 | 2834 | 32.5 | -39044 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 53.4458
132 | 2835 | 32.75 | -39080 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 17.4458
133 | 2836 | 33 | -39030 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 67.4458
134 | 2837 | 33.25 | -39098 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -0.55417
135 | 2838 | 33.5 | -39094 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 3.4458
136 | 2839 | 33.75 | -39018 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 79.4458
137 | 2840 | 34 | -39080 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 17.4458
138 | 2841 | 34.25 | -39081 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 16.4458
139 | 2842 | 34.5 | -39020 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 77.4458
140 | 2843 | 34.75 | -39117 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -19.5542
141 | 2844 | 35 | -39103 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -5.5542
142 | 2845 | 35.25 | -39068 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 29.4458
143 | 2846 | 35.5 | -39100 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -2.5542
144 | 2847 | 35.75 | -39122 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -24.5542
145 | 2848 | 36 | -39055 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 42.4458
146 | 2849 | 36.25 | -39059 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 38.4458
147 | 2850 | 36.5 | -39075 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 22.4458
148 | 2851 | 36.75 | -39070 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 27.4458
149 | 2852 | 37 | -39067 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 30.4458
150 | 2853 | 37.25 | -39075 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 22.4458
151 | 2854 | 37.5 | -39082 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 15.4458
152 | 2855 | 37.75 | -39097 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 0.44583
153 | 2856 | 38 | -39010 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 87.4458
154 | 2857 | 38.25 | -39087 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 10.4458
155 | 2858 | 38.5 | -39127 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -29.5542
156 | 2859 | 38.75 | -39080 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 17.4458
157 | 2860 | 39 | -39121 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -23.5542
158 | 2861 | 39.25 | -39085 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 12.4458
159 | 2862 | 39.5 | -39129 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -31.5542
160 | 2863 | 39.75 | -39030 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 67.4458
161 | 2864 | 40 | -39077 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 20.4458
162 | 2865 | 40.25 | -39120 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -22.5542
163 | 2866 | 40.5 | -39061 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 36.4458
164 | 2867 | 40.75 | -39081 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 16.4458
165 | 2868 | 41 | -39078 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 19.4458
166 | 2869 | 41.25 | -39102 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -4.5542
167 | 2870 | 41.5 | -39044 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 53.4458
168 | 2871 | 41.75 | -39114 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -16.5542
169 | 2872 | 42 | -39091 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 6.4458
170 | 2873 | 42.25 | -39082 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 15.4458
171 | 2874 | 42.5 | -39096 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 1.4458
172 | 2875 | 42.75 | -39150 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -52.5542
173 | 2876 | 43 | -39164 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -66.5542
174 | 2877 | 43.25 | -39140 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -42.5542
175 | 2878 | 43.5 | -39080 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 17.4458
176 | 2879 | 43.75 | -39109 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -11.5542
177 | 2880 | 44 | -39110 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -12.5542
178 | 2881 | 44.25 | -39130 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -32.5542
179 | 2882 | 44.5 | -39123 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -25.5542
180 | 2883 | 44.75 | -39097 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 0.44583
181 | 2884 | 45 | -39126 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -28.5542
182 | 2885 | 45.25 | -39109 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -11.5542
183 | 2886 | 45.5 | -39047 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 50.4458
184 | 2887 | 45.75 | -39101 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -3.5542
185 | 2888 | 46 | -39151 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -53.5542
186 | 2889 | 46.25 | -39068 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 29.4458
187 | 2890 | 46.5 | -39113 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -15.5542
188 | 2891 | 46.75 | -39107 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -9.5542
189 | 2892 | 47 | -39172 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -74.5542
190 | 2893 | 47.25 | -39136 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -38.5542
191 | 2894 | 47.5 | -39089 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 8.4458
192 | 2895 | 47.75 | -39123 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -25.5542
193 | 2896 | 48 | -39085 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 12.4458
194 | 2897 | 48.25 | -39149 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -51.5542
195 | 2898 | 48.5 | -39092 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 5.4458
196 | 2899 | 48.75 | -39137 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -39.5542
197 | 2900 | 49 | -39075 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 22.4458
198 | 2901 | 49.25 | -39079 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 18.4458
199 | 2902 | 49.5 | -39081 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 16.4458
200 | 2903 | 49.75 | -39104 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -6.5542
201 | 2904 | 50 | -39083 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 14.4458
202 | 2905 | 50.25 | -39084 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 13.4458
203 | 2906 | 50.5 | -39089 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 8.4458
204 | 2907 | 50.75 | -39071 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 26.4458
205 | 2908 | 51 | -39116 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -18.5542
206 | 2909 | 51.25 | -39102 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -4.5542
207 | 2910 | 51.5 | -39109 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -11.5542
208 | 2911 | 51.75 | -39072 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 25.4458
209 | 2912 | 52 | -39129 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -31.5542
210 | 2913 | 52.25 | -39161 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -63.5542
211 | 2914 | 52.5 | -39087 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 10.4458
212 | 2915 | 52.75 | -39084 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 13.4458
213 | 2916 | 53 | -39120 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -22.5542
214 | 2917 | 53.25 | -39137 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -39.5542
215 | 2918 | 53.5 | -39124 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -26.5542
216 | 2919 | 53.75 | -39059 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 38.4458
217 | 2920 | 54 | -39157 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -59.5542
218 | 2921 | 54.25 | -39112 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -14.5542
219 | 2922 | 54.5 | -39141 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -43.5542
220 | 2923 | 54.75 | -39095 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 2.4458
221 | 2924 | 55 | -39099 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -1.5542
222 | 2925 | 55.25 | -39142 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -44.5542
223 | 2926 | 55.5 | -39133 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -35.5542
224 | 2927 | 55.75 | -39144 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -46.5542
225 | 2928 | 56 | -39119 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -21.5542
226 | 2929 | 56.25 | -39124 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -26.5542
227 | 2930 | 56.5 | -39126 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -28.5542
228 | 2931 | 56.75 | -39146 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -48.5542
229 | 2932 | 57 | -39167 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -69.5542
230 | 2933 | 57.25 | -39146 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -48.5542
231 | 2934 | 57.5 | -39156 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -58.5542
232 | 2935 | 57.75 | -39107 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -9.5542
233 | 2936 | 58 | -39158 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -60.5542
234 | 2937 | 58.25 | -39155 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -57.5542
235 | 2938 | 58.5 | -39122 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -24.5542
236 | 2939 | 58.75 | -39120 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -22.5542
237 | 2940 | 59 | -39145 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -47.5542
238 | 2941 | 59.25 | -39109 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -11.5542
239 | 2942 | 59.5 | -39128 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -30.5542
240 | 2943 | 59.75 | -39085 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 12.4458

## E1 15 Okt
E1 ulang 15 Okt. 2026 (tanpa pemanasan)
Baris yang dicetak sketsa uji_bench_hgd selama E1 (4 baris/s; sketsa menghitung σ dari semua sampel ≈ 11,8/s, jadi statistik dari baris ini sedikit berbeda dari ringkasan sketsa). Nilai biru = disalin dari log Serial Monitor. t perkiraan = (No − 1) × 0,25 s.
No | Baris log | t perkiraan (s) | raw (counts) | kg (skala awal) | win_avg (kg) | spread (kg) | Tanda | raw − rata-rata (counts)
1 | 130 | 0 | -39850 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 60.9708
2 | 131 | 0.25 | -39820 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | 90.9708
3 | 132 | 0.5 | -39884 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | 26.9708
4 | 133 | 0.75 | -39845 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | 65.9708
5 | 134 | 1 | -39812 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | 98.9708
6 | 135 | 1.25 | -39833 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | 77.9708
7 | 136 | 1.5 | -39923 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -12.0292
8 | 137 | 1.75 | -39853 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | 57.9708
9 | 138 | 2 | -39905 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | 5.9708
10 | 139 | 2.25 | -39951 | -0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -40.0292
11 | 140 | 2.5 | -39855 | 0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | 55.9708
12 | 141 | 2.75 | -39881 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 29.9708
13 | 142 | 3 | -39887 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 23.9708
14 | 143 | 3.25 | -39870 | 0.001 | 0.001 | 0 | STABLE | 40.9708
15 | 144 | 3.5 | -39875 | 0.001 | 0.001 | 0 | STABLE | 35.9708
16 | 145 | 3.75 | -39936 | -0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -25.0292
17 | 146 | 4 | -39851 | 0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | 59.9708
18 | 147 | 4.25 | -39910 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 0.97083
19 | 148 | 4.5 | -39870 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | 40.9708
20 | 149 | 4.75 | -39895 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | 15.9708
21 | 150 | 5 | -39890 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | 20.9708
22 | 151 | 5.25 | -39834 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | 76.9708
23 | 152 | 5.5 | -39911 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -0.029167
24 | 153 | 5.75 | -39903 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 7.9708
25 | 154 | 6 | -39887 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 23.9708
26 | 155 | 6.25 | -39910 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 0.97083
27 | 156 | 6.5 | -39873 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | 37.9708
28 | 157 | 6.75 | -39872 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | 38.9708
29 | 158 | 7 | -39881 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | 29.9708
30 | 159 | 7.25 | -39865 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | 45.9708
31 | 160 | 7.5 | -39811 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | STABLE | 99.9708
32 | 161 | 7.75 | -39915 | 0 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -4.0292
33 | 162 | 8 | -39913 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -2.0292
34 | 163 | 8.25 | -39904 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 6.9708
35 | 164 | 8.5 | -39902 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 8.9708
36 | 165 | 8.75 | -39909 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 1.9708
37 | 166 | 9 | -39913 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -2.0292
38 | 167 | 9.25 | -39913 | 0 | 0 | 0 | STABLE | -2.0292
39 | 168 | 9.5 | -39835 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | 75.9708
40 | 169 | 9.75 | -39927 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -16.0292
41 | 170 | 10 | -39875 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | 35.9708
42 | 171 | 10.25 | -39900 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 10.9708
43 | 172 | 10.5 | -39913 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -2.0292
44 | 173 | 10.75 | -39870 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | 40.9708
45 | 174 | 11 | -39851 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | 59.9708
46 | 175 | 11.25 | -39863 | 0.001 | 0.001 | 0 | STABLE | 47.9708
47 | 176 | 11.5 | -39868 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | 42.9708
48 | 177 | 11.75 | -39922 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -11.0292
49 | 178 | 12 | -39893 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 17.9708
50 | 179 | 12.25 | -39904 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 6.9708
51 | 180 | 12.5 | -39911 | 0 | 0 | 0 | STABLE | -0.029167
52 | 181 | 12.75 | -39884 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 26.9708
53 | 182 | 13 | -39923 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -12.0292
54 | 183 | 13.25 | -39907 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 3.9708
55 | 184 | 13.5 | -39885 | 0 | 0 | 0 | STABLE | 25.9708
56 | 185 | 13.75 | -39827 | 0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | 83.9708
57 | 186 | 14 | -39890 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | 20.9708
58 | 187 | 14.25 | -39918 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -7.0292
59 | 188 | 14.5 | -39837 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | STABLE | 73.9708
60 | 189 | 14.75 | -39900 | 0 | 0.001 | 0.002 | STABLE | 10.9708
61 | 190 | 15 | -39910 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 0.97083
62 | 191 | 15.25 | -39914 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -3.0292
63 | 192 | 15.5 | -39861 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | 49.9708
64 | 193 | 15.75 | -39859 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | 51.9708
65 | 194 | 16 | -39871 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | 39.9708
66 | 195 | 16.25 | -39902 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 8.9708
67 | 196 | 16.5 | -39894 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 16.9708
68 | 197 | 16.75 | -39888 | 0 | 0.001 | 0.002 | STABLE | 22.9708
69 | 198 | 17 | -39916 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -5.0292
70 | 199 | 17.25 | -39811 | 0.002 | 0 | 0.002 | STABLE | 99.9708
71 | 200 | 17.5 | -39843 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | 67.9708
72 | 201 | 17.75 | -39869 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | 41.9708
73 | 202 | 18 | -39877 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | 33.9708
74 | 203 | 18.25 | -39827 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | STABLE | 83.9708
75 | 204 | 18.5 | -39886 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | 24.9708
76 | 205 | 18.75 | -39931 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -20.0292
77 | 206 | 19 | -39886 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 24.9708
78 | 207 | 19.25 | -39847 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | 63.9708
79 | 208 | 19.5 | -39921 | 0 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -10.0292
80 | 209 | 19.75 | -39894 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 16.9708
81 | 210 | 20 | -39899 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 11.9708
82 | 211 | 20.25 | -39902 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 8.9708
83 | 212 | 20.5 | -39867 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | 43.9708
84 | 213 | 20.75 | -39891 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 19.9708
85 | 214 | 21 | -39938 | -0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -27.0292
86 | 215 | 21.25 | -39949 | -0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -38.0292
87 | 216 | 21.5 | -39928 | 0 | -0.001 | 0 | STABLE | -17.0292
88 | 217 | 21.75 | -39910 | 0 | -0.001 | 0.001 | STABLE | 0.97083
89 | 218 | 22 | -39930 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -19.0292
90 | 219 | 22.25 | -39918 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -7.0292
91 | 220 | 22.5 | -39930 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -19.0292
92 | 221 | 22.75 | -39891 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 19.9708
93 | 222 | 23 | -39877 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | 33.9708
94 | 223 | 23.25 | -39968 | -0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -57.0292
95 | 224 | 23.5 | -39883 | 0 | -0.001 | 0.002 | STABLE | 27.9708
96 | 225 | 23.75 | -39915 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -4.0292
97 | 226 | 24 | -39968 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -57.0292
98 | 227 | 24.25 | -39884 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | 26.9708
99 | 228 | 24.5 | -39958 | -0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -47.0292
100 | 229 | 24.75 | -39945 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -34.0292
101 | 230 | 25 | -39891 | 0 | -0.001 | 0.001 | STABLE | 19.9708
102 | 231 | 25.25 | -39917 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -6.0292
103 | 232 | 25.5 | -39973 | -0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -62.0292
104 | 233 | 25.75 | -39987 | -0.002 | -0.001 | 0.002 | STABLE | -76.0292
105 | 234 | 26 | -39923 | 0 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -12.0292
106 | 235 | 26.25 | -39970 | -0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -59.0292
107 | 236 | 26.5 | -39926 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -15.0292
108 | 237 | 26.75 | -39943 | -0.001 | -0.001 | 0 | STABLE | -32.0292
109 | 238 | 27 | -39885 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 25.9708
110 | 239 | 27.25 | -39987 | -0.002 | -0.001 | 0.002 | STABLE | -76.0292
111 | 240 | 27.5 | -39896 | 0 | -0.001 | 0.002 | STABLE | 14.9708
112 | 241 | 27.75 | -39947 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -36.0292
113 | 242 | 28 | -39907 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 3.9708
114 | 243 | 28.25 | -39919 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -8.0292
115 | 244 | 28.5 | -39947 | -0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -36.0292
116 | 245 | 28.75 | -39970 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -59.0292
117 | 246 | 29 | -39929 | 0 | -0.001 | 0.002 | STABLE | -18.0292
118 | 247 | 29.25 | -39937 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -26.0292
119 | 248 | 29.5 | -39899 | 0 | -0.001 | 0.002 | STABLE | 11.9708
120 | 249 | 29.75 | -39994 | -0.002 | 0 | 0.002 | STABLE | -83.0292
121 | 250 | 30 | -39905 | 0 | -0.001 | 0.002 | STABLE | 5.9708
122 | 251 | 30.25 | -39983 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -72.0292
123 | 252 | 30.5 | -39935 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -24.0292
124 | 253 | 30.75 | -39880 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | 30.9708
125 | 254 | 31 | -39951 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -40.0292
126 | 255 | 31.25 | -39959 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -48.0292
127 | 256 | 31.5 | -39918 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -7.0292
128 | 257 | 31.75 | -39935 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -24.0292
129 | 258 | 32 | -39904 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 6.9708
130 | 259 | 32.25 | -39935 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -24.0292
131 | 260 | 32.5 | -39885 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 25.9708
132 | 261 | 32.75 | -39892 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 18.9708
133 | 262 | 33 | -39873 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | 37.9708
134 | 263 | 33.25 | -39899 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 11.9708
135 | 264 | 33.5 | -39953 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -42.0292
136 | 265 | 33.75 | -39870 | 0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | 40.9708
137 | 266 | 34 | -39919 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -8.0292
138 | 267 | 34.25 | -39866 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | 44.9708
139 | 268 | 34.5 | -39957 | -0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -46.0292
140 | 269 | 34.75 | -39915 | 0 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -4.0292
141 | 270 | 35 | -39913 | 0 | 0 | 0 | STABLE | -2.0292
142 | 271 | 35.25 | -39876 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | 34.9708
143 | 272 | 35.5 | -39954 | -0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -43.0292
144 | 273 | 35.75 | -39895 | 0 | -0.001 | 0.002 | STABLE | 15.9708
145 | 274 | 36 | -39943 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -32.0292
146 | 275 | 36.25 | -39937 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -26.0292
147 | 276 | 36.5 | -39913 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -2.0292
148 | 277 | 36.75 | -39947 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -36.0292
149 | 278 | 37 | -39907 | 0 | -0.001 | 0.001 | STABLE | 3.9708
150 | 279 | 37.25 | -39880 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 30.9708
151 | 280 | 37.5 | -39853 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | 57.9708
152 | 281 | 37.75 | -39949 | -0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -38.0292
153 | 282 | 38 | -39956 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -45.0292
154 | 283 | 38.25 | -39949 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -38.0292
155 | 284 | 38.5 | -39893 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | 17.9708
156 | 285 | 38.75 | -39972 | -0.001 | 0 | 0.003 | STABLE | -61.0292
157 | 286 | 39 | -39937 | -0.001 | -0.001 | 0.002 | STABLE | -26.0292
158 | 287 | 39.25 | -39958 | -0.001 | -0.001 | 0.002 | STABLE | -47.0292
159 | 288 | 39.5 | -39914 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -3.0292
160 | 289 | 39.75 | -39935 | -0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -24.0292
161 | 290 | 40 | -39976 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -65.0292
162 | 291 | 40.25 | -39835 | 0.001 | 0 | 0.003 | STABLE | 75.9708
163 | 292 | 40.5 | -39913 | 0 | 0 | 0.003 | STABLE | -2.0292
164 | 293 | 40.75 | -39917 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -6.0292
165 | 294 | 41 | -39917 | 0 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -6.0292
166 | 295 | 41.25 | -39892 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 18.9708
167 | 296 | 41.5 | -39951 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -40.0292
168 | 297 | 41.75 | -39906 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 4.9708
169 | 298 | 42 | -39906 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 4.9708
170 | 299 | 42.25 | -39958 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -47.0292
171 | 300 | 42.5 | -39972 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -61.0292
172 | 301 | 42.75 | -39960 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -49.0292
173 | 302 | 43 | -39962 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -51.0292
174 | 303 | 43.25 | -39927 | 0 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -16.0292
175 | 304 | 43.5 | -39928 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -17.0292
176 | 305 | 43.75 | -39900 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 10.9708
177 | 306 | 44 | -39910 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 0.97083
178 | 307 | 44.25 | -39913 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -2.0292
179 | 308 | 44.5 | -39965 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -54.0292
180 | 309 | 44.75 | -39924 | 0 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -13.0292
181 | 310 | 45 | -39928 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -17.0292
182 | 311 | 45.25 | -39970 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -59.0292
183 | 312 | 45.5 | -39932 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -21.0292
184 | 313 | 45.75 | -39955 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -44.0292
185 | 314 | 46 | -39936 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -25.0292
186 | 315 | 46.25 | -39906 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 4.9708
187 | 316 | 46.5 | -39883 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 27.9708
188 | 317 | 46.75 | -39907 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | 3.9708
189 | 318 | 47 | -39946 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -35.0292
190 | 319 | 47.25 | -39915 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -4.0292
191 | 320 | 47.5 | -39910 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 0.97083
192 | 321 | 47.75 | -39956 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -45.0292
193 | 322 | 48 | -39976 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -65.0292
194 | 323 | 48.25 | -39915 | 0 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -4.0292
195 | 324 | 48.5 | -39937 | -0.001 | -0.001 | 0.002 | STABLE | -26.0292
196 | 325 | 48.75 | -39898 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | 12.9708
197 | 326 | 49 | -39897 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 13.9708
198 | 327 | 49.25 | -39982 | -0.001 | -0.001 | 0.002 | STABLE | -71.0292
199 | 328 | 49.5 | -39884 | 0 | -0.001 | 0.002 | STABLE | 26.9708
200 | 329 | 49.75 | -39923 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -12.0292
201 | 330 | 50 | -39937 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -26.0292
202 | 331 | 50.25 | -39939 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -28.0292
203 | 332 | 50.5 | -39955 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -44.0292
204 | 333 | 50.75 | -39943 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -32.0292
205 | 334 | 51 | -39912 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -1.0292
206 | 335 | 51.25 | -39924 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -13.0292
207 | 336 | 51.5 | -39925 | 0 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14.0292
208 | 337 | 51.75 | -39880 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 30.9708
209 | 338 | 52 | -39919 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -8.0292
210 | 339 | 52.25 | -39995 | -0.002 | 0 | 0.002 | STABLE | -84.0292
211 | 340 | 52.5 | -39950 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -39.0292
212 | 341 | 52.75 | -39915 | 0 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -4.0292
213 | 342 | 53 | -39941 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -30.0292
214 | 343 | 53.25 | -39930 | 0 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -19.0292
215 | 344 | 53.5 | -39847 | 0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | 63.9708
216 | 345 | 53.75 | -39936 | -0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -25.0292
217 | 346 | 54 | -39982 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -71.0292
218 | 347 | 54.25 | -39909 | 0 | -0.001 | 0.001 | STABLE | 1.9708
219 | 348 | 54.5 | -39955 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -44.0292
220 | 349 | 54.75 | -39981 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -70.0292
221 | 350 | 55 | -39949 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -38.0292
222 | 351 | 55.25 | -39934 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -23.0292
223 | 352 | 55.5 | -39933 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -22.0292
224 | 353 | 55.75 | -39934 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -23.0292
225 | 354 | 56 | -39966 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -55.0292
226 | 355 | 56.25 | -39929 | 0 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -18.0292
227 | 356 | 56.5 | -39936 | -0.001 | -0.001 | 0 | STABLE | -25.0292
228 | 357 | 56.75 | -39976 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -65.0292
229 | 358 | 57 | -39954 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -43.0292
230 | 359 | 57.25 | -39895 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 15.9708
231 | 360 | 57.5 | -39919 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -8.0292
232 | 361 | 57.75 | -39900 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 10.9708
233 | 362 | 58 | -39914 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -3.0292
234 | 363 | 58.25 | -39950 | -0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -39.0292
235 | 364 | 58.5 | -39875 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | 35.9708
236 | 365 | 58.75 | -39878 | 0 | 0.001 | 0 | STABLE | 32.9708
237 | 366 | 59 | -39865 | 0.001 | 0.001 | 0 | STABLE | 45.9708
238 | 367 | 59.25 | -39881 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 29.9708
239 | 368 | 59.5 | -39867 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | 43.9708
240 | 369 | 59.75 | -39880 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | 30.9708

## E1 rakitan akhir
E1 rakitan akhir (isi setelah housing dirakit)
Tempel baris raw=... dari Serial Monitor: isi kolom B-H (sel kuning). Kolom C dan I terhitung sendiri. Jalankan sesuai firmware/protokol-uji-bench-hgd.md (pemanasan ≥ 10 menit, lalu e).
No | Baris log | t perkiraan (s) | raw (counts) | kg (skala awal) | win_avg (kg) | spread (kg) | Tanda | raw − rata-rata (counts)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

## Pemanasan 16 Okt
Pemanasan 16 Okt. 2026 (sebelum E1)
Baris sebelum E1 (pemanasan) 16 Okt. 2026; 4 baris/s. Baris serial rusak tidak dimasukkan (lihat Log mentah).
No | Baris log | t perkiraan (s) | raw (counts) | kg (skala awal) | win_avg (kg) | spread (kg) | Tanda | raw − rata-rata (counts) | Blok 75 s (300 baris) | Rata-rata raw (counts) | Selisih dari blok terakhir (counts)
1 | 22 | 0 | -39186 | -0.73 | -0.73 | 0 |  | -105.9439 | 0-75 s | -39134.0467 | -74.3251
2 | 23 | 0.25 | -39246 | -0.731 | -0.731 | 0.002 |  | -165.9439 | 75-150 s | -39090.7367 | -31.0151
3 | 24 | 0.5 | -39216 | -0.73 | -0.731 | 0.001 | STABLE | -135.9439 | 150-225 s | -39079.5067 | -19.7851
4 | 26 | 0.75 | -39243 | -0.731 | 0 | 0 |  | -162.9439 | 225-300 s | -39060.7233 | -1.0017
5 | 27 | 1 | -39168 | 0.001 | 0 | 0.002 |  | -87.9439 | 300-375 s | -39050.7233 | 8.9983
6 | 28 | 1.25 | -39210 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -129.9439 | 375-450 s | -39084.6267 | -24.9051
7 | 29 | 1.5 | -39176 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -95.9439 | 450-525 s | -39091.74 | -32.0184
8 | 30 | 1.75 | -39230 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -149.9439 | 525-600 s | -39066.85 | -7.1284
9 | 31 | 2 | -39257 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -176.9439 | 600-668 s | -39059.7216 | 0
10 | 32 | 2.25 | -39261 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -180.9439
11 | 33 | 2.5 | -39202 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -121.9439
12 | 34 | 2.75 | -39179 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -98.9439
13 | 35 | 3 | -39183 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -102.9439
14 | 36 | 3.25 | -39163 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -82.9439
15 | 37 | 3.5 | -39225 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -144.9439
16 | 38 | 3.75 | -39178 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -97.9439
17 | 39 | 4 | -39246 | 0 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -165.9439
18 | 40 | 4.25 | -39182 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -101.9439
19 | 41 | 4.5 | -39253 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -172.9439
20 | 42 | 4.75 | -39267 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -186.9439
21 | 43 | 5 | -39234 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -153.9439
22 | 44 | 5.25 | -39180 | 0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -99.9439
23 | 45 | 5.5 | -39174 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -93.9439
24 | 46 | 5.75 | -39262 | -0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -181.9439
25 | 47 | 6 | -39201 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -120.9439
26 | 48 | 6.25 | -39226 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -145.9439
27 | 49 | 6.5 | -39258 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -177.9439
28 | 50 | 6.75 | -39250 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -169.9439
29 | 51 | 7 | -39177 | 0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -96.9439
30 | 52 | 7.25 | -39210 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -129.9439
31 | 53 | 7.5 | -39230 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -149.9439
32 | 54 | 7.75 | -39154 | 0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -73.9439
33 | 55 | 8 | -39208 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -127.9439
34 | 56 | 8.25 | -39209 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -128.9439
35 | 57 | 8.5 | -39255 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -174.9439
36 | 58 | 8.75 | -39209 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -128.9439
37 | 59 | 9 | -39193 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -112.9439
38 | 60 | 9.25 | -39205 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -124.9439
39 | 61 | 9.5 | -39218 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -137.9439
40 | 62 | 9.75 | -39224 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -143.9439
41 | 63 | 10 | -39214 | 0 | 0 | 0 | STABLE | -133.9439
42 | 64 | 10.25 | -39111 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -30.9439
43 | 65 | 10.5 | -39218 | 0 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -137.9439
44 | 66 | 10.75 | -39154 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -73.9439
45 | 67 | 11 | -39235 | 0 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -154.9439
46 | 68 | 11.25 | -39094 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | STABLE | -13.9439
47 | 69 | 11.5 | -39171 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -90.9439
48 | 70 | 11.75 | -39208 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -127.9439
49 | 71 | 12 | -39168 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -87.9439
50 | 72 | 12.25 | -39143 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -62.9439
51 | 73 | 12.5 | -39165 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -84.9439
52 | 74 | 12.75 | -39143 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -62.9439
53 | 75 | 13 | -39156 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -75.9439
54 | 76 | 13.25 | -39188 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -107.9439
55 | 77 | 13.5 | -39140 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -59.9439
56 | 78 | 13.75 | -39186 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -105.9439
57 | 79 | 14 | -39179 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -98.9439
58 | 80 | 14.25 | -39137 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -56.9439
59 | 81 | 14.5 | -39161 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -80.9439
60 | 82 | 14.75 | -39141 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -60.9439
61 | 83 | 15 | -39171 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -90.9439
62 | 84 | 15.25 | -39151 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -70.9439
63 | 85 | 15.5 | -39194 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -113.9439
64 | 86 | 15.75 | -39178 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -97.9439
65 | 87 | 16 | -39141 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -60.9439
66 | 88 | 16.25 | -39196 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -115.9439
67 | 89 | 16.5 | -39216 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -135.9439
68 | 90 | 16.75 | -39118 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -37.9439
69 | 91 | 17 | -39211 | 0 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -130.9439
70 | 92 | 17.25 | -39210 | 0 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -129.9439
71 | 93 | 17.5 | -39213 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -132.9439
72 | 94 | 17.75 | -39166 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -85.9439
73 | 95 | 18 | -39155 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -74.9439
74 | 96 | 18.25 | -39136 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -55.9439
75 | 97 | 18.5 | -39197 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -116.9439
76 | 98 | 18.75 | -39199 | 0.001 | 0.001 | 0 | STABLE | -118.9439
77 | 99 | 19 | -39124 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -43.9439
78 | 100 | 19.25 | -39150 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -69.9439
79 | 101 | 19.5 | -39188 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -107.9439
80 | 102 | 19.75 | -39163 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -82.9439
81 | 103 | 20 | -39210 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -129.9439
82 | 104 | 20.25 | -39142 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -61.9439
83 | 105 | 20.5 | -39207 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -126.9439
84 | 106 | 20.75 | -39165 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -84.9439
85 | 107 | 21 | -39161 | 0.001 | 0.001 | 0 | STABLE | -80.9439
86 | 108 | 21.25 | -39186 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -105.9439
87 | 109 | 21.5 | -39203 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -122.9439
88 | 111 | 21.75 | -39129 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -48.9439
89 | 112 | 22 | -39143 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -62.9439
90 | 113 | 22.25 | -39124 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -43.9439
91 | 114 | 22.5 | -39190 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -109.9439
92 | 115 | 22.75 | -39153 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -72.9439
93 | 116 | 23 | -39174 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -93.9439
94 | 117 | 23.25 | -39166 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -85.9439
95 | 118 | 23.5 | -39172 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -91.9439
96 | 119 | 23.75 | -39197 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -116.9439
97 | 120 | 24 | -39115 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -34.9439
98 | 121 | 24.25 | -39172 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -91.9439
99 | 122 | 24.5 | -39214 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -133.9439
100 | 123 | 24.75 | -39197 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -116.9439
101 | 124 | 25 | -39145 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -64.9439
102 | 125 | 25.25 | -39168 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -87.9439
103 | 126 | 25.5 | -39115 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -34.9439
104 | 127 | 25.75 | -39142 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -61.9439
105 | 128 | 26 | -39154 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -73.9439
106 | 129 | 26.25 | -39201 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -120.9439
107 | 130 | 26.5 | -39113 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -32.9439
108 | 131 | 26.75 | -39188 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -107.9439
109 | 132 | 27 | -39137 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -56.9439
110 | 133 | 27.25 | -39176 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -95.9439
111 | 134 | 27.5 | -39129 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -48.9439
112 | 135 | 27.75 | -39155 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -74.9439
113 | 136 | 28 | -39094 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -13.9439
114 | 137 | 28.25 | -39112 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -31.9439
115 | 138 | 28.5 | -39163 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -82.9439
116 | 139 | 28.75 | -39171 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -90.9439
117 | 140 | 29 | -39180 | 0.001 | 0.001 | 0 | STABLE | -99.9439
118 | 141 | 29.25 | -39212 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -131.9439
119 | 142 | 29.5 | -39210 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -129.9439
120 | 143 | 29.75 | -39185 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -104.9439
121 | 144 | 30 | -39175 | 0.001 | 0.001 | 0 | STABLE | -94.9439
122 | 145 | 30.25 | -39170 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -89.9439
123 | 146 | 30.5 | -39112 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -31.9439
124 | 147 | 30.75 | -39150 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -69.9439
125 | 148 | 31 | -39138 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -57.9439
126 | 149 | 31.25 | -39150 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -69.9439
127 | 150 | 31.5 | -39090 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -9.9439
128 | 151 | 31.75 | -39194 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -113.9439
129 | 152 | 32 | -39186 | 0.001 | 0.001 | 0 | STABLE | -105.9439
130 | 153 | 32.25 | -39068 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 12.0561
131 | 154 | 32.5 | -39134 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -53.9439
132 | 155 | 32.75 | -39073 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 7.0561
133 | 156 | 33 | -39172 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -91.9439
134 | 157 | 33.25 | -39136 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -55.9439
135 | 158 | 33.5 | -39181 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -100.9439
136 | 159 | 33.75 | -39133 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -52.9439
137 | 160 | 34 | -39162 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -81.9439
138 | 161 | 34.25 | -39178 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -97.9439
139 | 162 | 34.5 | -39173 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -92.9439
140 | 163 | 34.75 | -39133 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -52.9439
141 | 164 | 35 | -39143 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -62.9439
142 | 165 | 35.25 | -39136 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -55.9439
143 | 166 | 35.5 | -39177 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -96.9439
144 | 167 | 35.75 | -39180 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -99.9439
145 | 168 | 36 | -39157 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -76.9439
146 | 169 | 36.25 | -39145 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -64.9439
147 | 170 | 36.5 | -39123 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -42.9439
148 | 171 | 36.75 | -39139 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -58.9439
149 | 172 | 37 | -39136 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -55.9439
150 | 173 | 37.25 | -39113 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -32.9439
151 | 174 | 37.5 | -39112 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -31.9439
152 | 175 | 37.75 | -39188 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -107.9439
153 | 176 | 38 | -39195 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -114.9439
154 | 177 | 38.25 | -39126 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -45.9439
155 | 178 | 38.5 | -39168 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -87.9439
156 | 179 | 38.75 | -39166 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -85.9439
157 | 180 | 39 | -39136 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -55.9439
158 | 181 | 39.25 | -39121 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -40.9439
159 | 182 | 39.5 | -39084 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -3.9439
160 | 183 | 39.75 | -39103 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -22.9439
161 | 184 | 40 | -39133 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -52.9439
162 | 185 | 40.25 | -39124 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -43.9439
163 | 186 | 40.5 | -39120 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -39.9439
164 | 187 | 40.75 | -39115 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -34.9439
165 | 188 | 41 | -39118 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -37.9439
166 | 189 | 41.25 | -39110 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -29.9439
167 | 190 | 41.5 | -39118 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -37.9439
168 | 191 | 41.75 | -39075 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 5.0561
169 | 192 | 42 | -39118 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -37.9439
170 | 193 | 42.25 | -39125 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -44.9439
171 | 194 | 42.5 | -39113 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -32.9439
172 | 195 | 42.75 | -39109 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -28.9439
173 | 196 | 43 | -39144 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -63.9439
174 | 197 | 43.25 | -39064 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 16.0561
175 | 198 | 43.5 | -39039 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 41.0561
176 | 199 | 43.75 | -39098 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -17.9439
177 | 200 | 44 | -39055 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 25.0561
178 | 201 | 44.25 | -39095 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -14.9439
179 | 202 | 44.5 | -39089 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -8.9439
180 | 203 | 44.75 | -39075 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 5.0561
181 | 204 | 45 | -39039 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 41.0561
182 | 205 | 45.25 | -39015 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 65.0561
183 | 206 | 45.5 | -39073 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 7.0561
184 | 207 | 45.75 | -38993 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 87.0561
185 | 208 | 46 | -39110 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -29.9439
186 | 209 | 46.25 | -39088 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -7.9439
187 | 210 | 46.5 | -39052 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 28.0561
188 | 211 | 46.75 | -39017 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 63.0561
189 | 212 | 47 | -39089 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -8.9439
190 | 213 | 47.25 | -39004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 76.0561
191 | 214 | 47.5 | -39066 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 14.0561
192 | 215 | 47.75 | -39053 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 27.0561
193 | 216 | 48 | -39088 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -7.9439
194 | 217 | 48.25 | -39021 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 59.0561
195 | 218 | 48.5 | -39059 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 21.0561
196 | 219 | 48.75 | -39046 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 34.0561
197 | 220 | 49 | -39095 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -14.9439
198 | 221 | 49.25 | -39021 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 59.0561
199 | 222 | 49.5 | -39017 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 63.0561
200 | 223 | 49.75 | -39062 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 18.0561
201 | 224 | 50 | -39041 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 39.0561
202 | 225 | 50.25 | -39037 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 43.0561
203 | 226 | 50.5 | -39098 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -17.9439
204 | 227 | 50.75 | -39015 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 65.0561
205 | 228 | 51 | -39052 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 28.0561
206 | 229 | 51.25 | -39123 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -42.9439
207 | 230 | 51.5 | -39108 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -27.9439
208 | 231 | 51.75 | -39109 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -28.9439
209 | 232 | 52 | -39131 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -50.9439
210 | 233 | 52.25 | -39062 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 18.0561
211 | 234 | 52.5 | -39082 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -1.9439
212 | 235 | 52.75 | -39137 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -56.9439
213 | 236 | 53 | -39149 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -68.9439
214 | 237 | 53.25 | -39069 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 11.0561
215 | 238 | 53.5 | -39109 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -28.9439
216 | 239 | 53.75 | -39129 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -48.9439
217 | 240 | 54 | -39139 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -58.9439
218 | 241 | 54.25 | -39112 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -31.9439
219 | 242 | 54.5 | -39080 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 0.056117
220 | 243 | 54.75 | -39150 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -69.9439
221 | 244 | 55 | -39139 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -58.9439
222 | 245 | 55.25 | -39097 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -16.9439
223 | 246 | 55.5 | -39106 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -25.9439
224 | 247 | 55.75 | -39075 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 5.0561
225 | 248 | 56 | -39125 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -44.9439
226 | 249 | 56.25 | -39093 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -12.9439
227 | 250 | 56.5 | -39130 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -49.9439
228 | 251 | 56.75 | -39057 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 23.0561
229 | 252 | 57 | -39070 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 10.0561
230 | 253 | 57.25 | -39075 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 5.0561
231 | 254 | 57.5 | -39078 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 2.0561
232 | 255 | 57.75 | -39083 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -2.9439
233 | 256 | 58 | -39104 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -23.9439
234 | 257 | 58.25 | -39130 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -49.9439
235 | 258 | 58.5 | -39064 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 16.0561
236 | 259 | 58.75 | -39089 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -8.9439
237 | 260 | 59 | -39097 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -16.9439
238 | 261 | 59.25 | -39107 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -26.9439
239 | 262 | 59.5 | -39056 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 24.0561
240 | 263 | 59.75 | -39062 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 18.0561
241 | 264 | 60 | -39029 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 51.0561
242 | 265 | 60.25 | -39021 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 59.0561
243 | 266 | 60.5 | -39065 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 15.0561
244 | 267 | 60.75 | -39029 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 51.0561
245 | 268 | 61 | -39100 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -19.9439
246 | 269 | 61.25 | -39002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 78.0561
247 | 270 | 61.5 | -39066 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 14.0561
248 | 271 | 61.75 | -39043 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 37.0561
249 | 272 | 62 | -39092 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -11.9439
250 | 273 | 62.25 | -39103 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -22.9439
251 | 274 | 62.5 | -39070 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 10.0561
252 | 275 | 62.75 | -39058 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 22.0561
253 | 276 | 63 | -39088 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -7.9439
254 | 277 | 63.25 | -39079 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 1.0561
255 | 278 | 63.5 | -39135 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -54.9439
256 | 279 | 63.75 | -39070 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 10.0561
257 | 280 | 64 | -39099 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -18.9439
258 | 281 | 64.25 | -39076 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 4.0561
259 | 282 | 64.5 | -39120 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -39.9439
260 | 283 | 64.75 | -39130 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -49.9439
261 | 284 | 65 | -39171 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -90.9439
262 | 285 | 65.25 | -39129 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -48.9439
263 | 286 | 65.5 | -39108 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -27.9439
264 | 287 | 65.75 | -39105 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -24.9439
265 | 288 | 66 | -39141 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -60.9439
266 | 289 | 66.25 | -39125 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -44.9439
267 | 290 | 66.5 | -39175 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -94.9439
268 | 291 | 66.75 | -39115 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -34.9439
269 | 292 | 67 | -39134 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -53.9439
270 | 293 | 67.25 | -39081 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -0.94388
271 | 294 | 67.5 | -39130 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -49.9439
272 | 295 | 67.75 | -39147 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -66.9439
273 | 296 | 68 | -39146 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -65.9439
274 | 297 | 68.25 | -39153 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -72.9439
275 | 298 | 68.5 | -39120 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -39.9439
276 | 299 | 68.75 | -39163 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -82.9439
277 | 300 | 69 | -39111 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -30.9439
278 | 301 | 69.25 | -39076 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 4.0561
279 | 302 | 69.5 | -39069 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 11.0561
280 | 303 | 69.75 | -39098 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -17.9439
281 | 304 | 70 | -39112 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -31.9439
282 | 305 | 70.25 | -39075 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 5.0561
283 | 306 | 70.5 | -39062 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 18.0561
284 | 307 | 70.75 | -39111 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -30.9439
285 | 308 | 71 | -39071 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 9.0561
286 | 309 | 71.25 | -39059 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 21.0561
287 | 310 | 71.5 | -39099 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -18.9439
288 | 311 | 71.75 | -39045 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 35.0561
289 | 312 | 72 | -39088 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -7.9439
290 | 313 | 72.25 | -39047 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 33.0561
291 | 314 | 72.5 | -39097 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -16.9439
292 | 315 | 72.75 | -39090 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -9.9439
293 | 316 | 73 | -39152 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -71.9439
294 | 317 | 73.25 | -39100 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -19.9439
295 | 318 | 73.5 | -39117 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -36.9439
296 | 319 | 73.75 | -39118 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -37.9439
297 | 320 | 74 | -39070 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 10.0561
298 | 321 | 74.25 | -39091 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -10.9439
299 | 322 | 74.5 | -39062 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 18.0561
300 | 323 | 74.75 | -39099 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -18.9439
301 | 324 | 75 | -39116 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -35.9439
302 | 325 | 75.25 | -39062 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 18.0561
303 | 326 | 75.5 | -39039 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 41.0561
304 | 327 | 75.75 | -39084 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | -3.9439
305 | 328 | 76 | -39103 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -22.9439
306 | 329 | 76.25 | -39126 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -45.9439
307 | 330 | 76.5 | -39107 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -26.9439
308 | 331 | 76.75 | -39158 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -77.9439
309 | 332 | 77 | -39150 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -69.9439
310 | 333 | 77.25 | -39097 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -16.9439
311 | 334 | 77.5 | -39068 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 12.0561
312 | 335 | 77.75 | -39074 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 6.0561
313 | 336 | 78 | -39140 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -59.9439
314 | 337 | 78.25 | -39041 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 39.0561
315 | 338 | 78.5 | -39118 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -37.9439
316 | 339 | 78.75 | -39066 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 14.0561
317 | 340 | 79 | -39110 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -29.9439
318 | 341 | 79.25 | -39081 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -0.94388
319 | 342 | 79.5 | -39073 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 7.0561
320 | 343 | 79.75 | -39109 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -28.9439
321 | 344 | 80 | -39114 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -33.9439
322 | 345 | 80.25 | -39079 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 1.0561
323 | 346 | 80.5 | -39066 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 14.0561
324 | 347 | 80.75 | -39068 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 12.0561
325 | 348 | 81 | -39043 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 37.0561
326 | 349 | 81.25 | -39030 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 50.0561
327 | 350 | 81.5 | -39037 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 43.0561
328 | 351 | 81.75 | -39083 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -2.9439
329 | 352 | 82 | -39083 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -2.9439
330 | 353 | 82.25 | -39039 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 41.0561
331 | 354 | 82.5 | -39068 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 12.0561
332 | 355 | 82.75 | -39026 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 54.0561
333 | 356 | 83 | -39022 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 58.0561
334 | 357 | 83.25 | -39062 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 18.0561
335 | 358 | 83.5 | -39004 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 76.0561
336 | 359 | 83.75 | -38988 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 92.0561
337 | 360 | 84 | -39051 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 29.0561
338 | 361 | 84.25 | -39029 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 51.0561
339 | 362 | 84.5 | -39058 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 22.0561
340 | 363 | 84.75 | -39067 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 13.0561
341 | 364 | 85 | -39064 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 16.0561
342 | 365 | 85.25 | -39073 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 7.0561
343 | 366 | 85.5 | -39050 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 30.0561
344 | 367 | 85.75 | -39068 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 12.0561
345 | 368 | 86 | -39039 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 41.0561
346 | 369 | 86.25 | -39144 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -63.9439
347 | 370 | 86.5 | -39066 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 14.0561
348 | 371 | 86.75 | -39088 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -7.9439
349 | 372 | 87 | -39115 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -34.9439
350 | 373 | 87.25 | -39068 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 12.0561
351 | 374 | 87.5 | -39086 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -5.9439
352 | 375 | 87.75 | -39053 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 27.0561
353 | 376 | 88 | -39089 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -8.9439
354 | 377 | 88.25 | -39063 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 17.0561
355 | 378 | 88.5 | -39100 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -19.9439
356 | 379 | 88.75 | -39073 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 7.0561
357 | 380 | 89 | -39069 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 11.0561
358 | 381 | 89.25 | -39096 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -15.9439
359 | 382 | 89.5 | -39059 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 21.0561
360 | 383 | 89.75 | -39147 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | STABLE | -66.9439
361 | 384 | 90 | -39133 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -52.9439
362 | 385 | 90.25 | -39073 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 7.0561
363 | 386 | 90.5 | -39127 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -46.9439
364 | 387 | 90.75 | -39054 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 26.0561
365 | 388 | 91 | -39151 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -70.9439
366 | 389 | 91.25 | -39084 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -3.9439
367 | 390 | 91.5 | -39096 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -15.9439
368 | 391 | 91.75 | -39157 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -76.9439
369 | 392 | 92 | -39098 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -17.9439
370 | 393 | 92.25 | -39116 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -35.9439
371 | 394 | 92.5 | -39146 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -65.9439
372 | 395 | 92.75 | -39135 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -54.9439
373 | 396 | 93 | -39128 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -47.9439
374 | 397 | 93.25 | -39105 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -24.9439
375 | 398 | 93.5 | -39148 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -67.9439
376 | 399 | 93.75 | -39094 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -13.9439
377 | 400 | 94 | -39087 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -6.9439
378 | 401 | 94.25 | -39115 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -34.9439
379 | 402 | 94.5 | -39126 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -45.9439
380 | 403 | 94.75 | -39141 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -60.9439
381 | 404 | 95 | -39085 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -4.9439
382 | 405 | 95.25 | -39071 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 9.0561
383 | 406 | 95.5 | -39077 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 3.0561
384 | 407 | 95.75 | -39046 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 34.0561
385 | 408 | 96 | -39053 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 27.0561
386 | 409 | 96.25 | -39027 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 53.0561
387 | 410 | 96.5 | -39077 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 3.0561
388 | 411 | 96.75 | -39097 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -16.9439
389 | 412 | 97 | -39087 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -6.9439
390 | 413 | 97.25 | -39074 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 6.0561
391 | 414 | 97.5 | -39037 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 43.0561
392 | 415 | 97.75 | -39142 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -61.9439
393 | 416 | 98 | -39104 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -23.9439
394 | 417 | 98.25 | -39074 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 6.0561
395 | 418 | 98.5 | -39102 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -21.9439
396 | 419 | 98.75 | -39051 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 29.0561
397 | 420 | 99 | -38986 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 94.0561
398 | 421 | 99.25 | -39037 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 43.0561
399 | 422 | 99.5 | -39092 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -11.9439
400 | 423 | 99.75 | -39033 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 47.0561
401 | 424 | 100 | -38999 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 81.0561
402 | 425 | 100.25 | -39047 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 33.0561
403 | 426 | 100.5 | -39047 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 33.0561
404 | 427 | 100.75 | -39067 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 13.0561
405 | 428 | 101 | -39071 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 9.0561
406 | 429 | 101.25 | -39100 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -19.9439
407 | 430 | 101.5 | -39084 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -3.9439
408 | 431 | 101.75 | -39082 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | -1.9439
409 | 432 | 102 | -39096 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | -15.9439
410 | 433 | 102.25 | -39093 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -12.9439
411 | 434 | 102.5 | -39106 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -25.9439
412 | 435 | 102.75 | -39095 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14.9439
413 | 436 | 103 | -39100 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -19.9439
414 | 437 | 103.25 | -39086 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -5.9439
415 | 438 | 103.5 | -39125 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -44.9439
416 | 439 | 103.75 | -39054 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 26.0561
417 | 440 | 104 | -39099 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -18.9439
418 | 441 | 104.25 | -39081 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -0.94388
419 | 442 | 104.5 | -39074 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 6.0561
420 | 443 | 104.75 | -39160 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -79.9439
421 | 444 | 105 | -39141 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -60.9439
422 | 445 | 105.25 | -39154 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -73.9439
423 | 446 | 105.5 | -39146 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -65.9439
424 | 447 | 105.75 | -39128 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -47.9439
425 | 448 | 106 | -39088 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -7.9439
426 | 449 | 106.25 | -39148 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -67.9439
427 | 450 | 106.5 | -39139 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -58.9439
428 | 451 | 106.75 | -39139 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -58.9439
429 | 452 | 107 | -39199 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -118.9439
430 | 453 | 107.25 | -39128 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -47.9439
431 | 454 | 107.5 | -39082 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -1.9439
432 | 455 | 107.75 | -39170 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -89.9439
433 | 456 | 108 | -39159 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -78.9439
434 | 457 | 108.25 | -39138 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -57.9439
435 | 458 | 108.5 | -39140 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -59.9439
436 | 460 | 108.75 | -39189 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -108.9439
437 | 461 | 109 | -39134 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -53.9439
438 | 462 | 109.25 | -39099 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -18.9439
439 | 463 | 109.5 | -39152 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -71.9439
440 | 464 | 109.75 | -39134 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -53.9439
441 | 465 | 110 | -39096 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -15.9439
442 | 466 | 110.25 | -39127 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -46.9439
443 | 467 | 110.5 | -39172 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -91.9439
444 | 468 | 110.75 | -39130 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -49.9439
445 | 469 | 111 | -39161 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -80.9439
446 | 470 | 111.25 | -39128 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -47.9439
447 | 471 | 111.5 | -39108 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -27.9439
448 | 472 | 111.75 | -39129 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -48.9439
449 | 473 | 112 | -39077 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 3.0561
450 | 474 | 112.25 | -39099 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -18.9439
451 | 475 | 112.5 | -39155 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -74.9439
452 | 476 | 112.75 | -39147 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -66.9439
453 | 477 | 113 | -39156 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -75.9439
454 | 478 | 113.25 | -39123 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -42.9439
455 | 479 | 113.5 | -39158 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -77.9439
456 | 480 | 113.75 | -39126 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -45.9439
457 | 481 | 114 | -39105 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -24.9439
458 | 482 | 114.25 | -39129 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -48.9439
459 | 483 | 114.5 | -39153 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -72.9439
460 | 484 | 114.75 | -39120 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -39.9439
461 | 485 | 115 | -39109 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -28.9439
462 | 486 | 115.25 | -39104 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -23.9439
463 | 487 | 115.5 | -39120 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -39.9439
464 | 488 | 115.75 | -39169 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -88.9439
465 | 489 | 116 | -39118 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -37.9439
466 | 490 | 116.25 | -39157 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -76.9439
467 | 491 | 116.5 | -39156 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -75.9439
468 | 492 | 116.75 | -39113 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -32.9439
469 | 493 | 117 | -39156 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -75.9439
470 | 494 | 117.25 | -39115 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -34.9439
471 | 495 | 117.5 | -39162 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -81.9439
472 | 496 | 117.75 | -39074 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 6.0561
473 | 497 | 118 | -39189 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -108.9439
474 | 498 | 118.25 | -39160 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -79.9439
475 | 499 | 118.5 | -39126 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -45.9439
476 | 500 | 118.75 | -39171 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -90.9439
477 | 501 | 119 | -39108 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -27.9439
478 | 502 | 119.25 | -39144 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -63.9439
479 | 503 | 119.5 | -39129 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -48.9439
480 | 504 | 119.75 | -39149 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -68.9439
481 | 505 | 120 | -39194 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -113.9439
482 | 506 | 120.25 | -39166 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -85.9439
483 | 507 | 120.5 | -39148 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -67.9439
484 | 508 | 120.75 | -39114 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -33.9439
485 | 509 | 121 | -39129 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -48.9439
486 | 510 | 121.25 | -39122 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -41.9439
487 | 511 | 121.5 | -39118 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -37.9439
488 | 512 | 121.75 | -39163 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -82.9439
489 | 513 | 122 | -39071 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 9.0561
490 | 514 | 122.25 | -39123 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -42.9439
491 | 515 | 122.5 | -39086 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -5.9439
492 | 516 | 122.75 | -39138 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -57.9439
493 | 517 | 123 | -39121 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -40.9439
494 | 518 | 123.25 | -39075 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 5.0561
495 | 519 | 123.5 | -39065 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 15.0561
496 | 520 | 123.75 | -39027 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 53.0561
497 | 521 | 124 | -39039 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 41.0561
498 | 522 | 124.25 | -39081 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | -0.94388
499 | 523 | 124.5 | -39104 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -23.9439
500 | 524 | 124.75 | -39053 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 27.0561
501 | 525 | 125 | -39029 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 51.0561
502 | 526 | 125.25 | -39051 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | STABLE | 29.0561
503 | 527 | 125.5 | -39066 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 14.0561
504 | 528 | 125.75 | -39053 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 27.0561
505 | 529 | 126 | -39056 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 24.0561
506 | 530 | 126.25 | -39083 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -2.9439
507 | 531 | 126.5 | -39050 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 30.0561
508 | 532 | 126.75 | -39109 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -28.9439
509 | 533 | 127 | -39055 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 25.0561
510 | 534 | 127.25 | -39029 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 51.0561
511 | 535 | 127.5 | -39087 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -6.9439
512 | 536 | 127.75 | -39085 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -4.9439
513 | 537 | 128 | -39090 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | -9.9439
514 | 538 | 128.25 | -39046 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 34.0561
515 | 539 | 128.5 | -39140 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -59.9439
516 | 540 | 128.75 | -39026 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 54.0561
517 | 541 | 129 | -39118 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | STABLE | -37.9439
518 | 542 | 129.25 | -39060 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 20.0561
519 | 543 | 129.5 | -39063 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 17.0561
520 | 544 | 129.75 | -39059 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 21.0561
521 | 545 | 130 | -39080 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 0.056117
522 | 546 | 130.25 | -39054 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 26.0561
523 | 547 | 130.5 | -39069 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 11.0561
524 | 548 | 130.75 | -39052 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 28.0561
525 | 549 | 131 | -39058 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 22.0561
526 | 550 | 131.25 | -39073 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 7.0561
527 | 551 | 131.5 | -39065 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 15.0561
528 | 552 | 131.75 | -39039 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 41.0561
529 | 553 | 132 | -39054 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 26.0561
530 | 554 | 132.25 | -39117 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -36.9439
531 | 555 | 132.5 | -39057 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 23.0561
532 | 556 | 132.75 | -39033 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 47.0561
533 | 557 | 133 | -39004 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 76.0561
534 | 558 | 133.25 | -39088 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | -7.9439
535 | 559 | 133.5 | -39000 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 80.0561
536 | 560 | 133.75 | -39125 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -44.9439
537 | 561 | 134 | -39077 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 3.0561
538 | 562 | 134.25 | -39043 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 37.0561
539 | 563 | 134.5 | -39022 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 58.0561
540 | 564 | 134.75 | -39062 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 18.0561
541 | 565 | 135 | -39044 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 36.0561
542 | 566 | 135.25 | -39031 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 49.0561
543 | 567 | 135.5 | -38974 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | STABLE | 106.0561
544 | 568 | 135.75 | -39039 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 41.0561
545 | 569 | 136 | -39074 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 6.0561
546 | 570 | 136.25 | -39047 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 33.0561
547 | 571 | 136.5 | -39028 | 0.004 | 0.004 | 0 | STABLE | 52.0561
548 | 572 | 136.75 | -39023 | 0.004 | 0.004 | 0 | STABLE | 57.0561
549 | 573 | 137 | -39070 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 10.0561
550 | 574 | 137.25 | -39097 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -16.9439
551 | 575 | 137.5 | -39038 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 42.0561
552 | 576 | 137.75 | -39020 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 60.0561
553 | 577 | 138 | -39058 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 22.0561
554 | 578 | 138.25 | -39097 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -16.9439
555 | 579 | 138.5 | -39094 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -13.9439
556 | 580 | 138.75 | -39096 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -15.9439
557 | 581 | 139 | -39047 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 33.0561
558 | 582 | 139.25 | -39107 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -26.9439
559 | 583 | 139.5 | -39077 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 3.0561
560 | 584 | 139.75 | -39076 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 4.0561
561 | 585 | 140 | -39110 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -29.9439
562 | 586 | 140.25 | -39074 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 6.0561
563 | 587 | 140.5 | -39038 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 42.0561
564 | 588 | 140.75 | -39084 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -3.9439
565 | 589 | 141 | -39171 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -90.9439
566 | 590 | 141.25 | -39125 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -44.9439
567 | 591 | 141.5 | -39067 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 13.0561
568 | 592 | 141.75 | -39131 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -50.9439
569 | 593 | 142 | -39092 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -11.9439
570 | 594 | 142.25 | -39128 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -47.9439
571 | 595 | 142.5 | -39080 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 0.056117
572 | 596 | 142.75 | -39108 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -27.9439
573 | 597 | 143 | -39070 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 10.0561
574 | 598 | 143.25 | -39174 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -93.9439
575 | 599 | 143.5 | -39140 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -59.9439
576 | 600 | 143.75 | -39079 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 1.0561
577 | 601 | 144 | -39110 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -29.9439
578 | 602 | 144.25 | -39104 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -23.9439
579 | 603 | 144.5 | -39140 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -59.9439
580 | 604 | 144.75 | -39117 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -36.9439
581 | 605 | 145 | -39129 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -48.9439
582 | 606 | 145.25 | -39137 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -56.9439
583 | 607 | 145.5 | -39109 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -28.9439
584 | 608 | 145.75 | -39070 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 10.0561
585 | 609 | 146 | -39032 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 48.0561
586 | 610 | 146.25 | -39096 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -15.9439
587 | 611 | 146.5 | -39091 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -10.9439
588 | 612 | 146.75 | -39042 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 38.0561
589 | 613 | 147 | -39036 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 44.0561
590 | 614 | 147.25 | -39133 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -52.9439
591 | 615 | 147.5 | -39046 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 34.0561
592 | 616 | 147.75 | -39036 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 44.0561
593 | 617 | 148 | -39067 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 13.0561
594 | 618 | 148.25 | -39012 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 68.0561
595 | 619 | 148.5 | -39003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 77.0561
596 | 620 | 148.75 | -39072 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 8.0561
597 | 621 | 149 | -39013 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 67.0561
598 | 622 | 149.25 | -39056 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 24.0561
599 | 623 | 149.5 | -39076 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 4.0561
600 | 624 | 149.75 | -39006 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 74.0561
601 | 625 | 150 | -39019 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 61.0561
602 | 626 | 150.25 | -38993 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 87.0561
603 | 627 | 150.5 | -38984 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 96.0561
604 | 628 | 150.75 | -38950 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | STABLE | 130.0561
605 | 629 | 151 | -38970 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 110.0561
606 | 630 | 151.25 | -38976 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 104.0561
607 | 631 | 151.5 | -38980 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 100.0561
608 | 632 | 151.75 | -39039 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 41.0561
609 | 633 | 152 | -38967 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 113.0561
610 | 634 | 152.25 | -39064 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | STABLE | 16.0561
611 | 635 | 152.5 | -39059 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 21.0561
612 | 636 | 152.75 | -39005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | STABLE | 75.0561
613 | 637 | 153 | -39001 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 79.0561
614 | 638 | 153.25 | -38987 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 93.0561
615 | 639 | 153.5 | -39030 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 50.0561
616 | 640 | 153.75 | -39020 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 60.0561
617 | 641 | 154 | -39005 | 0.004 | 0.004 | 0 | STABLE | 75.0561
618 | 642 | 154.25 | -38941 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 139.0561
619 | 643 | 154.5 | -38991 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | STABLE | 89.0561
620 | 644 | 154.75 | -38972 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 108.0561
621 | 645 | 155 | -38991 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 89.0561
622 | 646 | 155.25 | -38992 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 88.0561
623 | 647 | 155.5 | -39023 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 57.0561
624 | 648 | 155.75 | -38984 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 96.0561
625 | 649 | 156 | -39040 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 40.0561
626 | 650 | 156.25 | -39036 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 44.0561
627 | 651 | 156.5 | -39010 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 70.0561
628 | 652 | 156.75 | -39028 | 0.004 | 0.004 | 0 | STABLE | 52.0561
629 | 653 | 157 | -39010 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 70.0561
630 | 654 | 157.25 | -39035 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 45.0561
631 | 655 | 157.5 | -39018 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 62.0561
632 | 656 | 157.75 | -39018 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 62.0561
633 | 657 | 158 | -39119 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -38.9439
634 | 658 | 158.25 | -39107 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -26.9439
635 | 659 | 158.5 | -39023 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 57.0561
636 | 660 | 158.75 | -39002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 78.0561
637 | 661 | 159 | -39121 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -40.9439
638 | 662 | 159.25 | -38989 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 91.0561
639 | 663 | 159.5 | -39052 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 28.0561
640 | 664 | 159.75 | -39084 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -3.9439
641 | 665 | 160 | -39060 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 20.0561
642 | 666 | 160.25 | -39098 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | STABLE | -17.9439
643 | 667 | 160.5 | -39094 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -13.9439
644 | 668 | 160.75 | -39072 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 8.0561
645 | 669 | 161 | -39079 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 1.0561
646 | 670 | 161.25 | -39109 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -28.9439
647 | 671 | 161.5 | -39123 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -42.9439
648 | 672 | 161.75 | -39108 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -27.9439
649 | 673 | 162 | -39116 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -35.9439
650 | 674 | 162.25 | -39116 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -35.9439
651 | 675 | 162.5 | -39116 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -35.9439
652 | 676 | 162.75 | -39135 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -54.9439
653 | 677 | 163 | -39136 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -55.9439
654 | 678 | 163.25 | -39077 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 3.0561
655 | 679 | 163.5 | -39103 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -22.9439
656 | 680 | 163.75 | -39075 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 5.0561
657 | 681 | 164 | -39093 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -12.9439
658 | 682 | 164.25 | -39103 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -22.9439
659 | 683 | 164.5 | -39139 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -58.9439
660 | 684 | 164.75 | -39121 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -40.9439
661 | 685 | 165 | -39099 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -18.9439
662 | 686 | 165.25 | -39079 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 1.0561
663 | 687 | 165.5 | -39119 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -38.9439
664 | 688 | 165.75 | -39116 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -35.9439
665 | 689 | 166 | -39105 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -24.9439
666 | 690 | 166.25 | -39127 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -46.9439
667 | 691 | 166.5 | -39144 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -63.9439
668 | 692 | 166.75 | -39146 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -65.9439
669 | 693 | 167 | -39089 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -8.9439
670 | 694 | 167.25 | -39123 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -42.9439
671 | 695 | 167.5 | -39173 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -92.9439
672 | 696 | 167.75 | -39124 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -43.9439
673 | 697 | 168 | -39165 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -84.9439
674 | 698 | 168.25 | -39097 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -16.9439
675 | 699 | 168.5 | -39125 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -44.9439
676 | 700 | 168.75 | -39116 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -35.9439
677 | 701 | 169 | -39112 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -31.9439
678 | 702 | 169.25 | -39104 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -23.9439
679 | 703 | 169.5 | -39173 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -92.9439
680 | 704 | 169.75 | -39080 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 0.056117
681 | 705 | 170 | -39131 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -50.9439
682 | 706 | 170.25 | -39159 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -78.9439
683 | 707 | 170.5 | -39188 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -107.9439
684 | 708 | 170.75 | -39117 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -36.9439
685 | 709 | 171 | -39107 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -26.9439
686 | 710 | 171.25 | -39105 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -24.9439
687 | 711 | 171.5 | -39141 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -60.9439
688 | 712 | 171.75 | -39139 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -58.9439
689 | 713 | 172 | -39168 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -87.9439
690 | 714 | 172.25 | -39141 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -60.9439
691 | 715 | 172.5 | -39185 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -104.9439
692 | 716 | 172.75 | -39170 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -89.9439
693 | 717 | 173 | -39166 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -85.9439
694 | 718 | 173.25 | -39160 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -79.9439
695 | 719 | 173.5 | -39152 | 0.002 | 0.001 | 0 | STABLE | -71.9439
696 | 720 | 173.75 | -39135 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -54.9439
697 | 721 | 174 | -39151 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -70.9439
698 | 722 | 174.25 | -39110 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -29.9439
699 | 723 | 174.5 | -39157 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -76.9439
700 | 724 | 174.75 | -39155 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -74.9439
701 | 725 | 175 | -39104 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -23.9439
702 | 726 | 175.25 | -39115 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -34.9439
703 | 727 | 175.5 | -39120 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -39.9439
704 | 728 | 175.75 | -39110 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -29.9439
705 | 729 | 176 | -39189 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -108.9439
706 | 730 | 176.25 | -39150 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -69.9439
707 | 731 | 176.5 | -39095 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14.9439
708 | 732 | 176.75 | -39116 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -35.9439
709 | 733 | 177 | -39130 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -49.9439
710 | 734 | 177.25 | -39100 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -19.9439
711 | 735 | 177.5 | -39110 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -29.9439
712 | 736 | 177.75 | -39108 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -27.9439
713 | 737 | 178 | -39127 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -46.9439
714 | 738 | 178.25 | -39049 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 31.0561
715 | 739 | 178.5 | -39081 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -0.94388
716 | 740 | 178.75 | -39112 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -31.9439
717 | 741 | 179 | -39121 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -40.9439
718 | 742 | 179.25 | -39080 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 0.056117
719 | 743 | 179.5 | -39035 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 45.0561
720 | 744 | 179.75 | -39107 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -26.9439
721 | 745 | 180 | -39087 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -6.9439
722 | 746 | 180.25 | -39075 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 5.0561
723 | 747 | 180.5 | -39115 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -34.9439
724 | 748 | 180.75 | -39094 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -13.9439
725 | 749 | 181 | -39152 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -71.9439
726 | 750 | 181.25 | -39100 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -19.9439
727 | 751 | 181.5 | -39055 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 25.0561
728 | 752 | 181.75 | -39058 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 22.0561
729 | 753 | 182 | -39129 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -48.9439
730 | 754 | 182.25 | -39129 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -48.9439
731 | 755 | 182.5 | -39039 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 41.0561
732 | 756 | 182.75 | -39104 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -23.9439
733 | 757 | 183 | -39041 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 39.0561
734 | 758 | 183.25 | -39054 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 26.0561
735 | 759 | 183.5 | -39062 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 18.0561
736 | 760 | 183.75 | -39182 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -101.9439
737 | 761 | 184 | -39120 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -39.9439
738 | 762 | 184.25 | -39141 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -60.9439
739 | 763 | 184.5 | -39083 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -2.9439
740 | 764 | 184.75 | -39141 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -60.9439
741 | 765 | 185 | -39129 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -48.9439
742 | 766 | 185.25 | -39159 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -78.9439
743 | 767 | 185.5 | -39180 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -99.9439
744 | 768 | 185.75 | -39163 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -82.9439
745 | 769 | 186 | -39138 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -57.9439
746 | 770 | 186.25 | -39167 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -86.9439
747 | 771 | 186.5 | -39141 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -60.9439
748 | 772 | 186.75 | -39159 | 0.001 | 0.002 | 0 | STABLE | -78.9439
749 | 773 | 187 | -39142 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -61.9439
750 | 774 | 187.25 | -39139 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -58.9439
751 | 775 | 187.5 | -39129 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -48.9439
752 | 776 | 187.75 | -39167 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -86.9439
753 | 777 | 188 | -39154 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -73.9439
754 | 778 | 188.25 | -39171 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -90.9439
755 | 779 | 188.5 | -39168 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -87.9439
756 | 780 | 188.75 | -39145 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -64.9439
757 | 781 | 189 | -39141 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -60.9439
758 | 782 | 189.25 | -39136 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -55.9439
759 | 783 | 189.5 | -39112 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -31.9439
760 | 784 | 189.75 | -39145 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -64.9439
761 | 785 | 190 | -39084 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -3.9439
762 | 786 | 190.25 | -39165 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -84.9439
763 | 787 | 190.5 | -39090 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -9.9439
764 | 788 | 190.75 | -39066 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 14.0561
765 | 789 | 191 | -39105 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -24.9439
766 | 790 | 191.25 | -39123 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -42.9439
767 | 791 | 191.5 | -39106 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -25.9439
768 | 792 | 191.75 | -39132 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -51.9439
769 | 793 | 192 | -39062 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 18.0561
770 | 794 | 192.25 | -39119 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -38.9439
771 | 795 | 192.5 | -39083 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -2.9439
772 | 796 | 192.75 | -39131 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -50.9439
773 | 797 | 193 | -39114 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -33.9439
774 | 798 | 193.25 | -39119 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -38.9439
775 | 799 | 193.5 | -39128 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -47.9439
776 | 800 | 193.75 | -39129 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -48.9439
777 | 801 | 194 | -39102 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -21.9439
778 | 802 | 194.25 | -39069 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 11.0561
779 | 803 | 194.5 | -39118 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -37.9439
780 | 804 | 194.75 | -39140 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -59.9439
781 | 805 | 195 | -39114 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -33.9439
782 | 806 | 195.25 | -39086 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -5.9439
783 | 807 | 195.5 | -39082 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -1.9439
784 | 808 | 195.75 | -39079 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 1.0561
785 | 809 | 196 | -39090 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -9.9439
786 | 810 | 196.25 | -39071 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 9.0561
787 | 811 | 196.5 | -39129 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -48.9439
788 | 812 | 196.75 | -39020 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 60.0561
789 | 813 | 197 | -39134 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -53.9439
790 | 814 | 197.25 | -39096 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -15.9439
791 | 815 | 197.5 | -39071 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 9.0561
792 | 816 | 197.75 | -39096 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -15.9439
793 | 817 | 198 | -39071 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 9.0561
794 | 818 | 198.25 | -39123 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -42.9439
795 | 819 | 198.5 | -39110 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -29.9439
796 | 820 | 198.75 | -39074 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 6.0561
797 | 821 | 199 | -39061 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 19.0561
798 | 822 | 199.25 | -39093 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -12.9439
799 | 823 | 199.5 | -39103 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -22.9439
800 | 824 | 199.75 | -39094 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -13.9439
801 | 825 | 200 | -39096 | 0.003 | 0.002 | 0 | STABLE | -15.9439
802 | 826 | 200.25 | -39099 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -18.9439
803 | 827 | 200.5 | -39093 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -12.9439
804 | 828 | 200.75 | -39094 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | -13.9439
805 | 829 | 201 | -39105 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -24.9439
806 | 830 | 201.25 | -39105 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -24.9439
807 | 831 | 201.5 | -39049 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 31.0561
808 | 832 | 201.75 | -39103 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -22.9439
809 | 833 | 202 | -39062 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 18.0561
810 | 834 | 202.25 | -39118 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -37.9439
811 | 835 | 202.5 | -39023 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | STABLE | 57.0561
812 | 836 | 202.75 | -39054 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 26.0561
813 | 837 | 203 | -39012 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 68.0561
814 | 838 | 203.25 | -39116 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -35.9439
815 | 839 | 203.5 | -39064 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 16.0561
816 | 840 | 203.75 | -39117 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -36.9439
817 | 841 | 204 | -39023 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 57.0561
818 | 842 | 204.25 | -39024 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 56.0561
819 | 843 | 204.5 | -39084 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -3.9439
820 | 844 | 204.75 | -39039 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 41.0561
821 | 845 | 205 | -39100 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -19.9439
822 | 846 | 205.25 | -39089 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -8.9439
823 | 847 | 205.5 | -39054 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 26.0561
824 | 848 | 205.75 | -39061 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 19.0561
825 | 849 | 206 | -39007 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 73.0561
826 | 850 | 206.25 | -38963 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 117.0561
827 | 851 | 206.5 | -39054 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 26.0561
828 | 852 | 206.75 | -39044 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 36.0561
829 | 853 | 207 | -39051 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 29.0561
830 | 854 | 207.25 | -39003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 77.0561
831 | 855 | 207.5 | -39021 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 59.0561
832 | 856 | 207.75 | -39031 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 49.0561
833 | 857 | 208 | -39003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 77.0561
834 | 858 | 208.25 | -39054 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 26.0561
835 | 859 | 208.5 | -39001 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 79.0561
836 | 860 | 208.75 | -39033 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 47.0561
837 | 861 | 209 | -39004 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 76.0561
838 | 862 | 209.25 | -39097 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | -16.9439
839 | 863 | 209.5 | -39033 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 47.0561
840 | 864 | 209.75 | -39011 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 69.0561
841 | 865 | 210 | -39042 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 38.0561
842 | 866 | 210.25 | -38994 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 86.0561
843 | 867 | 210.5 | -39061 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 19.0561
844 | 868 | 210.75 | -39042 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 38.0561
845 | 869 | 211 | -38988 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 92.0561
846 | 870 | 211.25 | -39115 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -34.9439
847 | 871 | 211.5 | -39090 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -9.9439
848 | 872 | 211.75 | -39033 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 47.0561
849 | 873 | 212 | -39081 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -0.94388
850 | 874 | 212.25 | -39088 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -7.9439
851 | 875 | 212.5 | -39059 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 21.0561
852 | 876 | 212.75 | -39046 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 34.0561
853 | 877 | 213 | -39097 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -16.9439
854 | 878 | 213.25 | -39058 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 22.0561
855 | 879 | 213.5 | -39023 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 57.0561
856 | 880 | 213.75 | -39104 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | STABLE | -23.9439
857 | 881 | 214 | -39027 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 53.0561
858 | 882 | 214.25 | -39104 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | STABLE | -23.9439
859 | 883 | 214.5 | -39115 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -34.9439
860 | 884 | 214.75 | -39016 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | STABLE | 64.0561
861 | 885 | 215 | -39044 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 36.0561
862 | 886 | 215.25 | -39057 | 0.003 | 0.004 | 0 | STABLE | 23.0561
863 | 887 | 215.5 | -39064 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 16.0561
864 | 888 | 215.75 | -39020 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 60.0561
865 | 889 | 216 | -39062 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 18.0561
866 | 890 | 216.25 | -38958 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 122.0561
867 | 891 | 216.5 | -39008 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 72.0561
868 | 892 | 216.75 | -38976 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 104.0561
869 | 893 | 217 | -39030 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 50.0561
870 | 894 | 217.25 | -39090 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -9.9439
871 | 895 | 217.5 | -38993 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 87.0561
872 | 896 | 217.75 | -38998 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 82.0561
873 | 897 | 218 | -39080 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 0.056117
874 | 898 | 218.25 | -39029 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 51.0561
875 | 899 | 218.5 | -39021 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 59.0561
876 | 900 | 218.75 | -39023 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 57.0561
877 | 901 | 219 | -39044 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 36.0561
878 | 902 | 219.25 | -39061 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 19.0561
879 | 903 | 219.5 | -39021 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 59.0561
880 | 904 | 219.75 | -39045 | 0.004 | 0.004 | 0 | STABLE | 35.0561
881 | 905 | 220 | -38981 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 99.0561
882 | 906 | 220.25 | -38987 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 93.0561
883 | 907 | 220.5 | -39036 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 44.0561
884 | 908 | 220.75 | -39053 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 27.0561
885 | 909 | 221 | -39005 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 75.0561
886 | 910 | 221.25 | -39038 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 42.0561
887 | 911 | 221.5 | -38993 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 87.0561
888 | 912 | 221.75 | -38975 | 0.005 | 0.005 | 0 | STABLE | 105.0561
889 | 913 | 222 | -39079 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 1.0561
890 | 914 | 222.25 | -39027 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 53.0561
891 | 915 | 222.5 | -39085 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | -4.9439
892 | 916 | 222.75 | -39021 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 59.0561
893 | 917 | 223 | -39022 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | STABLE | 58.0561
894 | 918 | 223.25 | -39072 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 8.0561
895 | 919 | 223.5 | -39101 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -20.9439
896 | 920 | 223.75 | -39028 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 52.0561
897 | 921 | 224 | -39050 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 30.0561
898 | 922 | 224.25 | -39066 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 14.0561
899 | 923 | 224.5 | -39043 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 37.0561
900 | 924 | 224.75 | -39041 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 39.0561
901 | 925 | 225 | -39017 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 63.0561
902 | 926 | 225.25 | -39037 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 43.0561
903 | 927 | 225.5 | -39051 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 29.0561
904 | 928 | 225.75 | -39014 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 66.0561
905 | 929 | 226 | -38983 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 97.0561
906 | 930 | 226.25 | -39017 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 63.0561
907 | 931 | 226.5 | -39077 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 3.0561
908 | 932 | 226.75 | -39030 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 50.0561
909 | 933 | 227 | -39047 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 33.0561
910 | 934 | 227.25 | -38961 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 119.0561
911 | 935 | 227.5 | -38972 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | STABLE | 108.0561
912 | 936 | 227.75 | -38957 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 123.0561
913 | 937 | 228 | -39040 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 40.0561
914 | 938 | 228.25 | -39042 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 38.0561
915 | 939 | 228.5 | -38963 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 117.0561
916 | 940 | 228.75 | -39013 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 67.0561
917 | 941 | 229 | -39025 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 55.0561
918 | 942 | 229.25 | -39002 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 78.0561
919 | 943 | 229.5 | -39060 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 20.0561
920 | 944 | 229.75 | -39014 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 66.0561
921 | 945 | 230 | -39047 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 33.0561
922 | 946 | 230.25 | -38997 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 83.0561
923 | 947 | 230.5 | -39020 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 60.0561
924 | 948 | 230.75 | -39007 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 73.0561
925 | 949 | 231 | -38991 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 89.0561
926 | 950 | 231.25 | -39049 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 31.0561
927 | 951 | 231.5 | -39013 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 67.0561
928 | 952 | 231.75 | -39008 | 0.004 | 0.004 | 0 | STABLE | 72.0561
929 | 953 | 232 | -38992 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 88.0561
930 | 954 | 232.25 | -39030 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 50.0561
931 | 955 | 232.5 | -39039 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 41.0561
932 | 956 | 232.75 | -39028 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 52.0561
933 | 957 | 233 | -39073 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 7.0561
934 | 958 | 233.25 | -39027 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 53.0561
935 | 959 | 233.5 | -39071 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 9.0561
936 | 960 | 233.75 | -39068 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 12.0561
937 | 961 | 234 | -39047 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 33.0561
938 | 962 | 234.25 | -39041 | 0.004 | 0.003 | 0 | STABLE | 39.0561
939 | 963 | 234.5 | -38985 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 95.0561
940 | 964 | 234.75 | -39021 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 59.0561
941 | 965 | 235 | -39061 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 19.0561
942 | 966 | 235.25 | -39050 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 30.0561
943 | 967 | 235.5 | -39015 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 65.0561
944 | 968 | 235.75 | -39051 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 29.0561
945 | 969 | 236 | -39050 | 0.003 | 0.004 | 0 | STABLE | 30.0561
946 | 970 | 236.25 | -39038 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 42.0561
947 | 971 | 236.5 | -39033 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 47.0561
948 | 972 | 236.75 | -39000 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 80.0561
949 | 973 | 237 | -38995 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 85.0561
950 | 974 | 237.25 | -39079 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 1.0561
951 | 975 | 237.5 | -39064 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 16.0561
952 | 976 | 237.75 | -38993 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 87.0561
953 | 977 | 238 | -39104 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | STABLE | -23.9439
954 | 978 | 238.25 | -38958 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | STABLE | 122.0561
955 | 979 | 238.5 | -38988 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 92.0561
956 | 980 | 238.75 | -39026 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 54.0561
957 | 981 | 239 | -39011 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 69.0561
958 | 982 | 239.25 | -39010 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 70.0561
959 | 983 | 239.5 | -39057 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 23.0561
960 | 984 | 239.75 | -39044 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 36.0561
961 | 985 | 240 | -39031 | 0.004 | 0.004 | 0 | STABLE | 49.0561
962 | 986 | 240.25 | -39026 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 54.0561
963 | 987 | 240.5 | -39047 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 33.0561
964 | 988 | 240.75 | -39092 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -11.9439
965 | 989 | 241 | -39108 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -27.9439
966 | 990 | 241.25 | -39062 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 18.0561
967 | 991 | 241.5 | -39055 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 25.0561
968 | 992 | 241.75 | -39083 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -2.9439
969 | 993 | 242 | -39094 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -13.9439
970 | 994 | 242.25 | -39087 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -6.9439
971 | 995 | 242.5 | -39055 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 25.0561
972 | 996 | 242.75 | -39051 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 29.0561
973 | 997 | 243 | -39051 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 29.0561
974 | 998 | 243.25 | -39063 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 17.0561
975 | 999 | 243.5 | -39143 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -62.9439
976 | 1000 | 243.75 | -39137 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -56.9439
977 | 1001 | 244 | -39108 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -27.9439
978 | 1002 | 244.25 | -39133 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -52.9439
979 | 1003 | 244.5 | -39155 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -74.9439
980 | 1004 | 244.75 | -39083 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -2.9439
981 | 1005 | 245 | -39093 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -12.9439
982 | 1006 | 245.25 | -39105 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -24.9439
983 | 1007 | 245.5 | -39077 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 3.0561
984 | 1008 | 245.75 | -39012 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 68.0561
985 | 1009 | 246 | -39038 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 42.0561
986 | 1010 | 246.25 | -39067 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 13.0561
987 | 1011 | 246.5 | -39032 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 48.0561
988 | 1012 | 246.75 | -39123 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -42.9439
989 | 1013 | 247 | -39034 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 46.0561
990 | 1014 | 247.25 | -39084 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -3.9439
991 | 1015 | 247.5 | -39090 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -9.9439
992 | 1016 | 247.75 | -39001 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 79.0561
993 | 1017 | 248 | -39122 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -41.9439
994 | 1018 | 248.25 | -39085 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -4.9439
995 | 1019 | 248.5 | -39084 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -3.9439
996 | 1020 | 248.75 | -39108 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -27.9439
997 | 1021 | 249 | -39059 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 21.0561
998 | 1022 | 249.25 | -39056 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 24.0561
999 | 1023 | 249.5 | -39090 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -9.9439
1000 | 1024 | 249.75 | -39004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 76.0561
1001 | 1025 | 250 | -39067 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 13.0561
1002 | 1026 | 250.25 | -39103 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -22.9439
1003 | 1027 | 250.5 | -39105 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -24.9439
1004 | 1028 | 250.75 | -39135 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -54.9439
1005 | 1029 | 251 | -39077 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 3.0561
1006 | 1030 | 251.25 | -39025 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 55.0561
1007 | 1031 | 251.5 | -39078 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 2.0561
1008 | 1032 | 251.75 | -39096 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -15.9439
1009 | 1033 | 252 | -39076 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 4.0561
1010 | 1034 | 252.25 | -39097 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -16.9439
1011 | 1035 | 252.5 | -39064 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 16.0561
1012 | 1036 | 252.75 | -39040 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 40.0561
1013 | 1037 | 253 | -39060 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 20.0561
1014 | 1038 | 253.25 | -39089 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -8.9439
1015 | 1039 | 253.5 | -39061 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 19.0561
1016 | 1040 | 253.75 | -39051 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | STABLE | 29.0561
1017 | 1041 | 254 | -39066 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 14.0561
1018 | 1042 | 254.25 | -39068 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 12.0561
1019 | 1043 | 254.5 | -39050 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 30.0561
1020 | 1044 | 254.75 | -39031 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 49.0561
1021 | 1045 | 255 | -39030 | 0.004 | 0.004 | 0 | STABLE | 50.0561
1022 | 1046 | 255.25 | -39031 | 0.004 | 0.004 | 0 | STABLE | 49.0561
1023 | 1047 | 255.5 | -39033 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 47.0561
1024 | 1048 | 255.75 | -39018 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 62.0561
1025 | 1049 | 256 | -39051 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 29.0561
1026 | 1050 | 256.25 | -39135 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -54.9439
1027 | 1051 | 256.5 | -38963 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | STABLE | 117.0561
1028 | 1052 | 256.75 | -39047 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 33.0561
1029 | 1053 | 257 | -39052 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 28.0561
1030 | 1054 | 257.25 | -39024 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 56.0561
1031 | 1055 | 257.5 | -39027 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 53.0561
1032 | 1056 | 257.75 | -39079 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 1.0561
1033 | 1057 | 258 | -39038 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 42.0561
1034 | 1058 | 258.25 | -38992 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 88.0561
1035 | 1059 | 258.5 | -39093 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | -12.9439
1036 | 1060 | 258.75 | -39060 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 20.0561
1037 | 1061 | 259 | -39042 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 38.0561
1038 | 1062 | 259.25 | -39046 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 34.0561
1039 | 1063 | 259.5 | -39058 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 22.0561
1040 | 1064 | 259.75 | -39058 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 22.0561
1041 | 1065 | 260 | -39069 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 11.0561
1042 | 1066 | 260.25 | -39093 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -12.9439
1043 | 1067 | 260.5 | -39138 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -57.9439
1044 | 1068 | 260.75 | -39065 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 15.0561
1045 | 1069 | 261 | -39055 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 25.0561
1046 | 1070 | 261.25 | -39052 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 28.0561
1047 | 1071 | 261.5 | -39063 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 17.0561
1048 | 1072 | 261.75 | -39085 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -4.9439
1049 | 1073 | 262 | -39081 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -0.94388
1050 | 1074 | 262.25 | -39023 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 57.0561
1051 | 1075 | 262.5 | -39074 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 6.0561
1052 | 1076 | 262.75 | -39080 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 0.056117
1053 | 1077 | 263 | -39114 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -33.9439
1054 | 1078 | 263.25 | -39081 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -0.94388
1055 | 1079 | 263.5 | -39073 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 7.0561
1056 | 1080 | 263.75 | -39038 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 42.0561
1057 | 1081 | 264 | -39129 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -48.9439
1058 | 1082 | 264.25 | -39070 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 10.0561
1059 | 1083 | 264.5 | -39089 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -8.9439
1060 | 1084 | 264.75 | -39079 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 1.0561
1061 | 1085 | 265 | -39112 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -31.9439
1062 | 1086 | 265.25 | -39086 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -5.9439
1063 | 1087 | 265.5 | -39101 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -20.9439
1064 | 1088 | 265.75 | -39072 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 8.0561
1065 | 1089 | 266 | -39120 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -39.9439
1066 | 1090 | 266.25 | -39095 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -14.9439
1067 | 1091 | 266.5 | -39062 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 18.0561
1068 | 1092 | 266.75 | -39056 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 24.0561
1069 | 1093 | 267 | -39099 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -18.9439
1070 | 1094 | 267.25 | -39094 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -13.9439
1071 | 1095 | 267.5 | -39106 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -25.9439
1072 | 1096 | 267.75 | -39102 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -21.9439
1073 | 1097 | 268 | -39082 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -1.9439
1074 | 1098 | 268.25 | -39050 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 30.0561
1075 | 1099 | 268.5 | -39067 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 13.0561
1076 | 1100 | 268.75 | -39106 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -25.9439
1077 | 1101 | 269 | -39020 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 60.0561
1078 | 1102 | 269.25 | -39062 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 18.0561
1079 | 1103 | 269.5 | -39093 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -12.9439
1080 | 1104 | 269.75 | -39123 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -42.9439
1081 | 1105 | 270 | -39055 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 25.0561
1082 | 1106 | 270.25 | -39122 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -41.9439
1083 | 1107 | 270.5 | -39080 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 0.056117
1084 | 1108 | 270.75 | -39048 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 32.0561
1085 | 1109 | 271 | -39037 | 0.004 | 0.004 | 0 | STABLE | 43.0561
1086 | 1110 | 271.25 | -39064 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 16.0561
1087 | 1111 | 271.5 | -39067 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 13.0561
1088 | 1112 | 271.75 | -39098 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -17.9439
1089 | 1113 | 272 | -39104 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -23.9439
1090 | 1114 | 272.25 | -39098 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -17.9439
1091 | 1115 | 272.5 | -39083 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -2.9439
1092 | 1116 | 272.75 | -39099 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -18.9439
1093 | 1117 | 273 | -39118 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -37.9439
1094 | 1118 | 273.25 | -39095 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14.9439
1095 | 1119 | 273.5 | -39134 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -53.9439
1096 | 1120 | 273.75 | -39026 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 54.0561
1097 | 1121 | 274 | -39077 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 3.0561
1098 | 1122 | 274.25 | -39162 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -81.9439
1099 | 1123 | 274.5 | -39049 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 31.0561
1100 | 1124 | 274.75 | -39095 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -14.9439
1101 | 1125 | 275 | -39131 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -50.9439
1102 | 1126 | 275.25 | -39102 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -21.9439
1103 | 1127 | 275.5 | -39142 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -61.9439
1104 | 1128 | 275.75 | -39079 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 1.0561
1105 | 1129 | 276 | -39046 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 34.0561
1106 | 1130 | 276.25 | -39108 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -27.9439
1107 | 1131 | 276.5 | -39113 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -32.9439
1108 | 1132 | 276.75 | -39067 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 13.0561
1109 | 1133 | 277 | -39063 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 17.0561
1110 | 1134 | 277.25 | -39061 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 19.0561
1111 | 1135 | 277.5 | -39063 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 17.0561
1112 | 1136 | 277.75 | -39084 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -3.9439
1113 | 1137 | 278 | -39064 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 16.0561
1114 | 1138 | 278.25 | -39049 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 31.0561
1115 | 1139 | 278.5 | -39072 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 8.0561
1116 | 1140 | 278.75 | -39071 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 9.0561
1117 | 1141 | 279 | -39063 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 17.0561
1118 | 1142 | 279.25 | -39092 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -11.9439
1119 | 1143 | 279.5 | -39058 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 22.0561
1120 | 1144 | 279.75 | -39101 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -20.9439
1121 | 1145 | 280 | -39118 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -37.9439
1122 | 1146 | 280.25 | -39030 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 50.0561
1123 | 1147 | 280.5 | -39056 | 0.003 | 0.004 | 0 | STABLE | 24.0561
1124 | 1148 | 280.75 | -39093 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -12.9439
1125 | 1149 | 281 | -39063 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 17.0561
1126 | 1150 | 281.25 | -39090 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -9.9439
1127 | 1151 | 281.5 | -39090 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -9.9439
1128 | 1152 | 281.75 | -39039 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 41.0561
1129 | 1153 | 282 | -39032 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 48.0561
1130 | 1154 | 282.25 | -39056 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 24.0561
1131 | 1155 | 282.5 | -39040 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 40.0561
1132 | 1156 | 282.75 | -38983 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 97.0561
1133 | 1157 | 283 | -39063 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 17.0561
1134 | 1158 | 283.25 | -39042 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 38.0561
1135 | 1159 | 283.5 | -39061 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 19.0561
1136 | 1160 | 283.75 | -39065 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 15.0561
1137 | 1161 | 284 | -39047 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 33.0561
1138 | 1162 | 284.25 | -39003 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 77.0561
1139 | 1163 | 284.5 | -39054 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 26.0561
1140 | 1164 | 284.75 | -39010 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 70.0561
1141 | 1165 | 285 | -39099 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -18.9439
1142 | 1166 | 285.25 | -39061 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 19.0561
1143 | 1167 | 285.5 | -39111 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -30.9439
1144 | 1168 | 285.75 | -39074 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 6.0561
1145 | 1169 | 286 | -39082 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -1.9439
1146 | 1170 | 286.25 | -39074 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 6.0561
1147 | 1171 | 286.5 | -39095 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -14.9439
1148 | 1172 | 286.75 | -39143 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -62.9439
1149 | 1173 | 287 | -39099 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -18.9439
1150 | 1174 | 287.25 | -39132 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -51.9439
1151 | 1175 | 287.5 | -39085 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -4.9439
1152 | 1176 | 287.75 | -39088 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -7.9439
1153 | 1177 | 288 | -39119 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -38.9439
1154 | 1178 | 288.25 | -39069 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 11.0561
1155 | 1179 | 288.5 | -39034 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 46.0561
1156 | 1180 | 288.75 | -39075 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 5.0561
1157 | 1181 | 289 | -39096 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -15.9439
1158 | 1182 | 289.25 | -38984 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 96.0561
1159 | 1183 | 289.5 | -39075 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 5.0561
1160 | 1184 | 289.75 | -39046 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 34.0561
1161 | 1185 | 290 | -39063 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 17.0561
1162 | 1186 | 290.25 | -39029 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 51.0561
1163 | 1187 | 290.5 | -39109 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -28.9439
1164 | 1188 | 290.75 | -39062 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 18.0561
1165 | 1189 | 291 | -39066 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 14.0561
1166 | 1190 | 291.25 | -39079 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 1.0561
1167 | 1191 | 291.5 | -39054 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 26.0561
1168 | 1192 | 291.75 | -39035 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 45.0561
1169 | 1193 | 292 | -39024 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 56.0561
1170 | 1194 | 292.25 | -39093 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -12.9439
1171 | 1195 | 292.5 | -39104 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -23.9439
1172 | 1196 | 292.75 | -39016 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 64.0561
1173 | 1197 | 293 | -39033 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 47.0561
1174 | 1198 | 293.25 | -39024 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 56.0561
1175 | 1199 | 293.5 | -39025 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 55.0561
1176 | 1200 | 293.75 | -38992 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 88.0561
1177 | 1201 | 294 | -39013 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 67.0561
1178 | 1202 | 294.25 | -38991 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 89.0561
1179 | 1203 | 294.5 | -39033 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 47.0561
1180 | 1204 | 294.75 | -39065 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 15.0561
1181 | 1205 | 295 | -39077 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 3.0561
1182 | 1206 | 295.25 | -39032 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 48.0561
1183 | 1207 | 295.5 | -39082 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -1.9439
1184 | 1208 | 295.75 | -39058 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 22.0561
1185 | 1209 | 296 | -39078 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 2.0561
1186 | 1210 | 296.25 | -39073 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 7.0561
1187 | 1211 | 296.5 | -39045 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 35.0561
1188 | 1212 | 296.75 | -39043 | 0.004 | 0.004 | 0 | STABLE | 37.0561
1189 | 1213 | 297 | -39094 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -13.9439
1190 | 1214 | 297.25 | -39073 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 7.0561
1191 | 1215 | 297.5 | -39086 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -5.9439
1192 | 1216 | 297.75 | -39058 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 22.0561
1193 | 1217 | 298 | -39090 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -9.9439
1194 | 1218 | 298.25 | -39080 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 0.056117
1195 | 1219 | 298.5 | -39034 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 46.0561
1196 | 1220 | 298.75 | -39064 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 16.0561
1197 | 1221 | 299 | -39091 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -10.9439
1198 | 1222 | 299.25 | -39058 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 22.0561
1199 | 1223 | 299.5 | -39018 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 62.0561
1200 | 1224 | 299.75 | -38951 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 129.0561
1201 | 1225 | 300 | -39090 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | STABLE | -9.9439
1202 | 1226 | 300.25 | -39011 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 69.0561
1203 | 1227 | 300.5 | -39023 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 57.0561
1204 | 1228 | 300.75 | -39009 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 71.0561
1205 | 1229 | 301 | -39024 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 56.0561
1206 | 1230 | 301.25 | -39002 | 0.004 | 0.004 | 0 | STABLE | 78.0561
1207 | 1231 | 301.5 | -39018 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 62.0561
1208 | 1232 | 301.75 | -38990 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 90.0561
1209 | 1233 | 302 | -39020 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 60.0561
1210 | 1234 | 302.25 | -38974 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 106.0561
1211 | 1235 | 302.5 | -39082 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | -1.9439
1212 | 1236 | 302.75 | -39075 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 5.0561
1213 | 1237 | 303 | -39008 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 72.0561
1214 | 1238 | 303.25 | -39092 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | -11.9439
1215 | 1239 | 303.5 | -39032 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 48.0561
1216 | 1240 | 303.75 | -39051 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 29.0561
1217 | 1241 | 304 | -38976 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 104.0561
1218 | 1242 | 304.25 | -39042 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 38.0561
1219 | 1243 | 304.5 | -39080 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 0.056117
1220 | 1244 | 304.75 | -39038 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 42.0561
1221 | 1245 | 305 | -39023 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 57.0561
1222 | 1246 | 305.25 | -39056 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 24.0561
1223 | 1247 | 305.5 | -39010 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 70.0561
1224 | 1248 | 305.75 | -39047 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 33.0561
1225 | 1249 | 306 | -38996 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 84.0561
1226 | 1250 | 306.25 | -39103 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | STABLE | -22.9439
1227 | 1251 | 306.5 | -39021 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 59.0561
1228 | 1252 | 306.75 | -39003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 77.0561
1229 | 1253 | 307 | -39041 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 39.0561
1230 | 1254 | 307.25 | -39065 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 15.0561
1231 | 1255 | 307.5 | -39050 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 30.0561
1232 | 1256 | 307.75 | -39042 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 38.0561
1233 | 1257 | 308 | -39070 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 10.0561
1234 | 1258 | 308.25 | -39083 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -2.9439
1235 | 1259 | 308.5 | -39049 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 31.0561
1236 | 1260 | 308.75 | -39079 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 1.0561
1237 | 1261 | 309 | -39053 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 27.0561
1238 | 1262 | 309.25 | -39119 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -38.9439
1239 | 1263 | 309.5 | -39070 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 10.0561
1240 | 1264 | 309.75 | -39098 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -17.9439
1241 | 1265 | 310 | -39080 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 0.056117
1242 | 1266 | 310.25 | -39087 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | -6.9439
1243 | 1267 | 310.5 | -39088 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -7.9439
1244 | 1268 | 310.75 | -39072 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 8.0561
1245 | 1269 | 311 | -39094 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -13.9439
1246 | 1270 | 311.25 | -39013 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 67.0561
1247 | 1271 | 311.5 | -39060 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 20.0561
1248 | 1272 | 311.75 | -39057 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 23.0561
1249 | 1273 | 312 | -39084 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -3.9439
1250 | 1274 | 312.25 | -39107 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -26.9439
1251 | 1275 | 312.5 | -39084 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -3.9439
1252 | 1276 | 312.75 | -39060 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 20.0561
1253 | 1277 | 313 | -39071 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 9.0561
1254 | 1278 | 313.25 | -39047 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 33.0561
1255 | 1279 | 313.5 | -39047 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 33.0561
1256 | 1280 | 313.75 | -39094 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -13.9439
1257 | 1281 | 314 | -39036 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 44.0561
1258 | 1282 | 314.25 | -39064 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 16.0561
1259 | 1283 | 314.5 | -39105 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -24.9439
1260 | 1284 | 314.75 | -39103 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -22.9439
1261 | 1285 | 315 | -39136 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -55.9439
1262 | 1286 | 315.25 | -39043 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 37.0561
1263 | 1287 | 315.5 | -39132 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -51.9439
1264 | 1288 | 315.75 | -39094 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -13.9439
1265 | 1289 | 316 | -39053 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 27.0561
1266 | 1290 | 316.25 | -39054 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 26.0561
1267 | 1291 | 316.5 | -39064 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 16.0561
1268 | 1292 | 316.75 | -39079 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 1.0561
1269 | 1293 | 317 | -39112 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -31.9439
1270 | 1294 | 317.25 | -39099 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -18.9439
1271 | 1295 | 317.5 | -39153 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -72.9439
1272 | 1296 | 317.75 | -39155 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -74.9439
1273 | 1297 | 318 | -39111 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -30.9439
1274 | 1298 | 318.25 | -39115 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -34.9439
1275 | 1299 | 318.5 | -39104 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -23.9439
1276 | 1300 | 318.75 | -39106 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -25.9439
1277 | 1301 | 319 | -39066 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 14.0561
1278 | 1302 | 319.25 | -39105 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -24.9439
1279 | 1303 | 319.5 | -39113 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -32.9439
1280 | 1304 | 319.75 | -39078 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 2.0561
1281 | 1305 | 320 | -39104 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -23.9439
1282 | 1306 | 320.25 | -39035 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 45.0561
1283 | 1307 | 320.5 | -39087 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -6.9439
1284 | 1308 | 320.75 | -39076 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 4.0561
1285 | 1309 | 321 | -39068 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 12.0561
1286 | 1310 | 321.25 | -39086 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -5.9439
1287 | 1311 | 321.5 | -39092 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -11.9439
1288 | 1312 | 321.75 | -39045 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 35.0561
1289 | 1313 | 322 | -39093 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -12.9439
1290 | 1314 | 322.25 | -39034 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 46.0561
1291 | 1315 | 322.5 | -39085 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -4.9439
1292 | 1316 | 322.75 | -39105 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -24.9439
1293 | 1317 | 323 | -39062 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 18.0561
1294 | 1318 | 323.25 | -39082 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -1.9439
1295 | 1319 | 323.5 | -39067 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 13.0561
1296 | 1320 | 323.75 | -39050 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 30.0561
1297 | 1321 | 324 | -39052 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 28.0561
1298 | 1322 | 324.25 | -39018 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 62.0561
1299 | 1323 | 324.5 | -39043 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 37.0561
1300 | 1324 | 324.75 | -39044 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 36.0561
1301 | 1325 | 325 | -38925 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | STABLE | 155.0561
1302 | 1326 | 325.25 | -38997 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | STABLE | 83.0561
1303 | 1327 | 325.5 | -38933 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 147.0561
1304 | 1328 | 325.75 | -38977 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 103.0561
1305 | 1329 | 326 | -39022 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 58.0561
1306 | 1330 | 326.25 | -39019 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 61.0561
1307 | 1331 | 326.5 | -38989 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 91.0561
1308 | 1332 | 326.75 | -39006 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 74.0561
1309 | 1333 | 327 | -39044 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 36.0561
1310 | 1334 | 327.25 | -39041 | 0.004 | 0.004 | 0 | STABLE | 39.0561
1311 | 1335 | 327.5 | -39004 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 76.0561
1312 | 1336 | 327.75 | -39052 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 28.0561
1313 | 1337 | 328 | -39071 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 9.0561
1314 | 1338 | 328.25 | -39096 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -15.9439
1315 | 1339 | 328.5 | -39019 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 61.0561
1316 | 1340 | 328.75 | -39079 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 1.0561
1317 | 1341 | 329 | -39104 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -23.9439
1318 | 1342 | 329.25 | -39023 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 57.0561
1319 | 1343 | 329.5 | -39008 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 72.0561
1320 | 1344 | 329.75 | -39002 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 78.0561
1321 | 1345 | 330 | -39088 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | -7.9439
1322 | 1346 | 330.25 | -39035 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 45.0561
1323 | 1347 | 330.5 | -39033 | 0.004 | 0.004 | 0 | STABLE | 47.0561
1324 | 1348 | 330.75 | -39100 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -19.9439
1325 | 1349 | 331 | -39059 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 21.0561
1326 | 1350 | 331.25 | -39087 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -6.9439
1327 | 1351 | 331.5 | -39097 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -16.9439
1328 | 1352 | 331.75 | -38948 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | STABLE | 132.0561
1329 | 1353 | 332 | -39021 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 59.0561
1330 | 1354 | 332.25 | -38997 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 83.0561
1331 | 1355 | 332.5 | -38988 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 92.0561
1332 | 1356 | 332.75 | -39132 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | STABLE | -51.9439
1333 | 1357 | 333 | -39104 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -23.9439
1334 | 1358 | 333.25 | -39090 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -9.9439
1335 | 1359 | 333.5 | -39029 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 51.0561
1336 | 1360 | 333.75 | -39067 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 13.0561
1337 | 1361 | 334 | -39078 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 2.0561
1338 | 1362 | 334.25 | -39042 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 38.0561
1339 | 1363 | 334.5 | -39101 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -20.9439
1340 | 1364 | 334.75 | -39109 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -28.9439
1341 | 1365 | 335 | -39095 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14.9439
1342 | 1366 | 335.25 | -39077 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 3.0561
1343 | 1367 | 335.5 | -39153 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -72.9439
1344 | 1368 | 335.75 | -39129 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -48.9439
1345 | 1369 | 336 | -39092 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -11.9439
1346 | 1370 | 336.25 | -39133 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -52.9439
1347 | 1371 | 336.5 | -39050 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 30.0561
1348 | 1372 | 336.75 | -39084 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -3.9439
1349 | 1373 | 337 | -39066 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 14.0561
1350 | 1374 | 337.25 | -39108 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -27.9439
1351 | 1375 | 337.5 | -39077 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 3.0561
1352 | 1376 | 337.75 | -39100 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -19.9439
1353 | 1377 | 338 | -39036 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 44.0561
1354 | 1378 | 338.25 | -39040 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 40.0561
1355 | 1379 | 338.5 | -39035 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 45.0561
1356 | 1380 | 338.75 | -39046 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 34.0561
1357 | 1381 | 339 | -39055 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 25.0561
1358 | 1382 | 339.25 | -39071 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 9.0561
1359 | 1383 | 339.5 | -39102 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -21.9439
1360 | 1384 | 339.75 | -39078 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 2.0561
1361 | 1385 | 340 | -39070 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 10.0561
1362 | 1386 | 340.25 | -39080 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 0.056117
1363 | 1387 | 340.5 | -39083 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | -2.9439
1364 | 1388 | 340.75 | -39075 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 5.0561
1365 | 1389 | 341 | -39131 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -50.9439
1366 | 1390 | 341.25 | -39099 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -18.9439
1367 | 1391 | 341.5 | -39091 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -10.9439
1368 | 1392 | 341.75 | -39115 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -34.9439
1369 | 1393 | 342 | -39068 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 12.0561
1370 | 1394 | 342.25 | -39045 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 35.0561
1371 | 1395 | 342.5 | -39073 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 7.0561
1372 | 1396 | 342.75 | -39037 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 43.0561
1373 | 1397 | 343 | -39102 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -21.9439
1374 | 1398 | 343.25 | -39060 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 20.0561
1375 | 1399 | 343.5 | -39047 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 33.0561
1376 | 1400 | 343.75 | -39072 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 8.0561
1377 | 1401 | 344 | -39026 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 54.0561
1378 | 1402 | 344.25 | -39077 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 3.0561
1379 | 1403 | 344.5 | -39038 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 42.0561
1380 | 1404 | 344.75 | -38986 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 94.0561
1381 | 1405 | 345 | -39028 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 52.0561
1382 | 1406 | 345.25 | -39025 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 55.0561
1383 | 1407 | 345.5 | -39020 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 60.0561
1384 | 1408 | 345.75 | -39039 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 41.0561
1385 | 1409 | 346 | -39084 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -3.9439
1386 | 1410 | 346.25 | -39015 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 65.0561
1387 | 1411 | 346.5 | -38991 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 89.0561
1388 | 1412 | 346.75 | -39031 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 49.0561
1389 | 1413 | 347 | -39004 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 76.0561
1390 | 1414 | 347.25 | -39026 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 54.0561
1391 | 1415 | 347.5 | -39009 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 71.0561
1392 | 1416 | 347.75 | -38986 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 94.0561
1393 | 1417 | 348 | -38952 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 128.0561
1394 | 1418 | 348.25 | -39003 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 77.0561
1395 | 1419 | 348.5 | -38954 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 126.0561
1396 | 1420 | 348.75 | -39003 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 77.0561
1397 | 1421 | 349 | -39039 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 41.0561
1398 | 1422 | 349.25 | -39010 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 70.0561
1399 | 1423 | 349.5 | -39033 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 47.0561
1400 | 1424 | 349.75 | -38994 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 86.0561
1401 | 1425 | 350 | -39092 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | -11.9439
1402 | 1426 | 350.25 | -39023 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 57.0561
1403 | 1427 | 350.5 | -39051 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 29.0561
1404 | 1428 | 350.75 | -39001 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 79.0561
1405 | 1429 | 351 | -38976 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 104.0561
1406 | 1430 | 351.25 | -38995 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 85.0561
1407 | 1432 | 351.5 | -39037 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 43.0561
1408 | 1433 | 351.75 | -38989 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 91.0561
1409 | 1434 | 352 | -38976 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 104.0561
1410 | 1435 | 352.25 | -38966 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 114.0561
1411 | 1436 | 352.5 | -39022 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 58.0561
1412 | 1437 | 352.75 | -39022 | 0.004 | 0.004 | 0 | STABLE | 58.0561
1413 | 1438 | 353 | -38989 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 91.0561
1414 | 1439 | 353.25 | -39090 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | -9.9439
1415 | 1440 | 353.5 | -39010 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | STABLE | 70.0561
1416 | 1441 | 353.75 | -39017 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 63.0561
1417 | 1442 | 354 | -39097 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | -16.9439
1418 | 1443 | 354.25 | -39052 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 28.0561
1419 | 1444 | 354.5 | -38999 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 81.0561
1420 | 1445 | 354.75 | -39055 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 25.0561
1421 | 1446 | 355 | -39062 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 18.0561
1422 | 1447 | 355.25 | -39013 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 67.0561
1423 | 1448 | 355.5 | -39062 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 18.0561
1424 | 1449 | 355.75 | -39105 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -24.9439
1425 | 1450 | 356 | -39081 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -0.94388
1426 | 1451 | 356.25 | -39106 | 0.002 | 0.003 | 0 | STABLE | -25.9439
1427 | 1452 | 356.5 | -39084 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | -3.9439
1428 | 1453 | 356.75 | -39082 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -1.9439
1429 | 1454 | 357 | -39035 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 45.0561
1430 | 1455 | 357.25 | -39047 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 33.0561
1431 | 1456 | 357.5 | -39072 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 8.0561
1432 | 1457 | 357.75 | -39024 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 56.0561
1433 | 1458 | 358 | -39055 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 25.0561
1434 | 1459 | 358.25 | -39074 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 6.0561
1435 | 1460 | 358.5 | -39022 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 58.0561
1436 | 1461 | 358.75 | -39061 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 19.0561
1437 | 1462 | 359 | -39027 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 53.0561
1438 | 1463 | 359.25 | -39082 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -1.9439
1439 | 1464 | 359.5 | -39044 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 36.0561
1440 | 1465 | 359.75 | -39065 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 15.0561
1441 | 1466 | 360 | -39028 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 52.0561
1442 | 1467 | 360.25 | -39045 | 0.004 | 0.004 | 0 | STABLE | 35.0561
1443 | 1468 | 360.5 | -39024 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 56.0561
1444 | 1469 | 360.75 | -39016 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 64.0561
1445 | 1470 | 361 | -39029 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 51.0561
1446 | 1471 | 361.25 | -39096 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -15.9439
1447 | 1472 | 361.5 | -39073 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 7.0561
1448 | 1473 | 361.75 | -39018 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 62.0561
1449 | 1475 | 362 | -39052 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 28.0561
1450 | 1476 | 362.25 | -39118 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -37.9439
1451 | 1477 | 362.5 | -39098 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -17.9439
1452 | 1478 | 362.75 | -39094 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -13.9439
1453 | 1479 | 363 | -39091 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | -10.9439
1454 | 1480 | 363.25 | -39096 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -15.9439
1455 | 1481 | 363.5 | -39085 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -4.9439
1456 | 1482 | 363.75 | -39077 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 3.0561
1457 | 1483 | 364 | -39024 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 56.0561
1458 | 1484 | 364.25 | -38991 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 89.0561
1459 | 1485 | 364.5 | -39006 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 74.0561
1460 | 1486 | 364.75 | -39076 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 4.0561
1461 | 1487 | 365 | -39028 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 52.0561
1462 | 1488 | 365.25 | -38951 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | STABLE | 129.0561
1463 | 1489 | 365.5 | -39018 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | STABLE | 62.0561
1464 | 1490 | 365.75 | -38969 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 111.0561
1465 | 1491 | 366 | -39014 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 66.0561
1466 | 1492 | 366.25 | -38997 | 0.004 | 0.004 | 0 | STABLE | 83.0561
1467 | 1493 | 366.5 | -38991 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 89.0561
1468 | 1494 | 366.75 | -39035 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 45.0561
1469 | 1495 | 367 | -38975 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 105.0561
1470 | 1496 | 367.25 | -38992 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 88.0561
1471 | 1497 | 367.5 | -38954 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | STABLE | 126.0561
1472 | 1498 | 367.75 | -39009 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 71.0561
1473 | 1499 | 368 | -39018 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 62.0561
1474 | 1500 | 368.25 | -39017 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 63.0561
1475 | 1501 | 368.5 | -39064 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 16.0561
1476 | 1502 | 368.75 | -38976 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 104.0561
1477 | 1503 | 369 | -39017 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 63.0561
1478 | 1504 | 369.25 | -38967 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 113.0561
1479 | 1505 | 369.5 | -39004 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 76.0561
1480 | 1506 | 369.75 | -39031 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 49.0561
1481 | 1507 | 370 | -39027 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 53.0561
1482 | 1508 | 370.25 | -39073 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 7.0561
1483 | 1509 | 370.5 | -38984 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 96.0561
1484 | 1510 | 370.75 | -39010 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 70.0561
1485 | 1511 | 371 | -38999 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 81.0561
1486 | 1512 | 371.25 | -39066 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 14.0561
1487 | 1513 | 371.5 | -39010 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 70.0561
1488 | 1514 | 371.75 | -39083 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | -2.9439
1489 | 1515 | 372 | -39066 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 14.0561
1490 | 1516 | 372.25 | -39090 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -9.9439
1491 | 1517 | 372.5 | -39026 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 54.0561
1492 | 1518 | 372.75 | -39012 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 68.0561
1493 | 1519 | 373 | -39046 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 34.0561
1494 | 1520 | 373.25 | -39115 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -34.9439
1495 | 1521 | 373.5 | -39072 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 8.0561
1496 | 1522 | 373.75 | -39102 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -21.9439
1497 | 1523 | 374 | -39058 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 22.0561
1498 | 1524 | 374.25 | -39077 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 3.0561
1499 | 1525 | 374.5 | -39080 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 0.056117
1500 | 1526 | 374.75 | -39063 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 17.0561
1501 | 1527 | 375 | -39098 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -17.9439
1502 | 1528 | 375.25 | -39179 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -98.9439
1503 | 1529 | 375.5 | -39071 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 9.0561
1504 | 1530 | 375.75 | -39117 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -36.9439
1505 | 1531 | 376 | -39156 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -75.9439
1506 | 1532 | 376.25 | -39093 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -12.9439
1507 | 1533 | 376.5 | -39129 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -48.9439
1508 | 1534 | 376.75 | -39147 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -66.9439
1509 | 1535 | 377 | -39110 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -29.9439
1510 | 1536 | 377.25 | -39113 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -32.9439
1511 | 1537 | 377.5 | -39158 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -77.9439
1512 | 1538 | 377.75 | -39147 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -66.9439
1513 | 1539 | 378 | -39120 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -39.9439
1514 | 1540 | 378.25 | -39085 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -4.9439
1515 | 1541 | 378.5 | -39116 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -35.9439
1516 | 1542 | 378.75 | -39074 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 6.0561
1517 | 1543 | 379 | -39162 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -81.9439
1518 | 1544 | 379.25 | -39136 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -55.9439
1519 | 1545 | 379.5 | -39046 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 34.0561
1520 | 1546 | 379.75 | -39082 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -1.9439
1521 | 1547 | 380 | -39117 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -36.9439
1522 | 1548 | 380.25 | -39100 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -19.9439
1523 | 1549 | 380.5 | -39047 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 33.0561
1524 | 1550 | 380.75 | -39092 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -11.9439
1525 | 1551 | 381 | -39051 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 29.0561
1526 | 1552 | 381.25 | -39033 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 47.0561
1527 | 1553 | 381.5 | -39137 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -56.9439
1528 | 1554 | 381.75 | -39085 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -4.9439
1529 | 1555 | 382 | -39026 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 54.0561
1530 | 1556 | 382.25 | -39073 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 7.0561
1531 | 1557 | 382.5 | -39085 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -4.9439
1532 | 1558 | 382.75 | -39016 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 64.0561
1533 | 1559 | 383 | -39054 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 26.0561
1534 | 1560 | 383.25 | -39038 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 42.0561
1535 | 1561 | 383.5 | -39051 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 29.0561
1536 | 1562 | 383.75 | -39085 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -4.9439
1537 | 1563 | 384 | -38999 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 81.0561
1538 | 1564 | 384.25 | -39065 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 15.0561
1539 | 1565 | 384.5 | -39034 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 46.0561
1540 | 1566 | 384.75 | -39071 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 9.0561
1541 | 1567 | 385 | -39027 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 53.0561
1542 | 1568 | 385.25 | -38991 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 89.0561
1543 | 1569 | 385.5 | -38963 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 117.0561
1544 | 1570 | 385.75 | -39124 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | STABLE | -43.9439
1545 | 1571 | 386 | -39048 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 32.0561
1546 | 1572 | 386.25 | -39054 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 26.0561
1547 | 1573 | 386.5 | -39092 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -11.9439
1548 | 1574 | 386.75 | -39059 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 21.0561
1549 | 1575 | 387 | -39022 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 58.0561
1550 | 1576 | 387.25 | -39095 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | -14.9439
1551 | 1577 | 387.5 | -39106 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -25.9439
1552 | 1578 | 387.75 | -39114 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -33.9439
1553 | 1579 | 388 | -39091 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -10.9439
1554 | 1580 | 388.25 | -39074 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 6.0561
1555 | 1581 | 388.5 | -39119 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -38.9439
1556 | 1582 | 388.75 | -39106 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -25.9439
1557 | 1583 | 389 | -39150 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -69.9439
1558 | 1584 | 389.25 | -39083 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -2.9439
1559 | 1585 | 389.5 | -39127 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -46.9439
1560 | 1586 | 389.75 | -39024 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 56.0561
1561 | 1587 | 390 | -39070 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 10.0561
1562 | 1588 | 390.25 | -39108 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -27.9439
1563 | 1589 | 390.5 | -39084 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -3.9439
1564 | 1590 | 390.75 | -39129 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -48.9439
1565 | 1591 | 391 | -39063 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 17.0561
1566 | 1592 | 391.25 | -39129 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -48.9439
1567 | 1593 | 391.5 | -39121 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -40.9439
1568 | 1594 | 391.75 | -39129 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -48.9439
1569 | 1595 | 392 | -39008 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | STABLE | 72.0561
1570 | 1596 | 392.25 | -39131 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | STABLE | -50.9439
1571 | 1597 | 392.5 | -39157 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -76.9439
1572 | 1598 | 392.75 | -39109 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -28.9439
1573 | 1599 | 393 | -39103 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -22.9439
1574 | 1600 | 393.25 | -39134 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -53.9439
1575 | 1601 | 393.5 | -39114 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -33.9439
1576 | 1602 | 393.75 | -39109 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -28.9439
1577 | 1603 | 394 | -39097 | 0.003 | 0.002 | 0 | STABLE | -16.9439
1578 | 1604 | 394.25 | -39130 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -49.9439
1579 | 1605 | 394.5 | -39114 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -33.9439
1580 | 1606 | 394.75 | -39090 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -9.9439
1581 | 1607 | 395 | -39172 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -91.9439
1582 | 1608 | 395.25 | -39107 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -26.9439
1583 | 1609 | 395.5 | -39122 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -41.9439
1584 | 1610 | 395.75 | -39168 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -87.9439
1585 | 1611 | 396 | -39131 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -50.9439
1586 | 1612 | 396.25 | -39174 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -93.9439
1587 | 1613 | 396.5 | -39134 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -53.9439
1588 | 1614 | 396.75 | -39084 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -3.9439
1589 | 1615 | 397 | -39053 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 27.0561
1590 | 1616 | 397.25 | -39119 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -38.9439
1591 | 1617 | 397.5 | -39085 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -4.9439
1592 | 1618 | 397.75 | -39096 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -15.9439
1593 | 1619 | 398 | -39142 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -61.9439
1594 | 1620 | 398.25 | -39091 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -10.9439
1595 | 1621 | 398.5 | -39127 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -46.9439
1596 | 1622 | 398.75 | -39095 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -14.9439
1597 | 1623 | 399 | -39085 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -4.9439
1598 | 1624 | 399.25 | -39072 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 8.0561
1599 | 1625 | 399.5 | -39041 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 39.0561
1600 | 1626 | 399.75 | -39036 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 44.0561
1601 | 1627 | 400 | -39088 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -7.9439
1602 | 1628 | 400.25 | -39087 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -6.9439
1603 | 1629 | 400.5 | -39034 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 46.0561
1604 | 1630 | 400.75 | -39003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 77.0561
1605 | 1631 | 401 | -39130 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -49.9439
1606 | 1632 | 401.25 | -39050 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 30.0561
1607 | 1633 | 401.5 | -39035 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 45.0561
1608 | 1634 | 401.75 | -39102 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -21.9439
1609 | 1635 | 402 | -39072 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 8.0561
1610 | 1636 | 402.25 | -39061 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 19.0561
1611 | 1637 | 402.5 | -39073 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 7.0561
1612 | 1638 | 402.75 | -39146 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -65.9439
1613 | 1639 | 403 | -39142 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -61.9439
1614 | 1640 | 403.25 | -39066 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 14.0561
1615 | 1641 | 403.5 | -39136 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -55.9439
1616 | 1642 | 403.75 | -39088 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -7.9439
1617 | 1643 | 404 | -39059 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 21.0561
1618 | 1644 | 404.25 | -39107 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -26.9439
1619 | 1645 | 404.5 | -39038 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 42.0561
1620 | 1646 | 404.75 | -39131 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -50.9439
1621 | 1647 | 405 | -39072 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 8.0561
1622 | 1648 | 405.25 | -39138 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -57.9439
1623 | 1649 | 405.5 | -39119 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -38.9439
1624 | 1650 | 405.75 | -39064 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 16.0561
1625 | 1651 | 406 | -39140 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -59.9439
1626 | 1652 | 406.25 | -39104 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -23.9439
1627 | 1653 | 406.5 | -39135 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -54.9439
1628 | 1654 | 406.75 | -39071 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 9.0561
1629 | 1655 | 407 | -39153 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -72.9439
1630 | 1656 | 407.25 | -39074 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 6.0561
1631 | 1657 | 407.5 | -39135 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -54.9439
1632 | 1658 | 407.75 | -39151 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -70.9439
1633 | 1659 | 408 | -39114 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -33.9439
1634 | 1660 | 408.25 | -39109 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -28.9439
1635 | 1661 | 408.5 | -39046 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 34.0561
1636 | 1662 | 408.75 | -39057 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 23.0561
1637 | 1663 | 409 | -39116 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -35.9439
1638 | 1664 | 409.25 | -39035 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | STABLE | 45.0561
1639 | 1665 | 409.5 | -39093 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -12.9439
1640 | 1666 | 409.75 | -39099 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -18.9439
1641 | 1667 | 410 | -39056 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 24.0561
1642 | 1668 | 410.25 | -38993 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 87.0561
1643 | 1669 | 410.5 | -39010 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 70.0561
1644 | 1670 | 410.75 | -39061 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 19.0561
1645 | 1671 | 411 | -39033 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 47.0561
1646 | 1672 | 411.25 | -39006 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 74.0561
1647 | 1673 | 411.5 | -39018 | 0.004 | 0.004 | 0 | STABLE | 62.0561
1648 | 1674 | 411.75 | -39070 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 10.0561
1649 | 1675 | 412 | -38993 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 87.0561
1650 | 1676 | 412.25 | -39049 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 31.0561
1651 | 1677 | 412.5 | -39014 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 66.0561
1652 | 1678 | 412.75 | -39005 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 75.0561
1653 | 1679 | 413 | -39095 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -14.9439
1654 | 1680 | 413.25 | -39038 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 42.0561
1655 | 1681 | 413.5 | -39040 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 40.0561
1656 | 1682 | 413.75 | -39057 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 23.0561
1657 | 1683 | 414 | -39125 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -44.9439
1658 | 1684 | 414.25 | -39054 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 26.0561
1659 | 1685 | 414.5 | -39106 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -25.9439
1660 | 1686 | 414.75 | -39093 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -12.9439
1661 | 1687 | 415 | -39056 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 24.0561
1662 | 1688 | 415.25 | -39034 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 46.0561
1663 | 1689 | 415.5 | -39072 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 8.0561
1664 | 1690 | 415.75 | -39039 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 41.0561
1665 | 1691 | 416 | -39031 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 49.0561
1666 | 1692 | 416.25 | -39037 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 43.0561
1667 | 1693 | 416.5 | -39069 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 11.0561
1668 | 1694 | 416.75 | -39038 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 42.0561
1669 | 1695 | 417 | -39050 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 30.0561
1670 | 1696 | 417.25 | -39031 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 49.0561
1671 | 1697 | 417.5 | -39031 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 49.0561
1672 | 1698 | 417.75 | -39049 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 31.0561
1673 | 1699 | 418 | -39043 | 0.004 | 0.004 | 0 | STABLE | 37.0561
1674 | 1700 | 418.25 | -39054 | 0.003 | 0.004 | 0 | STABLE | 26.0561
1675 | 1701 | 418.5 | -39083 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -2.9439
1676 | 1702 | 418.75 | -39049 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 31.0561
1677 | 1703 | 419 | -39096 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -15.9439
1678 | 1704 | 419.25 | -39049 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 31.0561
1679 | 1705 | 419.5 | -39118 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -37.9439
1680 | 1706 | 419.75 | -39080 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 0.056117
1681 | 1707 | 420 | -39062 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 18.0561
1682 | 1708 | 420.25 | -39121 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -40.9439
1683 | 1709 | 420.5 | -39078 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 2.0561
1684 | 1710 | 420.75 | -39055 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 25.0561
1685 | 1711 | 421 | -38970 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 110.0561
1686 | 1712 | 421.25 | -39053 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 27.0561
1687 | 1713 | 421.5 | -39040 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 40.0561
1688 | 1714 | 421.75 | -39036 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 44.0561
1689 | 1715 | 422 | -39074 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 6.0561
1690 | 1716 | 422.25 | -39059 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 21.0561
1691 | 1717 | 422.5 | -39096 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -15.9439
1692 | 1718 | 422.75 | -39051 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 29.0561
1693 | 1719 | 423 | -39033 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 47.0561
1694 | 1720 | 423.25 | -39073 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 7.0561
1695 | 1721 | 423.5 | -39109 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -28.9439
1696 | 1722 | 423.75 | -39081 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -0.94388
1697 | 1723 | 424 | -39050 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 30.0561
1698 | 1724 | 424.25 | -39101 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -20.9439
1699 | 1725 | 424.5 | -39100 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -19.9439
1700 | 1726 | 424.75 | -39072 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 8.0561
1701 | 1727 | 425 | -39058 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 22.0561
1702 | 1728 | 425.25 | -39106 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -25.9439
1703 | 1729 | 425.5 | -39082 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -1.9439
1704 | 1730 | 425.75 | -39098 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -17.9439
1705 | 1731 | 426 | -39099 | 0.003 | 0.002 | 0 | STABLE | -18.9439
1706 | 1732 | 426.25 | -39022 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 58.0561
1707 | 1733 | 426.5 | -39077 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 3.0561
1708 | 1734 | 426.75 | -39080 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 0.056117
1709 | 1735 | 427 | -39055 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 25.0561
1710 | 1736 | 427.25 | -39067 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 13.0561
1711 | 1737 | 427.5 | -39059 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 21.0561
1712 | 1738 | 427.75 | -39101 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -20.9439
1713 | 1739 | 428 | -39120 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -39.9439
1714 | 1740 | 428.25 | -39109 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -28.9439
1715 | 1741 | 428.5 | -39078 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 2.0561
1716 | 1742 | 428.75 | -39098 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -17.9439
1717 | 1743 | 429 | -39091 | 0.003 | 0.002 | 0 | STABLE | -10.9439
1718 | 1744 | 429.25 | -39095 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14.9439
1719 | 1745 | 429.5 | -39102 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -21.9439
1720 | 1746 | 429.75 | -39082 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -1.9439
1721 | 1747 | 430 | -39071 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 9.0561
1722 | 1748 | 430.25 | -39095 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -14.9439
1723 | 1749 | 430.5 | -39116 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -35.9439
1724 | 1750 | 430.75 | -39051 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 29.0561
1725 | 1751 | 431 | -39042 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 38.0561
1726 | 1752 | 431.25 | -39033 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 47.0561
1727 | 1753 | 431.5 | -39017 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 63.0561
1728 | 1754 | 431.75 | -39055 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 25.0561
1729 | 1755 | 432 | -39042 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 38.0561
1730 | 1756 | 432.25 | -38986 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 94.0561
1731 | 1757 | 432.5 | -39002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 78.0561
1732 | 1758 | 432.75 | -39018 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 62.0561
1733 | 1759 | 433 | -39029 | 0.004 | 0.004 | 0 | STABLE | 51.0561
1734 | 1760 | 433.25 | -39011 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 69.0561
1735 | 1761 | 433.5 | -39113 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | STABLE | -32.9439
1736 | 1762 | 433.75 | -39041 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 39.0561
1737 | 1763 | 434 | -39025 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 55.0561
1738 | 1764 | 434.25 | -39072 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 8.0561
1739 | 1765 | 434.5 | -39057 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 23.0561
1740 | 1766 | 434.75 | -39055 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 25.0561
1741 | 1767 | 435 | -39057 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 23.0561
1742 | 1768 | 435.25 | -39076 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 4.0561
1743 | 1769 | 435.5 | -39038 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 42.0561
1744 | 1770 | 435.75 | -39062 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 18.0561
1745 | 1771 | 436 | -39039 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 41.0561
1746 | 1772 | 436.25 | -39063 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 17.0561
1747 | 1773 | 436.5 | -39066 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 14.0561
1748 | 1774 | 436.75 | -39099 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -18.9439
1749 | 1775 | 437 | -39144 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -63.9439
1750 | 1776 | 437.25 | -39092 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -11.9439
1751 | 1777 | 437.5 | -39146 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -65.9439
1752 | 1778 | 437.75 | -39104 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -23.9439
1753 | 1779 | 438 | -39135 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -54.9439
1754 | 1780 | 438.25 | -39147 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -66.9439
1755 | 1781 | 438.5 | -39102 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -21.9439
1756 | 1782 | 438.75 | -39060 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 20.0561
1757 | 1783 | 439 | -39089 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -8.9439
1758 | 1784 | 439.25 | -39088 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -7.9439
1759 | 1785 | 439.5 | -39060 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 20.0561
1760 | 1786 | 439.75 | -39134 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -53.9439
1761 | 1787 | 440 | -39134 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -53.9439
1762 | 1788 | 440.25 | -39159 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -78.9439
1763 | 1789 | 440.5 | -39104 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -23.9439
1764 | 1790 | 440.75 | -39090 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -9.9439
1765 | 1791 | 441 | -39097 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -16.9439
1766 | 1792 | 441.25 | -39139 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -58.9439
1767 | 1793 | 441.5 | -39132 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -51.9439
1768 | 1794 | 441.75 | -39151 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -70.9439
1769 | 1795 | 442 | -39163 | 0.001 | 0.002 | 0 | STABLE | -82.9439
1770 | 1796 | 442.25 | -39103 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -22.9439
1771 | 1797 | 442.5 | -39076 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 4.0561
1772 | 1798 | 442.75 | -39063 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 17.0561
1773 | 1799 | 443 | -39121 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -40.9439
1774 | 1800 | 443.25 | -39102 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -21.9439
1775 | 1801 | 443.5 | -39089 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -8.9439
1776 | 1802 | 443.75 | -39196 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -115.9439
1777 | 1803 | 444 | -39038 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | STABLE | 42.0561
1778 | 1804 | 444.25 | -39115 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -34.9439
1779 | 1805 | 444.5 | -39089 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -8.9439
1780 | 1806 | 444.75 | -39101 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -20.9439
1781 | 1807 | 445 | -39090 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -9.9439
1782 | 1808 | 445.25 | -39101 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -20.9439
1783 | 1809 | 445.5 | -39134 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -53.9439
1784 | 1810 | 445.75 | -39117 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -36.9439
1785 | 1811 | 446 | -39086 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -5.9439
1786 | 1812 | 446.25 | -39101 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -20.9439
1787 | 1813 | 446.5 | -39131 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -50.9439
1788 | 1814 | 446.75 | -39165 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -84.9439
1789 | 1815 | 447 | -39080 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 0.056117
1790 | 1816 | 447.25 | -39068 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 12.0561
1791 | 1817 | 447.5 | -39126 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -45.9439
1792 | 1818 | 447.75 | -39128 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -47.9439
1793 | 1819 | 448 | -39078 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 2.0561
1794 | 1820 | 448.25 | -39123 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -42.9439
1795 | 1821 | 448.5 | -39093 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -12.9439
1796 | 1822 | 448.75 | -39112 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -31.9439
1797 | 1823 | 449 | -39153 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -72.9439
1798 | 1824 | 449.25 | -39136 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -55.9439
1799 | 1825 | 449.5 | -39173 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -92.9439
1800 | 1826 | 449.75 | -39178 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -97.9439
1801 | 1827 | 450 | -39105 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -24.9439
1802 | 1828 | 450.25 | -39056 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 24.0561
1803 | 1829 | 450.5 | -39119 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -38.9439
1804 | 1830 | 450.75 | -39094 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -13.9439
1805 | 1831 | 451 | -39032 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 48.0561
1806 | 1832 | 451.25 | -39055 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 25.0561
1807 | 1833 | 451.5 | -39099 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -18.9439
1808 | 1834 | 451.75 | -39121 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -40.9439
1809 | 1835 | 452 | -39044 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 36.0561
1810 | 1836 | 452.25 | -39071 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 9.0561
1811 | 1837 | 452.5 | -39133 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -52.9439
1812 | 1838 | 452.75 | -39064 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 16.0561
1813 | 1839 | 453 | -38997 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 83.0561
1814 | 1840 | 453.25 | -39107 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -26.9439
1815 | 1841 | 453.5 | -39103 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -22.9439
1816 | 1842 | 453.75 | -39127 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -46.9439
1817 | 1843 | 454 | -39089 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -8.9439
1818 | 1844 | 454.25 | -39103 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -22.9439
1819 | 1845 | 454.5 | -39100 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -19.9439
1820 | 1846 | 454.75 | -39104 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -23.9439
1821 | 1847 | 455 | -39044 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 36.0561
1822 | 1848 | 455.25 | -39091 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -10.9439
1823 | 1849 | 455.5 | -39061 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 19.0561
1824 | 1850 | 455.75 | -39128 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -47.9439
1825 | 1851 | 456 | -39088 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -7.9439
1826 | 1852 | 456.25 | -39111 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -30.9439
1827 | 1853 | 456.5 | -39128 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -47.9439
1828 | 1854 | 456.75 | -39078 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 2.0561
1829 | 1855 | 457 | -39113 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -32.9439
1830 | 1856 | 457.25 | -39085 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -4.9439
1831 | 1857 | 457.5 | -39117 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -36.9439
1832 | 1858 | 457.75 | -39088 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -7.9439
1833 | 1859 | 458 | -39089 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -8.9439
1834 | 1860 | 458.25 | -39074 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 6.0561
1835 | 1861 | 458.5 | -39083 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -2.9439
1836 | 1862 | 458.75 | -39077 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 3.0561
1837 | 1863 | 459 | -39094 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -13.9439
1838 | 1864 | 459.25 | -39056 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 24.0561
1839 | 1865 | 459.5 | -39039 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 41.0561
1840 | 1866 | 459.75 | -39139 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -58.9439
1841 | 1867 | 460 | -39106 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -25.9439
1842 | 1868 | 460.25 | -39150 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -69.9439
1843 | 1869 | 460.5 | -39136 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -55.9439
1844 | 1870 | 460.75 | -39170 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -89.9439
1845 | 1871 | 461 | -39084 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -3.9439
1846 | 1872 | 461.25 | -39055 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 25.0561
1847 | 1873 | 461.5 | -39181 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -100.9439
1848 | 1874 | 461.75 | -39118 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -37.9439
1849 | 1875 | 462 | -39070 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 10.0561
1850 | 1876 | 462.25 | -39158 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -77.9439
1851 | 1877 | 462.5 | -39169 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -88.9439
1852 | 1878 | 462.75 | -39115 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -34.9439
1853 | 1879 | 463 | -39151 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -70.9439
1854 | 1880 | 463.25 | -39167 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -86.9439
1855 | 1881 | 463.5 | -39129 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -48.9439
1856 | 1882 | 463.75 | -39155 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -74.9439
1857 | 1883 | 464 | -39077 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 3.0561
1858 | 1884 | 464.25 | -39133 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -52.9439
1859 | 1885 | 464.5 | -39134 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -53.9439
1860 | 1886 | 464.75 | -39102 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -21.9439
1861 | 1887 | 465 | -39145 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -64.9439
1862 | 1888 | 465.25 | -39108 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -27.9439
1863 | 1889 | 465.5 | -39087 | 0.003 | 0.002 | 0 | STABLE | -6.9439
1864 | 1890 | 465.75 | -39111 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -30.9439
1865 | 1891 | 466 | -39140 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -59.9439
1866 | 1892 | 466.25 | -39054 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 26.0561
1867 | 1893 | 466.5 | -39051 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 29.0561
1868 | 1894 | 466.75 | -39100 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -19.9439
1869 | 1895 | 467 | -39086 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -5.9439
1870 | 1896 | 467.25 | -39068 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 12.0561
1871 | 1897 | 467.5 | -39076 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 4.0561
1872 | 1898 | 467.75 | -39115 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -34.9439
1873 | 1899 | 468 | -39012 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 68.0561
1874 | 1900 | 468.25 | -38961 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 119.0561
1875 | 1901 | 468.5 | -38966 | 0.005 | 0.005 | 0 | STABLE | 114.0561
1876 | 1902 | 468.75 | -39041 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 39.0561
1877 | 1903 | 469 | -39051 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 29.0561
1878 | 1904 | 469.25 | -39021 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 59.0561
1879 | 1905 | 469.5 | -38996 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 84.0561
1880 | 1906 | 469.75 | -39013 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 67.0561
1881 | 1907 | 470 | -39033 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 47.0561
1882 | 1908 | 470.25 | -39041 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 39.0561
1883 | 1909 | 470.5 | -39020 | 0.004 | 0.004 | 0 | STABLE | 60.0561
1884 | 1910 | 470.75 | -39088 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -7.9439
1885 | 1911 | 471 | -39080 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 0.056117
1886 | 1912 | 471.25 | -39107 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -26.9439
1887 | 1913 | 471.5 | -39061 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 19.0561
1888 | 1914 | 471.75 | -39086 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -5.9439
1889 | 1915 | 472 | -39111 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -30.9439
1890 | 1916 | 472.25 | -39129 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -48.9439
1891 | 1917 | 472.5 | -39117 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -36.9439
1892 | 1918 | 472.75 | -39034 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 46.0561
1893 | 1919 | 473 | -39108 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -27.9439
1894 | 1920 | 473.25 | -39053 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 27.0561
1895 | 1921 | 473.5 | -39163 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -82.9439
1896 | 1922 | 473.75 | -39185 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -104.9439
1897 | 1923 | 474 | -39086 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -5.9439
1898 | 1924 | 474.25 | -39134 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -53.9439
1899 | 1925 | 474.5 | -39075 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 5.0561
1900 | 1926 | 474.75 | -39087 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -6.9439
1901 | 1927 | 475 | -39088 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -7.9439
1902 | 1928 | 475.25 | -39095 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14.9439
1903 | 1929 | 475.5 | -39071 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 9.0561
1904 | 1930 | 475.75 | -39081 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | -0.94388
1905 | 1931 | 476 | -39146 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -65.9439
1906 | 1932 | 476.25 | -39148 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -67.9439
1907 | 1933 | 476.5 | -39131 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -50.9439
1908 | 1934 | 476.75 | -39137 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -56.9439
1909 | 1935 | 477 | -39103 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -22.9439
1910 | 1936 | 477.25 | -39093 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -12.9439
1911 | 1937 | 477.5 | -39100 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -19.9439
1912 | 1938 | 477.75 | -39072 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 8.0561
1913 | 1939 | 478 | -39067 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 13.0561
1914 | 1940 | 478.25 | -39128 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -47.9439
1915 | 1941 | 478.5 | -39097 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -16.9439
1916 | 1942 | 478.75 | -39132 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -51.9439
1917 | 1943 | 479 | -39064 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 16.0561
1918 | 1944 | 479.25 | -39082 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -1.9439
1919 | 1945 | 479.5 | -39084 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -3.9439
1920 | 1946 | 479.75 | -39103 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -22.9439
1921 | 1947 | 480 | -39075 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 5.0561
1922 | 1948 | 480.25 | -39082 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -1.9439
1923 | 1949 | 480.5 | -39098 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -17.9439
1924 | 1950 | 480.75 | -39112 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -31.9439
1925 | 1951 | 481 | -39105 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -24.9439
1926 | 1952 | 481.25 | -39082 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -1.9439
1927 | 1953 | 481.5 | -39103 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -22.9439
1928 | 1954 | 481.75 | -39126 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -45.9439
1929 | 1955 | 482 | -39107 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -26.9439
1930 | 1956 | 482.25 | -39105 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -24.9439
1931 | 1957 | 482.5 | -39124 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -43.9439
1932 | 1958 | 482.75 | -39118 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -37.9439
1933 | 1959 | 483 | -39044 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 36.0561
1934 | 1960 | 483.25 | -39130 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -49.9439
1935 | 1961 | 483.5 | -39135 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -54.9439
1936 | 1962 | 483.75 | -39066 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 14.0561
1937 | 1963 | 484 | -39113 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -32.9439
1938 | 1964 | 484.25 | -39126 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -45.9439
1939 | 1965 | 484.5 | -39104 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -23.9439
1940 | 1966 | 484.75 | -39166 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -85.9439
1941 | 1967 | 485 | -39120 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -39.9439
1942 | 1968 | 485.25 | -39080 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 0.056117
1943 | 1969 | 485.5 | -39087 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -6.9439
1944 | 1970 | 485.75 | -39087 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -6.9439
1945 | 1971 | 486 | -39091 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -10.9439
1946 | 1972 | 486.25 | -39084 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | -3.9439
1947 | 1973 | 486.5 | -39101 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -20.9439
1948 | 1974 | 486.75 | -39057 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 23.0561
1949 | 1975 | 487 | -39098 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -17.9439
1950 | 1976 | 487.25 | -39054 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 26.0561
1951 | 1977 | 487.5 | -39065 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 15.0561
1952 | 1978 | 487.75 | -39070 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 10.0561
1953 | 1979 | 488 | -39109 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -28.9439
1954 | 1980 | 488.25 | -39161 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -80.9439
1955 | 1981 | 488.5 | -39096 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -15.9439
1956 | 1982 | 488.75 | -39119 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -38.9439
1957 | 1983 | 489 | -39097 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -16.9439
1958 | 1984 | 489.25 | -39067 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 13.0561
1959 | 1985 | 489.5 | -39030 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 50.0561
1960 | 1986 | 489.75 | -39150 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -69.9439
1961 | 1987 | 490 | -39066 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 14.0561
1962 | 1988 | 490.25 | -39144 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -63.9439
1963 | 1989 | 490.5 | -39063 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 17.0561
1964 | 1990 | 490.75 | -39131 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -50.9439
1965 | 1991 | 491 | -39141 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -60.9439
1966 | 1992 | 491.25 | -39079 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 1.0561
1967 | 1993 | 491.5 | -39142 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -61.9439
1968 | 1994 | 491.75 | -39109 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -28.9439
1969 | 1995 | 492 | -39115 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -34.9439
1970 | 1996 | 492.25 | -39106 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -25.9439
1971 | 1997 | 492.5 | -39080 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 0.056117
1972 | 1998 | 492.75 | -39091 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -10.9439
1973 | 1999 | 493 | -39124 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -43.9439
1974 | 2000 | 493.25 | -39096 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -15.9439
1975 | 2001 | 493.5 | -39180 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -99.9439
1976 | 2002 | 493.75 | -39132 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -51.9439
1977 | 2003 | 494 | -39119 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -38.9439
1978 | 2004 | 494.25 | -39151 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -70.9439
1979 | 2005 | 494.5 | -39081 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -0.94388
1980 | 2006 | 494.75 | -39109 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -28.9439
1981 | 2007 | 495 | -39067 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 13.0561
1982 | 2008 | 495.25 | -39110 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -29.9439
1983 | 2009 | 495.5 | -39098 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -17.9439
1984 | 2010 | 495.75 | -39046 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 34.0561
1985 | 2011 | 496 | -39029 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 51.0561
1986 | 2012 | 496.25 | -39085 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -4.9439
1987 | 2013 | 496.5 | -39034 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 46.0561
1988 | 2014 | 496.75 | -39023 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 57.0561
1989 | 2015 | 497 | -39031 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 49.0561
1990 | 2016 | 497.25 | -39099 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -18.9439
1991 | 2017 | 497.5 | -39074 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 6.0561
1992 | 2018 | 497.75 | -39043 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 37.0561
1993 | 2019 | 498 | -39147 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -66.9439
1994 | 2020 | 498.25 | -39072 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 8.0561
1995 | 2021 | 498.5 | -39091 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -10.9439
1996 | 2022 | 498.75 | -39113 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -32.9439
1997 | 2023 | 499 | -39053 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 27.0561
1998 | 2024 | 499.25 | -39070 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 10.0561
1999 | 2025 | 499.5 | -39084 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -3.9439
2000 | 2026 | 499.75 | -39091 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -10.9439
2001 | 2027 | 500 | -39073 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 7.0561
2002 | 2028 | 500.25 | -39109 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -28.9439
2003 | 2029 | 500.5 | -39064 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 16.0561
2004 | 2030 | 500.75 | -39125 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -44.9439
2005 | 2031 | 501 | -39088 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -7.9439
2006 | 2032 | 501.25 | -39052 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 28.0561
2007 | 2033 | 501.5 | -39084 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -3.9439
2008 | 2034 | 501.75 | -39090 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -9.9439
2009 | 2035 | 502 | -39079 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 1.0561
2010 | 2036 | 502.25 | -39056 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 24.0561
2011 | 2037 | 502.5 | -39031 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 49.0561
2012 | 2038 | 502.75 | -39084 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -3.9439
2013 | 2039 | 503 | -39037 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 43.0561
2014 | 2040 | 503.25 | -39085 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -4.9439
2015 | 2041 | 503.5 | -39084 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -3.9439
2016 | 2042 | 503.75 | -39024 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 56.0561
2017 | 2043 | 504 | -39053 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 27.0561
2018 | 2044 | 504.25 | -39004 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 76.0561
2019 | 2045 | 504.5 | -39035 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 45.0561
2020 | 2046 | 504.75 | -38983 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 97.0561
2021 | 2047 | 505 | -39053 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 27.0561
2022 | 2048 | 505.25 | -39010 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 70.0561
2023 | 2049 | 505.5 | -39067 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 13.0561
2024 | 2050 | 505.75 | -39025 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 55.0561
2025 | 2051 | 506 | -39084 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | -3.9439
2026 | 2052 | 506.25 | -39105 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -24.9439
2027 | 2053 | 506.5 | -39104 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -23.9439
2028 | 2054 | 506.75 | -39116 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -35.9439
2029 | 2055 | 507 | -39062 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 18.0561
2030 | 2056 | 507.25 | -39118 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -37.9439
2031 | 2057 | 507.5 | -39171 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -90.9439
2032 | 2058 | 507.75 | -39095 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14.9439
2033 | 2059 | 508 | -39106 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -25.9439
2034 | 2060 | 508.25 | -39082 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -1.9439
2035 | 2061 | 508.5 | -39118 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -37.9439
2036 | 2062 | 508.75 | -39122 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -41.9439
2037 | 2063 | 509 | -39170 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -89.9439
2038 | 2064 | 509.25 | -39185 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -104.9439
2039 | 2065 | 509.5 | -39139 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -58.9439
2040 | 2066 | 509.75 | -39148 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -67.9439
2041 | 2067 | 510 | -39112 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -31.9439
2042 | 2068 | 510.25 | -39112 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -31.9439
2043 | 2069 | 510.5 | -39120 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -39.9439
2044 | 2070 | 510.75 | -39114 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -33.9439
2045 | 2071 | 511 | -39104 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -23.9439
2046 | 2072 | 511.25 | -39182 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -101.9439
2047 | 2073 | 511.5 | -39090 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -9.9439
2048 | 2074 | 511.75 | -39058 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 22.0561
2049 | 2075 | 512 | -39078 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 2.0561
2050 | 2076 | 512.25 | -39067 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 13.0561
2051 | 2077 | 512.5 | -39095 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14.9439
2052 | 2078 | 512.75 | -39159 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -78.9439
2053 | 2079 | 513 | -39157 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -76.9439
2054 | 2080 | 513.25 | -39123 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -42.9439
2055 | 2081 | 513.5 | -39114 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -33.9439
2056 | 2082 | 513.75 | -39124 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -43.9439
2057 | 2083 | 514 | -39122 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -41.9439
2058 | 2084 | 514.25 | -39089 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -8.9439
2059 | 2085 | 514.5 | -39124 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -43.9439
2060 | 2086 | 514.75 | -39081 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -0.94388
2061 | 2087 | 515 | -39097 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -16.9439
2062 | 2088 | 515.25 | -39132 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -51.9439
2063 | 2089 | 515.5 | -39146 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -65.9439
2064 | 2090 | 515.75 | -39080 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 0.056117
2065 | 2091 | 516 | -39091 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -10.9439
2066 | 2092 | 516.25 | -39069 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 11.0561
2067 | 2093 | 516.5 | -39083 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -2.9439
2068 | 2094 | 516.75 | -39103 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -22.9439
2069 | 2095 | 517 | -39073 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 7.0561
2070 | 2096 | 517.25 | -39114 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -33.9439
2071 | 2097 | 517.5 | -39060 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 20.0561
2072 | 2098 | 517.75 | -39090 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -9.9439
2073 | 2099 | 518 | -39096 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -15.9439
2074 | 2100 | 518.25 | -39030 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 50.0561
2075 | 2101 | 518.5 | -39081 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -0.94388
2076 | 2102 | 518.75 | -39070 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 10.0561
2077 | 2103 | 519 | -39022 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 58.0561
2078 | 2104 | 519.25 | -39148 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | STABLE | -67.9439
2079 | 2105 | 519.5 | -39175 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -94.9439
2080 | 2106 | 519.75 | -39137 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -56.9439
2081 | 2107 | 520 | -39063 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 17.0561
2082 | 2108 | 520.25 | -39152 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -71.9439
2083 | 2109 | 520.5 | -39120 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -39.9439
2084 | 2110 | 520.75 | -39094 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -13.9439
2085 | 2111 | 521 | -39125 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -44.9439
2086 | 2112 | 521.25 | -39113 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -32.9439
2087 | 2113 | 521.5 | -39105 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -24.9439
2088 | 2114 | 521.75 | -39069 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 11.0561
2089 | 2115 | 522 | -39071 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 9.0561
2090 | 2116 | 522.25 | -39040 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 40.0561
2091 | 2117 | 522.5 | -39055 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 25.0561
2092 | 2118 | 522.75 | -39067 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 13.0561
2093 | 2119 | 523 | -39067 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 13.0561
2094 | 2120 | 523.25 | -39100 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -19.9439
2095 | 2121 | 523.5 | -39014 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 66.0561
2096 | 2122 | 523.75 | -39026 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 54.0561
2097 | 2124 | 524 | -39009 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 71.0561
2098 | 2125 | 524.25 | -39019 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 61.0561
2099 | 2126 | 524.5 | -39022 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 58.0561
2100 | 2127 | 524.75 | -38998 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 82.0561
2101 | 2128 | 525 | -39075 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 5.0561
2102 | 2129 | 525.25 | -39105 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -24.9439
2103 | 2130 | 525.5 | -39066 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 14.0561
2104 | 2131 | 525.75 | -39091 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -10.9439
2105 | 2132 | 526 | -39057 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 23.0561
2106 | 2133 | 526.25 | -39014 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 66.0561
2107 | 2134 | 526.5 | -39076 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 4.0561
2108 | 2135 | 526.75 | -39034 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 46.0561
2109 | 2136 | 527 | -39006 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 74.0561
2110 | 2137 | 527.25 | -39036 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 44.0561
2111 | 2138 | 527.5 | -39078 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 2.0561
2112 | 2139 | 527.75 | -39086 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -5.9439
2113 | 2140 | 528 | -39133 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -52.9439
2114 | 2141 | 528.25 | -39070 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 10.0561
2115 | 2142 | 528.5 | -39109 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -28.9439
2116 | 2143 | 528.75 | -39033 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 47.0561
2117 | 2144 | 529 | -39054 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 26.0561
2118 | 2145 | 529.25 | -39080 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 0.056117
2119 | 2146 | 529.5 | -39061 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 19.0561
2120 | 2147 | 529.75 | -39111 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -30.9439
2121 | 2148 | 530 | -39042 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 38.0561
2122 | 2149 | 530.25 | -39109 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -28.9439
2123 | 2150 | 530.5 | -38980 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 100.0561
2124 | 2151 | 530.75 | -39069 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 11.0561
2125 | 2152 | 531 | -39088 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -7.9439
2126 | 2153 | 531.25 | -39071 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 9.0561
2127 | 2154 | 531.5 | -39080 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 0.056117
2128 | 2155 | 531.75 | -39151 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -70.9439
2129 | 2156 | 532 | -39084 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -3.9439
2130 | 2157 | 532.25 | -39080 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 0.056117
2131 | 2158 | 532.5 | -39084 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -3.9439
2132 | 2159 | 532.75 | -39065 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 15.0561
2133 | 2160 | 533 | -39055 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 25.0561
2134 | 2161 | 533.25 | -39045 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 35.0561
2135 | 2162 | 533.5 | -39178 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -97.9439
2136 | 2163 | 533.75 | -39037 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | STABLE | 43.0561
2137 | 2164 | 534 | -39131 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -50.9439
2138 | 2165 | 534.25 | -39046 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 34.0561
2139 | 2166 | 534.5 | -39109 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -28.9439
2140 | 2167 | 534.75 | -39097 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -16.9439
2141 | 2168 | 535 | -39044 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 36.0561
2142 | 2169 | 535.25 | -39120 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -39.9439
2143 | 2170 | 535.5 | -39024 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 56.0561
2144 | 2171 | 535.75 | -39005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 75.0561
2145 | 2172 | 536 | -39051 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 29.0561
2146 | 2173 | 536.25 | -39061 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 19.0561
2147 | 2174 | 536.5 | -39052 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 28.0561
2148 | 2175 | 536.75 | -39043 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 37.0561
2149 | 2176 | 537 | -39121 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -40.9439
2150 | 2177 | 537.25 | -39085 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -4.9439
2151 | 2178 | 537.5 | -39038 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 42.0561
2152 | 2179 | 537.75 | -39035 | 0.004 | 0.004 | 0 | STABLE | 45.0561
2153 | 2180 | 538 | -39073 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 7.0561
2154 | 2181 | 538.25 | -38989 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 91.0561
2155 | 2182 | 538.5 | -39005 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 75.0561
2156 | 2183 | 538.75 | -38999 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 81.0561
2157 | 2184 | 539 | -39077 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 3.0561
2158 | 2185 | 539.25 | -39052 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 28.0561
2159 | 2186 | 539.5 | -39031 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 49.0561
2160 | 2187 | 539.75 | -39045 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 35.0561
2161 | 2188 | 540 | -39031 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 49.0561
2162 | 2189 | 540.25 | -39103 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -22.9439
2163 | 2190 | 540.5 | -38977 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 103.0561
2164 | 2191 | 540.75 | -39104 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | STABLE | -23.9439
2165 | 2192 | 541 | -39058 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 22.0561
2166 | 2193 | 541.25 | -39069 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 11.0561
2167 | 2194 | 541.5 | -39097 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -16.9439
2168 | 2195 | 541.75 | -39131 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -50.9439
2169 | 2196 | 542 | -39139 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -58.9439
2170 | 2197 | 542.25 | -39059 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 21.0561
2171 | 2198 | 542.5 | -39123 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -42.9439
2172 | 2199 | 542.75 | -39077 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 3.0561
2173 | 2200 | 543 | -39041 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 39.0561
2174 | 2201 | 543.25 | -39106 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -25.9439
2175 | 2202 | 543.5 | -39144 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -63.9439
2176 | 2203 | 543.75 | -39010 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 70.0561
2177 | 2204 | 544 | -39069 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 11.0561
2178 | 2205 | 544.25 | -39059 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 21.0561
2179 | 2206 | 544.5 | -39033 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 47.0561
2180 | 2207 | 544.75 | -39050 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 30.0561
2181 | 2208 | 545 | -39062 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 18.0561
2182 | 2209 | 545.25 | -39041 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 39.0561
2183 | 2210 | 545.5 | -39072 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 8.0561
2184 | 2211 | 545.75 | -39038 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 42.0561
2185 | 2212 | 546 | -39043 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 37.0561
2186 | 2213 | 546.25 | -39046 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 34.0561
2187 | 2214 | 546.5 | -38962 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 118.0561
2188 | 2215 | 546.75 | -39023 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 57.0561
2189 | 2216 | 547 | -38998 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 82.0561
2190 | 2217 | 547.25 | -38961 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 119.0561
2191 | 2218 | 547.5 | -38998 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | STABLE | 82.0561
2192 | 2219 | 547.75 | -38896 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | STABLE | 184.0561
2193 | 2220 | 548 | -38983 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | STABLE | 97.0561
2194 | 2221 | 548.25 | -38934 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | STABLE | 146.0561
2195 | 2222 | 548.5 | -38926 | 0.006 | 0.006 | 0.001 | STABLE | 154.0561
2196 | 2223 | 548.75 | -38961 | 0.005 | 0.006 | 0.001 | STABLE | 119.0561
2197 | 2224 | 549 | -38988 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | STABLE | 92.0561
2198 | 2225 | 549.25 | -38992 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | STABLE | 88.0561
2199 | 2226 | 549.5 | -38974 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 106.0561
2200 | 2227 | 549.75 | -38957 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 123.0561
2201 | 2228 | 550 | -38979 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | STABLE | 101.0561
2202 | 2229 | 550.25 | -39000 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 80.0561
2203 | 2230 | 550.5 | -39001 | 0.004 | 0.004 | 0 | STABLE | 79.0561
2204 | 2231 | 550.75 | -39014 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 66.0561
2205 | 2232 | 551 | -38974 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 106.0561
2206 | 2233 | 551.25 | -39025 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 55.0561
2207 | 2234 | 551.5 | -38985 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 95.0561
2208 | 2235 | 551.75 | -39047 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 33.0561
2209 | 2236 | 552 | -39052 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 28.0561
2210 | 2237 | 552.25 | -39039 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 41.0561
2211 | 2238 | 552.5 | -39074 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 6.0561
2212 | 2239 | 552.75 | -39032 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 48.0561
2213 | 2240 | 553 | -39069 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 11.0561
2214 | 2241 | 553.25 | -39084 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -3.9439
2215 | 2242 | 553.5 | -38955 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 125.0561
2216 | 2243 | 553.75 | -39038 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 42.0561
2217 | 2244 | 554 | -39072 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 8.0561
2218 | 2245 | 554.25 | -39051 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 29.0561
2219 | 2246 | 554.5 | -39085 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -4.9439
2220 | 2247 | 554.75 | -39073 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 7.0561
2221 | 2248 | 555 | -39079 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 1.0561
2222 | 2249 | 555.25 | -39024 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 56.0561
2223 | 2250 | 555.5 | -39049 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 31.0561
2224 | 2251 | 555.75 | -39092 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -11.9439
2225 | 2252 | 556 | -39103 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -22.9439
2226 | 2253 | 556.25 | -39049 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 31.0561
2227 | 2254 | 556.5 | -39172 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -91.9439
2228 | 2255 | 556.75 | -39044 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 36.0561
2229 | 2256 | 557 | -39093 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -12.9439
2230 | 2257 | 557.25 | -39133 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -52.9439
2231 | 2258 | 557.5 | -39125 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -44.9439
2232 | 2259 | 557.75 | -39078 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 2.0561
2233 | 2260 | 558 | -39082 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -1.9439
2234 | 2261 | 558.25 | -39087 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -6.9439
2235 | 2262 | 558.5 | -39068 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 12.0561
2236 | 2263 | 558.75 | -39073 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 7.0561
2237 | 2264 | 559 | -39056 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 24.0561
2238 | 2265 | 559.25 | -39079 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 1.0561
2239 | 2266 | 559.5 | -39080 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 0.056117
2240 | 2267 | 559.75 | -39073 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 7.0561
2241 | 2268 | 560 | -39066 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 14.0561
2242 | 2269 | 560.25 | -39042 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 38.0561
2243 | 2270 | 560.5 | -39142 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -61.9439
2244 | 2271 | 560.75 | -39170 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -89.9439
2245 | 2272 | 561 | -39042 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 38.0561
2246 | 2273 | 561.25 | -39066 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 14.0561
2247 | 2274 | 561.5 | -39035 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 45.0561
2248 | 2275 | 561.75 | -39083 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -2.9439
2249 | 2276 | 562 | -39053 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 27.0561
2250 | 2277 | 562.25 | -39104 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -23.9439
2251 | 2278 | 562.5 | -39092 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -11.9439
2252 | 2279 | 562.75 | -38988 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 92.0561
2253 | 2280 | 563 | -39085 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | -4.9439
2254 | 2281 | 563.25 | -39049 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 31.0561
2255 | 2282 | 563.5 | -39022 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 58.0561
2256 | 2283 | 563.75 | -38990 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 90.0561
2257 | 2284 | 564 | -39058 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 22.0561
2258 | 2285 | 564.25 | -39049 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 31.0561
2259 | 2286 | 564.5 | -39054 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 26.0561
2260 | 2287 | 564.75 | -39011 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 69.0561
2261 | 2288 | 565 | -39015 | 0.004 | 0.004 | 0 | STABLE | 65.0561
2262 | 2289 | 565.25 | -39032 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 48.0561
2263 | 2290 | 565.5 | -39056 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 24.0561
2264 | 2291 | 565.75 | -39076 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 4.0561
2265 | 2292 | 566 | -39023 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 57.0561
2266 | 2293 | 566.25 | -39117 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -36.9439
2267 | 2294 | 566.5 | -39026 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 54.0561
2268 | 2295 | 566.75 | -39133 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -52.9439
2269 | 2296 | 567 | -39055 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 25.0561
2270 | 2297 | 567.25 | -39091 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -10.9439
2271 | 2298 | 567.5 | -39047 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 33.0561
2272 | 2299 | 567.75 | -39082 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -1.9439
2273 | 2300 | 568 | -39129 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -48.9439
2274 | 2301 | 568.25 | -39089 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -8.9439
2275 | 2302 | 568.5 | -39131 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -50.9439
2276 | 2303 | 568.75 | -39069 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 11.0561
2277 | 2304 | 569 | -39105 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -24.9439
2278 | 2305 | 569.25 | -39086 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -5.9439
2279 | 2306 | 569.5 | -39099 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -18.9439
2280 | 2307 | 569.75 | -39126 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -45.9439
2281 | 2308 | 570 | -39032 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 48.0561
2282 | 2309 | 570.25 | -39098 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -17.9439
2283 | 2310 | 570.5 | -39138 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -57.9439
2284 | 2311 | 570.75 | -39149 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -68.9439
2285 | 2312 | 571 | -39122 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -41.9439
2286 | 2313 | 571.25 | -39086 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -5.9439
2287 | 2314 | 571.5 | -39105 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -24.9439
2288 | 2315 | 571.75 | -39133 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -52.9439
2289 | 2316 | 572 | -39166 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -85.9439
2290 | 2317 | 572.25 | -39147 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -66.9439
2291 | 2318 | 572.5 | -39142 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -61.9439
2292 | 2319 | 572.75 | -39110 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -29.9439
2293 | 2320 | 573 | -39080 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 0.056117
2294 | 2321 | 573.25 | -39103 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -22.9439
2295 | 2322 | 573.5 | -39080 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 0.056117
2296 | 2324 | 573.75 | -39058 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 22.0561
2297 | 2325 | 574 | -39046 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 34.0561
2298 | 2326 | 574.25 | -39004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 76.0561
2299 | 2327 | 574.5 | -39044 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 36.0561
2300 | 2328 | 574.75 | -38998 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 82.0561
2301 | 2329 | 575 | -39033 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 47.0561
2302 | 2330 | 575.25 | -39033 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 47.0561
2303 | 2331 | 575.5 | -39034 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 46.0561
2304 | 2332 | 575.75 | -39017 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 63.0561
2305 | 2333 | 576 | -39026 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 54.0561
2306 | 2334 | 576.25 | -39048 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 32.0561
2307 | 2335 | 576.5 | -39092 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -11.9439
2308 | 2336 | 576.75 | -39024 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 56.0561
2309 | 2338 | 577 | -39124 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -43.9439
2310 | 2339 | 577.25 | -39062 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 18.0561
2311 | 2340 | 577.5 | -39132 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -51.9439
2312 | 2341 | 577.75 | -39046 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 34.0561
2313 | 2342 | 578 | -39119 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -38.9439
2314 | 2343 | 578.25 | -39157 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -76.9439
2315 | 2344 | 578.5 | -39053 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 27.0561
2316 | 2345 | 578.75 | -39127 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -46.9439
2317 | 2346 | 579 | -39076 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 4.0561
2318 | 2347 | 579.25 | -39082 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -1.9439
2319 | 2348 | 579.5 | -39092 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -11.9439
2320 | 2349 | 579.75 | -39106 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -25.9439
2321 | 2350 | 580 | -39090 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -9.9439
2322 | 2351 | 580.25 | -39098 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -17.9439
2323 | 2352 | 580.5 | -39002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 78.0561
2324 | 2353 | 580.75 | -39119 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -38.9439
2325 | 2354 | 581 | -39059 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 21.0561
2326 | 2355 | 581.25 | -39085 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -4.9439
2327 | 2356 | 581.5 | -39035 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 45.0561
2328 | 2357 | 581.75 | -39013 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 67.0561
2329 | 2358 | 582 | -39081 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -0.94388
2330 | 2359 | 582.25 | -39086 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -5.9439
2331 | 2360 | 582.5 | -39058 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 22.0561
2332 | 2361 | 582.75 | -39071 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 9.0561
2333 | 2362 | 583 | -39098 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -17.9439
2334 | 2363 | 583.25 | -39138 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -57.9439
2335 | 2364 | 583.5 | -39062 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 18.0561
2336 | 2365 | 583.75 | -39051 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 29.0561
2337 | 2366 | 584 | -39066 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 14.0561
2338 | 2367 | 584.25 | -39072 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 8.0561
2339 | 2368 | 584.5 | -39063 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 17.0561
2340 | 2369 | 584.75 | -39138 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -57.9439
2341 | 2370 | 585 | -39081 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -0.94388
2342 | 2371 | 585.25 | -39120 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -39.9439
2343 | 2372 | 585.5 | -39059 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 21.0561
2344 | 2373 | 585.75 | -39099 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -18.9439
2345 | 2374 | 586 | -39087 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -6.9439
2346 | 2375 | 586.25 | -39122 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -41.9439
2347 | 2376 | 586.5 | -39114 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -33.9439
2348 | 2377 | 586.75 | -39125 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -44.9439
2349 | 2378 | 587 | -39144 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -63.9439
2350 | 2379 | 587.25 | -39091 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -10.9439
2351 | 2380 | 587.5 | -39096 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -15.9439
2352 | 2381 | 587.75 | -39164 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -83.9439
2353 | 2382 | 588 | -39069 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | STABLE | 11.0561
2354 | 2383 | 588.25 | -39122 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -41.9439
2355 | 2384 | 588.5 | -39073 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 7.0561
2356 | 2385 | 588.75 | -39047 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 33.0561
2357 | 2386 | 589 | -39070 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 10.0561
2358 | 2387 | 589.25 | -39090 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -9.9439
2359 | 2388 | 589.5 | -39080 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 0.056117
2360 | 2389 | 589.75 | -38990 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 90.0561
2361 | 2390 | 590 | -39041 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 39.0561
2362 | 2391 | 590.25 | -38980 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 100.0561
2363 | 2392 | 590.5 | -39046 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 34.0561
2364 | 2393 | 590.75 | -39033 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 47.0561
2365 | 2394 | 591 | -39023 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 57.0561
2366 | 2395 | 591.25 | -39067 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 13.0561
2367 | 2396 | 591.5 | -39041 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 39.0561
2368 | 2397 | 591.75 | -39031 | 0.004 | 0.004 | 0 | STABLE | 49.0561
2369 | 2398 | 592 | -39047 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 33.0561
2370 | 2399 | 592.25 | -39026 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 54.0561
2371 | 2400 | 592.5 | -39022 | 0.004 | 0.004 | 0 | STABLE | 58.0561
2372 | 2401 | 592.75 | -39003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 77.0561
2373 | 2402 | 593 | -39011 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 69.0561
2374 | 2403 | 593.25 | -39070 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 10.0561
2375 | 2404 | 593.5 | -39100 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -19.9439
2376 | 2405 | 593.75 | -39071 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 9.0561
2377 | 2406 | 594 | -39076 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 4.0561
2378 | 2407 | 594.25 | -39057 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 23.0561
2379 | 2408 | 594.5 | -39077 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 3.0561
2380 | 2409 | 594.75 | -39069 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 11.0561
2381 | 2410 | 595 | -39079 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 1.0561
2382 | 2411 | 595.25 | -39065 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 15.0561
2383 | 2412 | 595.5 | -39136 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -55.9439
2384 | 2413 | 595.75 | -39145 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -64.9439
2385 | 2414 | 596 | -39128 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -47.9439
2386 | 2415 | 596.25 | -39117 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -36.9439
2387 | 2416 | 596.5 | -39144 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -63.9439
2388 | 2417 | 596.75 | -39112 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -31.9439
2389 | 2418 | 597 | -39122 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -41.9439
2390 | 2419 | 597.25 | -39106 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -25.9439
2391 | 2420 | 597.5 | -39128 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -47.9439
2392 | 2421 | 597.75 | -39038 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 42.0561
2393 | 2422 | 598 | -39115 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -34.9439
2394 | 2423 | 598.25 | -39117 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -36.9439
2395 | 2424 | 598.5 | -39105 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -24.9439
2396 | 2425 | 598.75 | -39112 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -31.9439
2397 | 2426 | 599 | -39129 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -48.9439
2398 | 2427 | 599.25 | -39131 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -50.9439
2399 | 2428 | 599.5 | -39083 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -2.9439
2400 | 2429 | 599.75 | -39063 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | STABLE | 17.0561
2401 | 2430 | 600 | -39110 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -29.9439
2402 | 2431 | 600.25 | -39073 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 7.0561
2403 | 2432 | 600.5 | -39060 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 20.0561
2404 | 2433 | 600.75 | -39107 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -26.9439
2405 | 2434 | 601 | -39075 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 5.0561
2406 | 2435 | 601.25 | -39053 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 27.0561
2407 | 2436 | 601.5 | -39120 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -39.9439
2408 | 2437 | 601.75 | -39071 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 9.0561
2409 | 2438 | 602 | -39110 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -29.9439
2410 | 2439 | 602.25 | -39183 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -102.9439
2411 | 2440 | 602.5 | -39036 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | STABLE | 44.0561
2412 | 2441 | 602.75 | -39070 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 10.0561
2413 | 2442 | 603 | -39091 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -10.9439
2414 | 2443 | 603.25 | -39076 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 4.0561
2415 | 2444 | 603.5 | -39061 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 19.0561
2416 | 2445 | 603.75 | -39061 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 19.0561
2417 | 2446 | 604 | -39061 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 19.0561
2418 | 2447 | 604.25 | -39035 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 45.0561
2419 | 2448 | 604.5 | -39068 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 12.0561
2420 | 2449 | 604.75 | -39073 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 7.0561
2421 | 2450 | 605 | -39012 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 68.0561
2422 | 2451 | 605.25 | -39057 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 23.0561
2423 | 2452 | 605.5 | -39029 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 51.0561
2424 | 2453 | 605.75 | -39005 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 75.0561
2425 | 2454 | 606 | -39108 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | STABLE | -27.9439
2426 | 2455 | 606.25 | -39030 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 50.0561
2427 | 2456 | 606.5 | -39003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 77.0561
2428 | 2457 | 606.75 | -39102 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -21.9439
2429 | 2458 | 607 | -39050 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 30.0561
2430 | 2459 | 607.25 | -39008 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 72.0561
2431 | 2460 | 607.5 | -39090 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | -9.9439
2432 | 2461 | 607.75 | -39022 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 58.0561
2433 | 2462 | 608 | -39050 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 30.0561
2434 | 2463 | 608.25 | -39073 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | STABLE | 7.0561
2435 | 2464 | 608.5 | -39103 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -22.9439
2436 | 2465 | 608.75 | -39092 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -11.9439
2437 | 2466 | 609 | -39100 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -19.9439
2438 | 2467 | 609.25 | -39127 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -46.9439
2439 | 2468 | 609.5 | -39035 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 45.0561
2440 | 2469 | 609.75 | -39041 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 39.0561
2441 | 2470 | 610 | -39117 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -36.9439
2442 | 2471 | 610.25 | -39082 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -1.9439
2443 | 2472 | 610.5 | -39096 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -15.9439
2444 | 2473 | 610.75 | -39081 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | -0.94388
2445 | 2474 | 611 | -39079 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 1.0561
2446 | 2475 | 611.25 | -39028 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 52.0561
2447 | 2476 | 611.5 | -39043 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 37.0561
2448 | 2477 | 611.75 | -39066 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 14.0561
2449 | 2478 | 612 | -39090 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | -9.9439
2450 | 2479 | 612.25 | -39018 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 62.0561
2451 | 2480 | 612.5 | -39039 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 41.0561
2452 | 2481 | 612.75 | -39085 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -4.9439
2453 | 2482 | 613 | -39054 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 26.0561
2454 | 2483 | 613.25 | -39031 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 49.0561
2455 | 2484 | 613.5 | -39046 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 34.0561
2456 | 2485 | 613.75 | -39046 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 34.0561
2457 | 2486 | 614 | -39062 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 18.0561
2458 | 2487 | 614.25 | -39047 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 33.0561
2459 | 2488 | 614.5 | -39016 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 64.0561
2460 | 2489 | 614.75 | -39052 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 28.0561
2461 | 2490 | 615 | -39071 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 9.0561
2462 | 2491 | 615.25 | -39123 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -42.9439
2463 | 2492 | 615.5 | -39034 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 46.0561
2464 | 2493 | 615.75 | -39019 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 61.0561
2465 | 2494 | 616 | -39075 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 5.0561
2466 | 2495 | 616.25 | -39008 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 72.0561
2467 | 2496 | 616.5 | -39112 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -31.9439
2468 | 2497 | 616.75 | -39038 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 42.0561
2469 | 2498 | 617 | -39061 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 19.0561
2470 | 2499 | 617.25 | -39048 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 32.0561
2471 | 2500 | 617.5 | -39029 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 51.0561
2472 | 2501 | 617.75 | -39028 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 52.0561
2473 | 2502 | 618 | -39075 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 5.0561
2474 | 2503 | 618.25 | -39023 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 57.0561
2475 | 2504 | 618.5 | -39131 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -50.9439
2476 | 2505 | 618.75 | -39074 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 6.0561
2477 | 2506 | 619 | -39115 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -34.9439
2478 | 2507 | 619.25 | -39107 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -26.9439
2479 | 2508 | 619.5 | -39045 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 35.0561
2480 | 2509 | 619.75 | -39079 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 1.0561
2481 | 2510 | 620 | -39053 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 27.0561
2482 | 2511 | 620.25 | -39101 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -20.9439
2483 | 2512 | 620.5 | -39052 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 28.0561
2484 | 2513 | 620.75 | -39104 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -23.9439
2485 | 2514 | 621 | -39108 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -27.9439
2486 | 2515 | 621.25 | -39054 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 26.0561
2487 | 2516 | 621.5 | -39045 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 35.0561
2488 | 2517 | 621.75 | -39062 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 18.0561
2489 | 2518 | 622 | -39046 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 34.0561
2490 | 2519 | 622.25 | -39009 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 71.0561
2491 | 2520 | 622.5 | -39019 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 61.0561
2492 | 2521 | 622.75 | -38980 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 100.0561
2493 | 2522 | 623 | -39018 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | STABLE | 62.0561
2494 | 2523 | 623.25 | -38992 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 88.0561
2495 | 2524 | 623.5 | -38996 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 84.0561
2496 | 2525 | 623.75 | -39013 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 67.0561
2497 | 2526 | 624 | -38940 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 140.0561
2498 | 2527 | 624.25 | -39013 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | STABLE | 67.0561
2499 | 2528 | 624.5 | -39009 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 71.0561
2500 | 2529 | 624.75 | -38970 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 110.0561
2501 | 2530 | 625 | -38952 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 128.0561
2502 | 2531 | 625.25 | -39000 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | STABLE | 80.0561
2503 | 2532 | 625.5 | -39021 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 59.0561
2504 | 2533 | 625.75 | -39015 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 65.0561
2505 | 2534 | 626 | -38984 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 96.0561
2506 | 2535 | 626.25 | -39003 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 77.0561
2507 | 2536 | 626.5 | -38984 | 0.005 | 0.004 | 0 | STABLE | 96.0561
2508 | 2537 | 626.75 | -39043 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 37.0561
2509 | 2538 | 627 | -39009 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 71.0561
2510 | 2539 | 627.25 | -38957 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 123.0561
2511 | 2540 | 627.5 | -39001 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 79.0561
2512 | 2541 | 627.75 | -39028 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 52.0561
2513 | 2542 | 628 | -38975 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 105.0561
2514 | 2543 | 628.25 | -39015 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 65.0561
2515 | 2544 | 628.5 | -39060 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 20.0561
2516 | 2545 | 628.75 | -39087 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -6.9439
2517 | 2546 | 629 | -39066 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 14.0561
2518 | 2547 | 629.25 | -39061 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 19.0561
2519 | 2548 | 629.5 | -39050 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 30.0561
2520 | 2549 | 629.75 | -39075 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 5.0561
2521 | 2550 | 630 | -39043 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 37.0561
2522 | 2551 | 630.25 | -39062 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 18.0561
2523 | 2552 | 630.5 | -39063 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 17.0561
2524 | 2553 | 630.75 | -39113 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -32.9439
2525 | 2554 | 631 | -39132 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -51.9439
2526 | 2555 | 631.25 | -39075 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 5.0561
2527 | 2556 | 631.5 | -39123 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -42.9439
2528 | 2557 | 631.75 | -39123 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -42.9439
2529 | 2558 | 632 | -39052 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 28.0561
2530 | 2559 | 632.25 | -39102 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -21.9439
2531 | 2560 | 632.5 | -39063 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 17.0561
2532 | 2561 | 632.75 | -39169 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -88.9439
2533 | 2562 | 633 | -39087 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -6.9439
2534 | 2563 | 633.25 | -39171 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -90.9439
2535 | 2564 | 633.5 | -39050 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 30.0561
2536 | 2565 | 633.75 | -39122 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -41.9439
2537 | 2566 | 634 | -39131 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -50.9439
2538 | 2567 | 634.25 | -39112 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -31.9439
2539 | 2568 | 634.5 | -39101 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -20.9439
2540 | 2569 | 634.75 | -39118 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -37.9439
2541 | 2570 | 635 | -39122 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -41.9439
2542 | 2571 | 635.25 | -39071 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 9.0561
2543 | 2572 | 635.5 | -39151 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -70.9439
2544 | 2573 | 635.75 | -39145 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -64.9439
2545 | 2574 | 636 | -39131 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -50.9439
2546 | 2575 | 636.25 | -39083 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -2.9439
2547 | 2576 | 636.5 | -39150 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -69.9439
2548 | 2577 | 636.75 | -39068 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 12.0561
2549 | 2578 | 637 | -39085 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -4.9439
2550 | 2579 | 637.25 | -39164 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -83.9439
2551 | 2580 | 637.5 | -39078 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 2.0561
2552 | 2581 | 637.75 | -39110 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -29.9439
2553 | 2582 | 638 | -39128 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -47.9439
2554 | 2583 | 638.25 | -39066 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 14.0561
2555 | 2584 | 638.5 | -39080 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 0.056117
2556 | 2585 | 638.75 | -39089 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | -8.9439
2557 | 2586 | 639 | -39072 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 8.0561
2558 | 2587 | 639.25 | -39052 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 28.0561
2559 | 2588 | 639.5 | -39097 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -16.9439
2560 | 2589 | 639.75 | -39092 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | -11.9439
2561 | 2590 | 640 | -39110 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -29.9439
2562 | 2591 | 640.25 | -39064 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 16.0561
2563 | 2592 | 640.5 | -39102 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -21.9439
2564 | 2593 | 640.75 | -39073 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 7.0561
2565 | 2594 | 641 | -39146 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -65.9439
2566 | 2595 | 641.25 | -39075 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 5.0561
2567 | 2596 | 641.5 | -39098 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -17.9439
2568 | 2597 | 641.75 | -39131 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -50.9439
2569 | 2598 | 642 | -39129 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -48.9439
2570 | 2599 | 642.25 | -39043 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 37.0561
2571 | 2600 | 642.5 | -39140 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -59.9439
2572 | 2601 | 642.75 | -39080 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | 0.056117
2573 | 2602 | 643 | -39102 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -21.9439
2574 | 2603 | 643.25 | -39125 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -44.9439
2575 | 2604 | 643.5 | -39074 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 6.0561
2576 | 2605 | 643.75 | -39103 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -22.9439
2577 | 2606 | 644 | -39101 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -20.9439
2578 | 2607 | 644.25 | -39131 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -50.9439
2579 | 2608 | 644.5 | -39081 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -0.94388
2580 | 2609 | 644.75 | -39081 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -0.94388
2581 | 2610 | 645 | -39057 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 23.0561
2582 | 2611 | 645.25 | -39075 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 5.0561
2583 | 2612 | 645.5 | -39059 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 21.0561
2584 | 2613 | 645.75 | -39104 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -23.9439
2585 | 2614 | 646 | -39090 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -9.9439
2586 | 2615 | 646.25 | -39073 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 7.0561
2587 | 2616 | 646.5 | -39121 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -40.9439
2588 | 2617 | 646.75 | -39095 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -14.9439
2589 | 2618 | 647 | -39068 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 12.0561
2590 | 2619 | 647.25 | -39072 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 8.0561
2591 | 2620 | 647.5 | -39135 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -54.9439
2592 | 2621 | 647.75 | -39089 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -8.9439
2593 | 2622 | 648 | -39117 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -36.9439
2594 | 2623 | 648.25 | -39069 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | 11.0561
2595 | 2624 | 648.5 | -39057 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 23.0561
2596 | 2625 | 648.75 | -39105 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -24.9439
2597 | 2626 | 649 | -39031 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | 49.0561
2598 | 2627 | 649.25 | -39106 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -25.9439
2599 | 2628 | 649.5 | -39099 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | -18.9439
2600 | 2629 | 649.75 | -39075 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 5.0561
2601 | 2630 | 650 | -39103 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -22.9439
2602 | 2631 | 650.25 | -39104 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -23.9439
2603 | 2632 | 650.5 | -39039 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 41.0561
2604 | 2633 | 650.75 | -39088 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -7.9439
2605 | 2634 | 651 | -39074 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 6.0561
2606 | 2635 | 651.25 | -39089 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | -8.9439
2607 | 2636 | 651.5 | -38974 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 106.0561
2608 | 2637 | 651.75 | -39069 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 11.0561
2609 | 2638 | 652 | -39107 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -26.9439
2610 | 2639 | 652.25 | -39050 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 30.0561
2611 | 2640 | 652.5 | -39088 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -7.9439
2612 | 2641 | 652.75 | -39065 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 15.0561
2613 | 2642 | 653 | -39041 | 0.004 | 0.003 | 0 | STABLE | 39.0561
2614 | 2643 | 653.25 | -39079 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 1.0561
2615 | 2644 | 653.5 | -39074 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | 6.0561
2616 | 2645 | 653.75 | -39033 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 47.0561
2617 | 2646 | 654 | -39022 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 58.0561
2618 | 2647 | 654.25 | -39060 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 20.0561
2619 | 2648 | 654.5 | -39071 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 9.0561
2620 | 2649 | 654.75 | -38997 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 83.0561
2621 | 2650 | 655 | -39065 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 15.0561
2622 | 2651 | 655.25 | -39060 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 20.0561
2623 | 2652 | 655.5 | -39001 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 79.0561
2624 | 2653 | 655.75 | -39034 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 46.0561
2625 | 2654 | 656 | -39061 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 19.0561
2626 | 2655 | 656.25 | -39025 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 55.0561
2627 | 2656 | 656.5 | -39002 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 78.0561
2628 | 2657 | 656.75 | -39003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 77.0561
2629 | 2658 | 657 | -38954 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | STABLE | 126.0561
2630 | 2659 | 657.25 | -38959 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 121.0561
2631 | 2660 | 657.5 | -39002 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 78.0561
2632 | 2661 | 657.75 | -38996 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 84.0561
2633 | 2662 | 658 | -38961 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 119.0561
2634 | 2663 | 658.25 | -38966 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | STABLE | 114.0561
2635 | 2664 | 658.5 | -38987 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 93.0561
2636 | 2665 | 658.75 | -39006 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 74.0561
2637 | 2666 | 659 | -38959 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | STABLE | 121.0561
2638 | 2667 | 659.25 | -38945 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 135.0561
2639 | 2668 | 659.5 | -38890 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | STABLE | 190.0561
2640 | 2669 | 659.75 | -38983 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | STABLE | 97.0561
2641 | 2670 | 660 | -38976 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 104.0561
2642 | 2671 | 660.25 | -38992 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 88.0561
2643 | 2672 | 660.5 | -38947 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 133.0561
2644 | 2673 | 660.75 | -39016 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | STABLE | 64.0561
2645 | 2674 | 661 | -39032 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 48.0561
2646 | 2675 | 661.25 | -39006 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 74.0561
2647 | 2676 | 661.5 | -39043 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 37.0561
2648 | 2677 | 661.75 | -39007 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 73.0561
2649 | 2678 | 662 | -39044 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 36.0561
2650 | 2679 | 662.25 | -38990 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 90.0561
2651 | 2680 | 662.5 | -39032 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 48.0561
2652 | 2681 | 662.75 | -39078 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 2.0561
2653 | 2682 | 663 | -39044 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 36.0561
2654 | 2683 | 663.25 | -38987 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 93.0561
2655 | 2684 | 663.5 | -39064 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 16.0561
2656 | 2685 | 663.75 | -39003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 77.0561
2657 | 2686 | 664 | -39017 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 63.0561
2658 | 2687 | 664.25 | -39016 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 64.0561
2659 | 2688 | 664.5 | -39037 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 43.0561
2660 | 2689 | 664.75 | -39013 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 67.0561
2661 | 2690 | 665 | -39017 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | 63.0561
2662 | 2691 | 665.25 | -39080 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | 0.056117
2663 | 2692 | 665.5 | -39082 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -1.9439
2664 | 2693 | 665.75 | -39069 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 11.0561
2665 | 2694 | 666 | -39087 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -6.9439
2666 | 2695 | 666.25 | -39046 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 34.0561
2667 | 2696 | 666.5 | -39058 | 0.003 | 0.004 | 0 | STABLE | 22.0561
2668 | 2697 | 666.75 | -39059 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 21.0561
2669 | 2698 | 667 | -39114 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -33.9439
2670 | 2699 | 667.25 | -39060 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 20.0561
2671 | 2700 | 667.5 | -39072 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | 8.0561
2672 | 2701 | 667.75 | -39130 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -49.9439
2673 | 2702 | 668 | -39094 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -13.9439

## Uji tekan 16 Okt
Setelah E1 16 Okt. 2026: uji arah tekan, tombol, tare ulang
Baris setelah E1. Tekan 1 dan 2 ≈ 2,5-2,9 kg, tekan 3 ≈ 3,1 kg ditahan ≈ 9 s (skala awal 53.687 counts/kg, belum dikalibrasi).
No | Baris log | t perkiraan (s) | raw (counts) | kg (skala awal) | win_avg (kg) | spread (kg) | Tanda | raw − rata-rata (counts)
1 | 2948 | 0 | -39136 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14475.1156
2 | 2949 | 0.25 | -39178 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14517.1156
3 | 2950 | 0.5 | -39141 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14480.1156
4 | 2951 | 0.75 | -39153 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -14492.1156
5 | 2952 | 1 | -39118 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14457.1156
6 | 2953 | 1.25 | -39133 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14472.1156
7 | 2954 | 1.5 | -39184 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14523.1156
8 | 2955 | 1.75 | -39161 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14500.1156
9 | 2956 | 2 | -39141 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -14480.1156
10 | 2957 | 2.25 | -39145 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14484.1156
11 | 2958 | 2.5 | -39142 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14481.1156
12 | 2959 | 2.75 | -39134 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -14473.1156
13 | 2960 | 3 | -39117 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -14456.1156
14 | 2961 | 3.25 | -39123 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14462.1156
15 | 2962 | 3.5 | -39080 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14419.1156
16 | 2963 | 3.75 | -39034 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | -14373.1156
17 | 2964 | 4 | -39163 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | STABLE | -14502.1156
18 | 2965 | 4.25 | -39066 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -14405.1156
19 | 2966 | 4.5 | -39165 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -14504.1156
20 | 2967 | 4.75 | -39130 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14469.1156
21 | 2968 | 5 | -39137 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -14476.1156
22 | 2969 | 5.25 | -39115 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14454.1156
23 | 2970 | 5.5 | -39166 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14505.1156
24 | 2971 | 5.75 | -39152 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14491.1156
25 | 2972 | 6 | -39178 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14517.1156
26 | 2973 | 6.25 | -39162 | 0.001 | 0.001 | 0 | STABLE | -14501.1156
27 | 2974 | 6.5 | -39215 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14554.1156
28 | 2975 | 6.75 | -39144 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14483.1156
29 | 2976 | 7 | -39117 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14456.1156
30 | 2977 | 7.25 | -39141 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14480.1156
31 | 2978 | 7.5 | -39121 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14460.1156
32 | 2979 | 7.75 | -39172 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -14511.1156
33 | 2980 | 8 | -39083 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -14422.1156
34 | 2981 | 8.25 | -39076 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -14415.1156
35 | 2982 | 8.5 | -39149 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -14488.1156
36 | 2983 | 8.75 | -39096 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14435.1156
37 | 2984 | 9 | -39120 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14459.1156
38 | 2985 | 9.25 | -39126 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14465.1156
39 | 2986 | 9.5 | -39096 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14435.1156
40 | 2987 | 9.75 | -39148 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14487.1156
41 | 2988 | 10 | -39101 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14440.1156
42 | 2989 | 10.25 | -39145 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14484.1156
43 | 2990 | 10.5 | -39186 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14525.1156
44 | 2991 | 10.75 | -39118 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14457.1156
45 | 2992 | 11 | -39095 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -14434.1156
46 | 2993 | 11.25 | -39106 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14445.1156
47 | 2994 | 11.5 | -39113 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -14452.1156
48 | 2995 | 11.75 | -39110 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -14449.1156
49 | 2996 | 12 | -39136 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -14475.1156
50 | 2997 | 12.25 | -39142 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14481.1156
51 | 2998 | 12.5 | -39066 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14405.1156
52 | 2999 | 12.75 | -39100 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -14439.1156
53 | 3000 | 13 | -39113 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14452.1156
54 | 3001 | 13.25 | -39128 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -14467.1156
55 | 3002 | 13.5 | -39122 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14461.1156
56 | 3003 | 13.75 | -39127 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14466.1156
57 | 3004 | 14 | -39173 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14512.1156
58 | 3005 | 14.25 | -39122 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14461.1156
59 | 3006 | 14.5 | -39088 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14427.1156
60 | 3007 | 14.75 | -39106 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -14445.1156
61 | 3008 | 15 | -39096 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -14435.1156
62 | 3009 | 15.25 | -39096 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14435.1156
63 | 3010 | 15.5 | -39027 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -14366.1156
64 | 3011 | 15.75 | -39091 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -14430.1156
65 | 3012 | 16 | -39095 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -14434.1156
66 | 3013 | 16.25 | -39073 | 0.003 | 0.003 | 0 | STABLE | -14412.1156
67 | 3014 | 16.5 | -39101 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -14440.1156
68 | 3015 | 16.75 | -39020 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | STABLE | -14359.1156
69 | 3016 | 17 | -41088 | -0.035 | -0.006 | 0.05 | STABLE | -16427.1156
70 | 3017 | 17.25 | -42384 | -0.059 | -0.033 | 0.042 | STABLE | -17723.1156
71 | 3018 | 17.5 | -43844 | -0.086 | -0.07 | 0.053 | STABLE | -19183.1156
72 | 3019 | 17.75 | -43929 | -0.087 | -0.088 | 0.003 | STABLE | -19268.1156
73 | 3020 | 18 | -43952 | -0.088 | -0.089 | 0.004 | STABLE | -19291.1156
74 | 3021 | 18.25 | -44048 | -0.09 | -0.094 | 0.019 | STABLE | -19387.1156
75 | 3022 | 18.5 | -43657 | -0.082 | -0.088 | 0.016 | STABLE | -18996.1156
76 | 3023 | 18.75 | -43636 | -0.082 | -0.083 | 0.004 | STABLE | -18975.1156
77 | 3024 | 19 | -41880 | -0.049 | -0.075 | 0.037 | STABLE | -17219.1156
78 | 3025 | 19.25 | -37787 | 0.027 | -0.023 | 0.1 | STABLE | -13126.1156
79 | 3026 | 19.5 | -35193 | 0.075 | 0.041 | 0.073 | STABLE | -10532.1156
80 | 3027 | 19.75 | -31470 | 0.145 | 0.101 | 0.089 | STABLE | -6809.1156
81 | 3028 | 20 | -33618 | 0.105 | 0.13 | 0.04 | STABLE | -8957.1156
82 | 3029 | 20.25 | -39316 | -0.002 | 0.061 | 0.129 | STABLE | -14655.1156
83 | 3030 | 20.5 | -39227 | 0 | 0.002 | 0.015 | STABLE | -14566.1156
84 | 3031 | 20.75 | -39062 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | STABLE | -14401.1156
85 | 3032 | 21 | -33980 | 0.098 | 0.039 | 0.095 | STABLE | -9319.1156
86 | 3033 | 21.25 | -30701 | 0.159 | 0.123 | 0.096 | STABLE | -6040.1156
87 | 3034 | 21.5 | -30008 | 0.172 | 0.162 | 0.017 | STABLE | -5347.1156
88 | 3035 | 21.75 | -28529 | 0.199 | 0.18 | 0.036 | STABLE | -3868.1156
89 | 3036 | 22 | -29220 | 0.187 | 0.193 | 0.013 | STABLE | -4559.1156
90 | 3037 | 22.25 | -29571 | 0.18 | 0.185 | 0.013 | STABLE | -4910.1156
91 | 3038 | 22.5 | -29472 | 0.182 | 0.182 | 0.004 | STABLE | -4811.1156
92 | 3039 | 22.75 | -29803 | 0.176 | 0.179 | 0.009 | STABLE | -5142.1156
93 | 3040 | 23 | -29197 | 0.187 | 0.181 | 0.014 | STABLE | -4536.1156
94 | 3041 | 23.25 | -29075 | 0.189 | 0.184 | 0.012 | STABLE | -4414.1156
95 | 3042 | 23.5 | -27504 | 0.218 | 0.201 | 0.041 | STABLE | -2843.1156
96 | 3043 | 23.75 | -25371 | 0.258 | 0.227 | 0.043 | STABLE | -710.1156
97 | 3044 | 24 | -29053 | 0.19 | 0.297 | 0.253 | STABLE | -4392.1156
98 | 3045 | 24.25 | -31920 | 0.136 | 0.199 | 0.237 | STABLE | -7259.1156
99 | 3046 | 24.5 | -31335 | 0.147 | 0.152 | 0.044 | STABLE | -6674.1156
100 | 3047 | 24.75 | -32142 | 0.132 | 0.142 | 0.058 | STABLE | -7481.1156
101 | 3048 | 25 | -31166 | 0.15 | 0.132 | 0.029 | STABLE | -6505.1156
102 | 3049 | 25.25 | -32955 | 0.117 | 0.128 | 0.038 | STABLE | -8294.1156
103 | 3050 | 25.5 | -31181 | 0.15 | 0.129 | 0.037 | STABLE | -6520.1156
104 | 3051 | 25.75 | -18411 | 0.388 | 0.232 | 0.254 | STABLE | 6249.8844
105 | 3052 | 26 | 9995 | 0.917 | 0.566 | 0.636 |  | 34655.8844
106 | 3053 | 26.25 | 44760 | 1.565 | 1.143 | 0.857 |  | 69420.8844
107 | 3054 | 26.5 | 71122 | 2.056 | 1.738 | 0.68 |  | 95782.8844
108 | 3055 | 26.75 | 76503 | 2.156 | 2.002 | 0.404 | STABLE | 101163.8844
109 | 3056 | 27 | 87173 | 2.355 | 2.224 | 0.252 | STABLE | 111833.8844
110 | 3057 | 27.25 | 96651 | 2.531 | 2.417 | 0.245 | STABLE | 121311.8844
111 | 3058 | 27.5 | 107106 | 2.726 | 2.597 | 0.237 | STABLE | 131766.8844
112 | 3059 | 27.75 | 97048 | 2.538 | 2.669 | 0.198 | STABLE | 121708.8844
113 | 3060 | 28 | 86724 | 2.346 | 2.453 | 0.369 | STABLE | 111384.8844
114 | 3061 | 28.25 | 95551 | 2.511 | 2.413 | 0.194 | STABLE | 120211.8844
115 | 3062 | 28.5 | 99224 | 2.579 | 2.522 | 0.102 | STABLE | 123884.8844
116 | 3063 | 28.75 | 110044 | 2.781 | 2.656 | 0.248 | STABLE | 134704.8844
117 | 3064 | 29 | 116869 | 2.908 | 2.82 | 0.174 | STABLE | 141529.8844
118 | 3065 | 29.25 | 114349 | 2.861 | 2.896 | 0.071 | STABLE | 139009.8844
119 | 3066 | 29.5 | 106164 | 2.708 | 2.802 | 0.208 | STABLE | 130824.8844
120 | 3067 | 29.75 | 105344 | 2.693 | 2.713 | 0.043 | STABLE | 130004.8844
121 | 3068 | 30 | 100715 | 2.607 | 2.655 | 0.107 | STABLE | 125375.8844
122 | 3069 | 30.25 | 73643 | 2.103 | 2.467 | 0.511 |  | 98303.8844
123 | 3070 | 30.5 | 31249 | 1.313 | 1.856 | 1.112 |  | 55909.8844
124 | 3071 | 30.75 | -7272 | 0.595 | 1.26 | 1.24 |  | 17388.8844
125 | 3072 | 31 | -32105 | 0.133 | 0.446 | 0.821 |  | -7444.1156
126 | 3073 | 31.25 | -31842 | 0.138 | 0.157 | 0.068 | STABLE | -7181.1156
127 | 3074 | 31.5 | -31777 | 0.139 | 0.147 | 0.035 | STABLE | -7116.1156
128 | 3075 | 31.75 | -32230 | 0.13 | 0.139 | 0.015 | STABLE | -7569.1156
129 | 3076 | 32 | -34897 | 0.081 | 0.115 | 0.059 | STABLE | -10236.1156
130 | 3077 | 32.25 | -35253 | 0.074 | 0.081 | 0.028 | STABLE | -10592.1156
131 | 3078 | 32.5 | -35267 | 0.074 | 0.071 | 0.009 | STABLE | -10606.1156
132 | 3079 | 32.75 | -35960 | 0.061 | 0.072 | 0.026 | STABLE | -11299.1156
133 | 3080 | 33 | -32761 | 0.121 | 0.079 | 0.065 | STABLE | -8100.1156
134 | 3081 | 33.25 | -37161 | 0.039 | 0.092 | 0.102 | STABLE | -12500.1156
135 | 3082 | 33.5 | -37381 | 0.035 | 0.045 | 0.044 | STABLE | -12720.1156
136 | 3083 | 33.75 | -38192 | 0.019 | 0.029 | 0.016 | STABLE | -13531.1156
137 | 3084 | 34 | -37319 | 0.036 | 0.032 | 0.022 | STABLE | -12658.1156
138 | 3085 | 34.25 | -38809 | 0.008 | 0.026 | 0.033 | STABLE | -14148.1156
139 | 3086 | 34.5 | -38090 | 0.021 | 0.015 | 0.013 | STABLE | -13429.1156
140 | 3087 | 34.75 | -37749 | 0.028 | 0.019 | 0.016 | STABLE | -13088.1156
141 | 3088 | 35 | -30648 | 0.16 | 0.071 | 0.143 | STABLE | -5987.1156
142 | 3089 | 35.25 | -13204 | 0.485 | 0.273 | 0.387 | STABLE | 11456.8844
143 | 3090 | 35.5 | 12337 | 0.961 | 0.636 | 0.594 |  | 36997.8844
144 | 3091 | 35.75 | 50528 | 1.672 | 1.221 | 0.914 |  | 75188.8844
145 | 3092 | 36 | 73332 | 2.097 | 1.813 | 0.608 |  | 97992.8844
146 | 3093 | 36.25 | 90399 | 2.415 | 2.208 | 0.447 | STABLE | 115059.8844
147 | 3094 | 36.5 | 96633 | 2.531 | 2.462 | 0.209 | STABLE | 121293.8844
148 | 3095 | 36.75 | 94019 | 2.482 | 2.506 | 0.059 | STABLE | 118679.8844
149 | 3096 | 37 | 96939 | 2.536 | 2.507 | 0.057 | STABLE | 121599.8844
150 | 3097 | 37.25 | 97927 | 2.555 | 2.54 | 0.027 | STABLE | 122587.8844
151 | 3098 | 37.5 | 103582 | 2.66 | 2.585 | 0.119 | STABLE | 128242.8844
152 | 3099 | 37.75 | 114610 | 2.866 | 2.731 | 0.267 | STABLE | 139270.8844
153 | 3100 | 38 | 79976 | 2.22 | 2.68 | 0.662 |  | 104636.8844
154 | 3101 | 38.25 | 73627 | 2.102 | 2.174 | 0.672 |  | 98287.8844
155 | 3102 | 38.5 | 5215 | 0.828 | 1.704 | 1.274 |  | 29875.8844
156 | 3103 | 38.75 | -28816 | 0.194 | 1.012 | 1.86 |  | -4155.1156
157 | 3104 | 39 | -40937 | -0.032 | 0.121 | 0.44 | STABLE | -16276.1156
158 | 3105 | 39.25 | -37640 | 0.03 | 0.002 | 0.061 | STABLE | -12979.1156
159 | 3106 | 39.5 | -36619 | 0.049 | 0.039 | 0.023 | STABLE | -11958.1156
160 | 3107 | 39.75 | -36454 | 0.052 | 0.047 | 0.01 | STABLE | -11793.1156
161 | 3108 | 40 | -40525 | -0.024 | 0.021 | 0.076 | STABLE | -15864.1156
162 | 3109 | 40.25 | -39107 | 0.002 | -0.014 | 0.032 | STABLE | -14446.1156
163 | 3110 | 40.5 | -36799 | 0.045 | 0.019 | 0.072 | STABLE | -12138.1156
164 | 3111 | 40.75 | -40683 | -0.027 | 0.033 | 0.084 | STABLE | -16022.1156
165 | 3112 | 41 | -44602 | -0.1 | -0.056 | 0.197 | STABLE | -19941.1156
166 | 3113 | 41.25 | -41912 | -0.05 | -0.085 | 0.078 | STABLE | -17251.1156
167 | 3114 | 41.5 | -41828 | -0.048 | -0.052 | 0.036 | STABLE | -17167.1156
168 | 3115 | 41.75 | -41026 | -0.033 | -0.045 | 0.02 | STABLE | -16365.1156
169 | 3116 | 42 | -40228 | -0.019 | -0.03 | 0.029 | STABLE | -15567.1156
170 | 3117 | 42.25 | -40710 | -0.027 | -0.02 | 0.021 | STABLE | -16049.1156
171 | 3118 | 42.5 | -40541 | -0.024 | -0.028 | 0.008 | STABLE | -15880.1156
172 | 3119 | 42.75 | -39579 | -0.006 | -0.021 | 0.026 | STABLE | -14918.1156
173 | 3120 | 43 | -40689 | -0.027 | -0.01 | 0.033 | STABLE | -16028.1156
174 | 3121 | 43.25 | -41925 | -0.05 | -0.028 | 0.039 | STABLE | -17264.1156
175 | 3122 | 43.5 | -42238 | -0.056 | -0.056 | 0.044 | STABLE | -17577.1156
176 | 3123 | 43.75 | -38502 | 0.014 | -0.026 | 0.086 | STABLE | -13841.1156
177 | 3124 | 44 | -41376 | -0.04 | -0.018 | 0.06 | STABLE | -16715.1156
178 | 3125 | 44.25 | -38485 | 0.014 | -0.018 | 0.06 | STABLE | -13824.1156
179 | 3126 | 44.5 | -40959 | -0.032 | 0 | 0.046 | STABLE | -16298.1156
180 | 3127 | 44.75 | -43642 | -0.082 | -0.052 | 0.087 | STABLE | -18981.1156
181 | 3128 | 45 | -16403 | 0.425 | 0.098 | 0.507 |  | 8257.8844
182 | 3129 | 45.25 | 18059 | 1.067 | 0.651 | 0.849 |  | 42719.8844
183 | 3130 | 45.5 | 52097 | 1.701 | 1.252 | 0.799 |  | 76757.8844
184 | 3131 | 45.75 | 98079 | 2.558 | 2.015 | 1.176 |  | 122739.8844
185 | 3132 | 46 | 120783 | 2.981 | 2.699 | 0.625 |  | 145443.8844
186 | 3133 | 46.25 | 126834 | 3.093 | 3.002 | 0.213 | STABLE | 151494.8844
187 | 3134 | 46.5 | 129691 | 3.146 | 3.101 | 0.099 | STABLE | 154351.8844
188 | 3135 | 46.75 | 134912 | 3.244 | 3.162 | 0.136 | STABLE | 159572.8844
189 | 3136 | 47 | 127226 | 3.101 | 3.208 | 0.154 | STABLE | 151886.8844
190 | 3137 | 47.25 | 92128 | 2.447 | 2.852 | 0.79 |  | 116788.8844
191 | 3138 | 47.5 | 103238 | 2.654 | 2.531 | 0.223 | STABLE | 127898.8844
192 | 3139 | 47.75 | 119286 | 2.953 | 2.761 | 0.435 | STABLE | 143946.8844
193 | 3140 | 48 | 127466 | 3.105 | 3.018 | 0.223 | STABLE | 152126.8844
194 | 3141 | 48.25 | 124918 | 3.058 | 3.084 | 0.058 | STABLE | 149578.8844
195 | 3142 | 48.5 | 126504 | 3.087 | 3.071 | 0.03 | STABLE | 151164.8844
196 | 3143 | 48.75 | 128683 | 3.128 | 3.105 | 0.046 | STABLE | 153343.8844
197 | 3144 | 49 | 128614 | 3.126 | 3.124 | 0.01 | STABLE | 153274.8844
198 | 3145 | 49.25 | 125881 | 3.076 | 3.115 | 0.058 | STABLE | 150541.8844
199 | 3146 | 49.5 | 125735 | 3.073 | 3.072 | 0.086 | STABLE | 150395.8844
200 | 3147 | 49.75 | 127302 | 3.102 | 3.087 | 0.059 | STABLE | 151962.8844
201 | 3148 | 50 | 132026 | 3.19 | 3.127 | 0.093 | STABLE | 156686.8844
202 | 3149 | 50.25 | 132620 | 3.201 | 3.191 | 0.087 | STABLE | 157280.8844
203 | 3150 | 50.5 | 132046 | 3.19 | 3.202 | 0.024 | STABLE | 156706.8844
204 | 3151 | 50.75 | 128205 | 3.119 | 3.171 | 0.091 | STABLE | 152865.8844
205 | 3152 | 51 | 131438 | 3.179 | 3.145 | 0.06 | STABLE | 156098.8844
206 | 3153 | 51.25 | 125160 | 3.062 | 3.135 | 0.117 | STABLE | 149820.8844
207 | 3154 | 51.5 | 115405 | 2.88 | 3.01 | 0.246 | STABLE | 140065.8844
208 | 3155 | 51.75 | 109561 | 2.772 | 2.843 | 0.2 | STABLE | 134221.8844
209 | 3156 | 52 | 118901 | 2.945 | 2.832 | 0.174 | STABLE | 143561.8844
210 | 3157 | 52.25 | 123322 | 3.028 | 2.971 | 0.163 | STABLE | 147982.8844
211 | 3158 | 52.5 | 122753 | 3.017 | 3.016 | 0.027 | STABLE | 147413.8844
212 | 3159 | 52.75 | 126067 | 3.079 | 3.042 | 0.078 | STABLE | 150727.8844
213 | 3160 | 53 | 126634 | 3.09 | 3.078 | 0.025 | STABLE | 151294.8844
214 | 3161 | 53.25 | 126303 | 3.083 | 3.084 | 0.012 | STABLE | 150963.8844
215 | 3162 | 53.5 | 127188 | 3.1 | 3.095 | 0.034 | STABLE | 151848.8844
216 | 3163 | 53.75 | 128720 | 3.128 | 3.105 | 0.033 | STABLE | 153380.8844
217 | 3164 | 54 | 127119 | 3.099 | 3.102 | 0.049 | STABLE | 151779.8844
218 | 3165 | 54.25 | 128212 | 3.119 | 3.108 | 0.047 | STABLE | 152872.8844
219 | 3166 | 54.5 | 126282 | 3.083 | 3.114 | 0.043 | STABLE | 150942.8844
220 | 3167 | 54.75 | 76357 | 2.153 | 2.869 | 0.969 |  | 101017.8844
221 | 3168 | 55 | -14674 | 0.457 | 1.52 | 2.41 |  | 9986.8844
222 | 3169 | 55.25 | -39301 | -0.001 | 0.313 | 0.82 |  | -14640.1156
223 | 3170 | 55.5 | -41513 | -0.042 | -0.017 | 0.147 | STABLE | -16852.1156
224 | 3171 | 55.75 | -40008 | -0.014 | -0.036 | 0.056 | STABLE | -15347.1156
225 | 3172 | 56 | -38698 | 0.01 | -0.003 | 0.034 | STABLE | -14037.1156
226 | 3173 | 56.25 | -38613 | 0.012 | 0.008 | 0.011 | STABLE | -13952.1156
227 | 3174 | 56.5 | -39192 | 0.001 | 0.008 | 0.012 | STABLE | -14531.1156
228 | 3175 | 56.75 | -39045 | 0.004 | 0.003 | 0.013 | STABLE | -14384.1156
229 | 3176 | 57 | -38970 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | STABLE | -14309.1156
230 | 3177 | 57.25 | -38937 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | STABLE | -14276.1156
231 | 3178 | 57.5 | -38847 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | STABLE | -14186.1156
232 | 3179 | 57.75 | -38813 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | STABLE | -14152.1156
233 | 3180 | 58 | -38821 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | STABLE | -14160.1156
234 | 3181 | 58.25 | -38742 | 0.009 | 0.008 | 0.001 | STABLE | -14081.1156
235 | 3182 | 58.5 | -38820 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | STABLE | -14159.1156
236 | 3183 | 58.75 | -38846 | 0.007 | 0.008 | 0.002 | STABLE | -14185.1156
237 | 3184 | 59 | -38809 | 0.008 | 0.007 | 0.002 | STABLE | -14148.1156
238 | 3185 | 59.25 | -38894 | 0.006 | 0.007 | 0.002 | STABLE | -14233.1156
239 | 3186 | 59.5 | -38762 | 0.009 | 0.007 | 0.002 | STABLE | -14101.1156
240 | 3187 | 59.75 | -38774 | 0.009 | 0.008 | 0.002 | STABLE | -14113.1156
241 | 3188 | 60 | -38845 | 0.007 | 0.008 | 0.002 | STABLE | -14184.1156
242 | 3189 | 60.25 | -38842 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | STABLE | -14181.1156
243 | 3190 | 60.5 | -38850 | 0.007 | 0.007 | 0.001 | STABLE | -14189.1156
244 | 3191 | 60.75 | -38795 | 0.008 | 0.007 | 0.002 | STABLE | -14134.1156
245 | 3192 | 61 | -38840 | 0.007 | 0.008 | 0.001 | STABLE | -14179.1156
246 | 3193 | 61.25 | -38852 | 0.007 | 0.007 | 0 | STABLE | -14191.1156
247 | 3194 | 61.5 | -38858 | 0.007 | 0.007 | 0 | STABLE | -14197.1156
248 | 3195 | 61.75 | -38840 | 0.007 | 0.007 | 0 | STABLE | -14179.1156
249 | 3196 | 62 | -38886 | 0.006 | 0.007 | 0.001 | STABLE | -14225.1156
250 | 3197 | 62.25 | -38903 | 0.006 | 0.007 | 0.001 | STABLE | -14242.1156
251 | 3198 | 62.5 | -38940 | 0.005 | 0.006 | 0.001 | STABLE | -14279.1156
252 | 3199 | 62.75 | -38912 | 0.006 | 0.006 | 0.001 | STABLE | -14251.1156
253 | 3200 | 63 | -38892 | 0.006 | 0.006 | 0.001 | STABLE | -14231.1156
254 | 3201 | 63.25 | -38912 | 0.006 | 0.006 | 0.001 | STABLE | -14251.1156
255 | 3202 | 63.5 | -38926 | 0.006 | 0.006 | 0.001 | STABLE | -14265.1156
256 | 3203 | 63.75 | -38931 | 0.006 | 0.006 | 0.001 | STABLE | -14270.1156
257 | 3204 | 64 | -38929 | 0.006 | 0.006 | 0.001 | STABLE | -14268.1156
258 | 3205 | 64.25 | -38966 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | STABLE | -14305.1156
259 | 3206 | 64.5 | -38939 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | STABLE | -14278.1156
260 | 3207 | 64.75 | -38976 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | STABLE | -14315.1156
261 | 3208 | 65 | -38934 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | STABLE | -14273.1156
262 | 3209 | 65.25 | -38995 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | STABLE | -14334.1156
263 | 3210 | 65.5 | -38983 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | STABLE | -14322.1156
264 | 3211 | 65.75 | -38979 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | STABLE | -14318.1156
265 | 3212 | 66 | -39011 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | -14350.1156
266 | 3213 | 66.25 | -39018 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | -14357.1156
267 | 3214 | 66.5 | -39040 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | -14379.1156
268 | 3215 | 66.75 | -39019 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | -14358.1156
269 | 3216 | 67 | -39009 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | -14348.1156
270 | 3217 | 67.25 | -39002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | STABLE | -14341.1156
271 | 3218 | 67.5 | -39051 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | -14390.1156
272 | 3219 | 67.75 | -38971 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | STABLE | -14310.1156
273 | 3221 | 68 | -39073 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | STABLE | -14412.1156
274 | 3222 | 68.25 | -39036 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | -14375.1156
275 | 3223 | 68.5 | -38996 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | STABLE | -14335.1156
276 | 3225 | 68.75 | -39015 | 0.004 | 0 | 0 |  | -14354.1156
277 | 3226 | 69 | -39078 | -0.001 | 0 | 0.002 |  | -14417.1156
278 | 3227 | 69.25 | -38941 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | STABLE | -14280.1156
279 | 3228 | 69.5 | -38987 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14326.1156
280 | 3229 | 69.75 | -39046 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14385.1156
281 | 3230 | 70 | -39061 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14400.1156
282 | 3231 | 70.25 | -39073 | -0.001 | -0.001 | 0 | STABLE | -14412.1156
283 | 3232 | 70.5 | -39040 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14379.1156
284 | 3233 | 70.75 | -39044 | 0 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14383.1156
285 | 3234 | 71 | -39077 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14416.1156
286 | 3235 | 71.25 | -39061 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14400.1156
287 | 3236 | 71.5 | -39065 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14404.1156
288 | 3237 | 71.75 | -39054 | 0 | -0.001 | 0 | STABLE | -14393.1156
289 | 3238 | 72 | -39109 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14448.1156
290 | 3239 | 72.25 | -38999 | 0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -14338.1156
291 | 3240 | 72.5 | -39007 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -14346.1156
292 | 3241 | 72.75 | -39140 | -0.002 | -0.001 | 0.002 | STABLE | -14479.1156
293 | 3242 | 73 | -39076 | -0.001 | -0.001 | 0.002 | STABLE | -14415.1156
294 | 3243 | 73.25 | -39071 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14410.1156
295 | 3244 | 73.5 | -39033 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14372.1156
296 | 3245 | 73.75 | -39029 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14368.1156
297 | 3246 | 74 | -39080 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14419.1156
298 | 3247 | 74.25 | -39107 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14446.1156
299 | 3248 | 74.5 | -39097 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14436.1156
300 | 3249 | 74.75 | -39023 | 0 | -0.001 | 0.002 | STABLE | -14362.1156
301 | 3250 | 75 | -39061 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14400.1156
302 | 3251 | 75.25 | -39027 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14366.1156
303 | 3252 | 75.5 | -39069 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14408.1156
304 | 3253 | 75.75 | -39062 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14401.1156
305 | 3254 | 76 | -39022 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14361.1156
306 | 3255 | 76.25 | -39037 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14376.1156
307 | 3256 | 76.5 | -39112 | -0.002 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14451.1156
308 | 3257 | 76.75 | -38986 | 0.001 | -0.001 | 0.002 | STABLE | -14325.1156
309 | 3258 | 77 | -39052 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14391.1156
310 | 3259 | 77.25 | -38997 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14336.1156
311 | 3260 | 77.5 | -39131 | -0.002 | -0.001 | 0.003 | STABLE | -14470.1156
312 | 3261 | 77.75 | -39113 | -0.002 | -0.002 | 0.001 | STABLE | -14452.1156
313 | 3262 | 78 | -39089 | -0.001 | -0.002 | 0.001 | STABLE | -14428.1156
314 | 3263 | 78.25 | -39052 | 0 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14391.1156
315 | 3264 | 78.5 | -39054 | 0 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14393.1156
316 | 3265 | 78.75 | -39034 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14373.1156
317 | 3266 | 79 | -39105 | -0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -14444.1156
318 | 3267 | 79.25 | -39072 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14411.1156
319 | 3268 | 79.5 | -39004 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14343.1156
320 | 3269 | 79.75 | -39067 | -0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -14406.1156
321 | 3270 | 80 | -39035 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14374.1156
322 | 3271 | 80.25 | -39104 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14443.1156
323 | 3272 | 80.5 | -39039 | 0 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14378.1156
324 | 3273 | 80.75 | -38990 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14329.1156
325 | 3274 | 81 | -39015 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14354.1156
326 | 3275 | 81.25 | -39113 | -0.002 | 0 | 0.002 | STABLE | -14452.1156
327 | 3276 | 81.5 | -39011 | 0 | -0.001 | 0.002 | STABLE | -14350.1156
328 | 3277 | 81.75 | -39077 | -0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -14416.1156
329 | 3278 | 82 | -39041 | 0 | -0.001 | 0.002 | STABLE | -14380.1156
330 | 3279 | 82.25 | -39031 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -14370.1156
331 | 3280 | 82.5 | -39066 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14405.1156
332 | 3281 | 82.75 | -39044 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14383.1156
333 | 3282 | 83 | -39091 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14430.1156
334 | 3283 | 83.25 | -39103 | -0.001 | -0.001 | 0.002 | STABLE | -14442.1156
335 | 3285 | 83.5 | -39060 | -0.001 | -0.001 | 0.002 | STABLE | -14399.1156
336 | 3286 | 83.75 | -39100 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14439.1156
337 | 3287 | 84 | -39037 | 0 | -0.001 | 0.002 | STABLE | -14376.1156
338 | 3288 | 84.25 | -38981 | 0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -14320.1156
339 | 3289 | 84.5 | -39044 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14383.1156
340 | 3290 | 84.75 | -39127 | -0.002 | -0.001 | 0.002 | STABLE | -14466.1156
341 | 3291 | 85 | -39095 | -0.001 | -0.002 | 0.001 | STABLE | -14434.1156
342 | 3292 | 85.25 | -39122 | -0.002 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14461.1156
343 | 3293 | 85.5 | -39114 | -0.002 | -0.001 | 0.002 | STABLE | -14453.1156
344 | 3294 | 85.75 | -39077 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14416.1156
345 | 3295 | 86 | -39071 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14410.1156
346 | 3296 | 86.25 | -39034 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -14373.1156
347 | 3298 | 86.5 | -39085 | -0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -14424.1156
348 | 3299 | 86.75 | -39023 | 0 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14362.1156
349 | 3300 | 87 | -39032 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14371.1156
350 | 3301 | 87.25 | -39057 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14396.1156
351 | 3302 | 87.5 | -39084 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14423.1156
352 | 3303 | 87.75 | -39079 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14418.1156
353 | 3304 | 88 | -39047 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -14386.1156
354 | 3305 | 88.25 | -39008 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14347.1156
355 | 3306 | 88.5 | -39131 | -0.002 | -0.001 | 0.002 | STABLE | -14470.1156
356 | 3307 | 88.75 | -39100 | -0.001 | -0.002 | 0.001 | STABLE | -14439.1156
357 | 3308 | 89 | -39081 | -0.001 | -0.001 | 0.002 | STABLE | -14420.1156
358 | 3309 | 89.25 | -39065 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14404.1156
359 | 3310 | 89.5 | -39057 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14396.1156
360 | 3311 | 89.75 | -39042 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14381.1156
361 | 3312 | 90 | -39052 | 0 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14391.1156
362 | 3313 | 90.25 | -39065 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14404.1156
363 | 3314 | 90.5 | -39053 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14392.1156
364 | 3315 | 90.75 | -39011 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14350.1156
365 | 3316 | 91 | -39049 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14388.1156
366 | 3317 | 91.25 | -39017 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14356.1156
367 | 3318 | 91.5 | -39070 | -0.001 | -0.001 | 0.002 | STABLE | -14409.1156
368 | 3319 | 91.75 | -39110 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14449.1156
369 | 3320 | 92 | -38985 | 0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -14324.1156
370 | 3321 | 92.25 | -39022 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14361.1156
371 | 3322 | 92.5 | -39031 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14370.1156
372 | 3323 | 92.75 | -39072 | -0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -14411.1156
373 | 3324 | 93 | -39113 | -0.002 | -0.001 | 0.002 | STABLE | -14452.1156
374 | 3326 | 93.25 | -39064 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14403.1156
375 | 3327 | 93.5 | -39053 | 0 | -0.001 | 0.002 | STABLE | -14392.1156
376 | 3328 | 93.75 | -39048 | 0 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14387.1156
377 | 3330 | 94 | -39096 | -0.001 | 0 | 0 |  | -14435.1156
378 | 3331 | 94.25 | -38987 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  | -14326.1156
379 | 3332 | 94.5 | -39055 | 0 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14394.1156
380 | 3333 | 94.75 | -39079 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14418.1156
381 | 3334 | 95 | -39032 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14371.1156
382 | 3335 | 95.25 | -39046 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14385.1156
383 | 3336 | 95.5 | -39075 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14414.1156
384 | 3337 | 95.75 | -39053 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14392.1156
385 | 3338 | 96 | -38951 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14290.1156
386 | 3339 | 96.25 | -39075 | 0 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14414.1156
387 | 3340 | 96.5 | -39060 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14399.1156
388 | 3341 | 96.75 | -39051 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14390.1156
389 | 3342 | 97 | -39024 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14363.1156
390 | 3343 | 97.25 | -39085 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -14424.1156
391 | 3344 | 97.5 | -39053 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14392.1156
392 | 3345 | 97.75 | -39007 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14346.1156
393 | 3346 | 98 | -39018 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14357.1156
394 | 3347 | 98.25 | -38927 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -14266.1156
395 | 3348 | 98.5 | -38997 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14336.1156
396 | 3349 | 98.75 | -38971 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14310.1156
397 | 3350 | 99 | -38971 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -14310.1156
398 | 3351 | 99.25 | -38992 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14331.1156
399 | 3352 | 99.5 | -38980 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14319.1156
400 | 3353 | 99.75 | -38942 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14281.1156
401 | 3354 | 100 | -38937 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -14276.1156
402 | 3355 | 100.25 | -38915 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14254.1156
403 | 3356 | 100.5 | -38923 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | STABLE | -14262.1156
404 | 3357 | 100.75 | -38969 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -14308.1156
405 | 3358 | 101 | -38977 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14316.1156
406 | 3359 | 101.25 | -38962 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14301.1156
407 | 3360 | 101.5 | -38950 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14289.1156
408 | 3361 | 101.75 | -38980 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14319.1156
409 | 3362 | 102 | -38937 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -14276.1156
410 | 3363 | 102.25 | -38959 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -14298.1156
411 | 3364 | 102.5 | -38987 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -14326.1156
412 | 3365 | 102.75 | -38916 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -14255.1156
413 | 3366 | 103 | -38906 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | STABLE | -14245.1156
414 | 3367 | 103.25 | -38939 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14278.1156
415 | 3368 | 103.5 | -39019 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -14358.1156
416 | 3369 | 103.75 | -38921 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | STABLE | -14260.1156
417 | 3370 | 104 | -38969 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -14308.1156
418 | 3371 | 104.25 | -38961 | 0.002 | 0.002 | 0 | STABLE | -14300.1156
419 | 3372 | 104.5 | -39002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -14341.1156
420 | 3373 | 104.75 | -38940 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -14279.1156
421 | 3374 | 105 | -38951 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14290.1156
422 | 3375 | 105.25 | -38960 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14299.1156
423 | 3376 | 105.5 | -38934 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14273.1156
424 | 3377 | 105.75 | -38974 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14313.1156
425 | 3378 | 106 | -38973 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14312.1156
426 | 3379 | 106.25 | -39001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14340.1156
427 | 3380 | 106.5 | -38956 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14295.1156
428 | 3381 | 106.75 | -38951 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14290.1156
429 | 3382 | 107 | -38958 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14297.1156
430 | 3383 | 107.25 | -38941 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14280.1156
431 | 3384 | 107.5 | -38976 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14315.1156
432 | 3385 | 107.75 | -38979 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14318.1156
433 | 3386 | 108 | -38996 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14335.1156
434 | 3387 | 108.25 | -39038 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14377.1156
435 | 3388 | 108.5 | -38940 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14279.1156
436 | 3389 | 108.75 | -39010 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | STABLE | -14349.1156
437 | 3390 | 109 | -38974 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14313.1156
438 | 3391 | 109.25 | -39013 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14352.1156
439 | 3392 | 109.5 | -39022 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14361.1156
440 | 3393 | 109.75 | -38979 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14318.1156
441 | 3394 | 110 | -38952 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14291.1156
442 | 3395 | 110.25 | -39029 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14368.1156
443 | 3396 | 110.5 | -39032 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14371.1156
444 | 3397 | 110.75 | -39051 | 0 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14390.1156
445 | 3398 | 111 | -39014 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14353.1156
446 | 3400 | 111.25 | -38956 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14295.1156
447 | 3401 | 111.5 | -39042 | 0 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14381.1156
448 | 3402 | 111.75 | -39045 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14384.1156
449 | 3403 | 112 | -39002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14341.1156
450 | 3405 | 112.25 | -39019 | 0 | 0 | 0 |  | -14358.1156
451 | 3406 | 112.5 | -39021 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14360.1156
452 | 3407 | 112.75 | -39010 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14349.1156
453 | 3408 | 113 | -39026 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14365.1156
454 | 3409 | 113.25 | -39059 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14398.1156
455 | 3410 | 113.5 | -39012 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14351.1156
456 | 3411 | 113.75 | -39018 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14357.1156
457 | 3412 | 114 | -39060 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14399.1156
458 | 3413 | 114.25 | -39046 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14385.1156
459 | 3414 | 114.5 | -38993 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14332.1156
460 | 3415 | 114.75 | -38992 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14331.1156
461 | 3416 | 115 | -39005 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14344.1156
462 | 3417 | 115.25 | -39010 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14349.1156
463 | 3418 | 115.5 | -38950 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14289.1156
464 | 3419 | 115.75 | -38964 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14303.1156
465 | 3420 | 116 | -38965 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14304.1156
466 | 3421 | 116.25 | -38991 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14330.1156
467 | 3422 | 116.5 | -38959 | 0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -14298.1156
468 | 3423 | 116.75 | -38986 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14325.1156
469 | 3424 | 117 | -38989 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14328.1156
470 | 3425 | 117.25 | -39064 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14403.1156
471 | 3426 | 117.5 | -38986 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14325.1156
472 | 3427 | 117.75 | -39069 | -0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -14408.1156
473 | 3428 | 118 | -39024 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14363.1156
474 | 3429 | 118.25 | -38992 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14331.1156
475 | 3430 | 118.5 | -39069 | -0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -14408.1156
476 | 3431 | 118.75 | -39063 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14402.1156
477 | 3432 | 119 | -39068 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14407.1156
478 | 3433 | 119.25 | -39036 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14375.1156
479 | 3434 | 119.5 | -39049 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14388.1156
480 | 3435 | 119.75 | -39049 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14388.1156
481 | 3436 | 120 | -39029 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14368.1156
482 | 3437 | 120.25 | -39006 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14345.1156
483 | 3438 | 120.5 | -39074 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14413.1156
484 | 3439 | 120.75 | -39036 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14375.1156
485 | 3440 | 121 | -39052 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14391.1156
486 | 3441 | 121.25 | -39042 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14381.1156
487 | 3442 | 121.5 | -39031 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14370.1156
488 | 3443 | 121.75 | -39014 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14353.1156
489 | 3444 | 122 | -39034 | 0 | 0 | 0 | STABLE | -14373.1156
490 | 3445 | 122.25 | -39007 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14346.1156
491 | 3446 | 122.5 | -39087 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14426.1156
492 | 3447 | 122.75 | -39009 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -14348.1156
493 | 3448 | 123 | -39028 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14367.1156
494 | 3449 | 123.25 | -39003 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14342.1156
495 | 3450 | 123.5 | -39016 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14355.1156
496 | 3451 | 123.75 | -39057 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14396.1156
497 | 3452 | 124 | -38945 | 0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -14284.1156
498 | 3453 | 124.25 | -39060 | -0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -14399.1156
499 | 3454 | 124.5 | -39052 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14391.1156
500 | 3455 | 124.75 | -39035 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14374.1156
501 | 3456 | 125 | -39016 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14355.1156
502 | 3457 | 125.25 | -39037 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14376.1156
503 | 3458 | 125.5 | -39028 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -14367.1156
504 | 3459 | 125.75 | -39039 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -14378.1156
505 | 3460 | 126 | -39047 | 0 | 0 | 0 | STABLE | -14386.1156
506 | 3461 | 126.25 | -38990 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14329.1156
507 | 3462 | 126.5 | -39033 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14372.1156
508 | 3463 | 126.75 | -39031 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14370.1156
509 | 3464 | 127 | -39067 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14406.1156
510 | 3465 | 127.25 | -39022 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14361.1156
511 | 3466 | 127.5 | -39040 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14379.1156
512 | 3467 | 127.75 | -39018 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14357.1156
513 | 3468 | 128 | -38923 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14262.1156
514 | 3469 | 128.25 | -39057 | -0.001 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14396.1156
515 | 3470 | 128.5 | -39008 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -14347.1156
516 | 3471 | 128.75 | -38999 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14338.1156
517 | 3472 | 129 | -38999 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14338.1156
518 | 3473 | 129.25 | -38989 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14328.1156
519 | 3476 | 129.5 | -38968 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14307.1156
520 | 3477 | 129.75 | -39029 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14368.1156
521 | 3478 | 130 | -38931 | 0.002 | 0 | 0.002 | STABLE | -14270.1156
522 | 3479 | 130.25 | -38971 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14310.1156
523 | 3480 | 130.5 | -38971 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14310.1156
524 | 3481 | 130.75 | -38968 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14307.1156
525 | 3482 | 131 | -38965 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14304.1156
526 | 3483 | 131.25 | -38958 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14297.1156
527 | 3484 | 131.5 | -38995 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14334.1156
528 | 3485 | 131.75 | -38998 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14337.1156
529 | 3486 | 132 | -39005 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14344.1156
530 | 3487 | 132.25 | -38958 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14297.1156
531 | 3488 | 132.5 | -38964 | 0.001 | 0.001 | 0 | STABLE | -14303.1156
532 | 3489 | 132.75 | -38982 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14321.1156
533 | 3490 | 133 | -38988 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14327.1156
534 | 3491 | 133.25 | -38991 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14330.1156
535 | 3492 | 133.5 | -38900 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14239.1156
536 | 3493 | 133.75 | -39000 | 0 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14339.1156
537 | 3494 | 134 | -38985 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14324.1156
538 | 3495 | 134.25 | -38985 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14324.1156
539 | 3496 | 134.5 | -39018 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14357.1156
540 | 3497 | 134.75 | -38993 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14332.1156
541 | 3498 | 135 | -38971 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14310.1156
542 | 3499 | 135.25 | -39001 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14340.1156
543 | 3500 | 135.5 | -38960 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14299.1156
544 | 3502 | 135.75 | -38943 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14282.1156
545 | 3503 | 136 | -38941 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14280.1156
546 | 3504 | 136.25 | -38894 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -14233.1156
547 | 3505 | 136.5 | -39013 | 0 | 0.002 | 0.002 | STABLE | -14352.1156
548 | 3506 | 136.75 | -38983 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14322.1156
549 | 3507 | 137 | -39005 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14344.1156
550 | 3508 | 137.25 | -38983 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14322.1156
551 | 3509 | 137.5 | -38936 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14275.1156
552 | 3510 | 137.75 | -38967 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14306.1156
553 | 3511 | 138 | -38997 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14336.1156
554 | 3512 | 138.25 | -38939 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14278.1156
555 | 3513 | 138.5 | -38990 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14329.1156
556 | 3514 | 138.75 | -38972 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14311.1156
557 | 3515 | 139 | -38975 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14314.1156
558 | 3516 | 139.25 | -38949 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14288.1156
559 | 3517 | 139.5 | -38966 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14305.1156
560 | 3518 | 139.75 | -38985 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14324.1156
561 | 3519 | 140 | -38980 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14319.1156
562 | 3520 | 140.25 | -38972 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14311.1156
563 | 3521 | 140.5 | -38941 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14280.1156
564 | 3522 | 140.75 | -38966 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14305.1156
565 | 3523 | 141 | -38947 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14286.1156
566 | 3524 | 141.25 | -39022 | 0 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14361.1156
567 | 3525 | 141.5 | -38999 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14338.1156
568 | 3526 | 141.75 | -38998 | 0.001 | 0.001 | 0 | STABLE | -14337.1156
569 | 3527 | 142 | -39062 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14401.1156
570 | 3528 | 142.25 | -39011 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14350.1156
571 | 3529 | 142.5 | -39019 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14358.1156
572 | 3530 | 142.75 | -38996 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14335.1156
573 | 3531 | 143 | -39072 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14411.1156
574 | 3532 | 143.25 | -39043 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14382.1156
575 | 3533 | 143.5 | -38991 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14330.1156
576 | 3534 | 143.75 | -39041 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14380.1156
577 | 3535 | 144 | -39032 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14371.1156
578 | 3536 | 144.25 | -39000 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14339.1156
579 | 3537 | 144.5 | -39018 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14357.1156
580 | 3538 | 144.75 | -39026 | 0 | 0 | 0 | STABLE | -14365.1156
581 | 3539 | 145 | -38990 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14329.1156
582 | 3540 | 145.25 | -38988 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14327.1156
583 | 3541 | 145.5 | -38902 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14241.1156
584 | 3542 | 145.75 | -38982 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14321.1156
585 | 3543 | 146 | -39051 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14390.1156
586 | 3544 | 146.25 | -38984 | 0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -14323.1156
587 | 3545 | 146.5 | -39042 | 0 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14381.1156
588 | 3546 | 146.75 | -39059 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14398.1156
589 | 3547 | 147 | -39063 | -0.001 | -0.001 | 0 | STABLE | -14402.1156
590 | 3548 | 147.25 | -38955 | 0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -14294.1156
591 | 3549 | 147.5 | -39017 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14356.1156
592 | 3550 | 147.75 | -39034 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14373.1156
593 | 3551 | 148 | -39020 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14359.1156
594 | 3552 | 148.25 | -39070 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14409.1156
595 | 3553 | 148.5 | -39037 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14376.1156
596 | 3554 | 148.75 | -39024 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14363.1156
597 | 3555 | 149 | -38969 | 0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -14308.1156
598 | 3556 | 149.25 | -39066 | -0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -14405.1156
599 | 3557 | 149.5 | -38995 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14334.1156
600 | 3558 | 149.75 | -39015 | 0 | 0 | 0 | STABLE | -14354.1156
601 | 3559 | 150 | -38968 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14307.1156
602 | 3560 | 150.25 | -39025 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14364.1156
603 | 3561 | 150.5 | -38975 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14314.1156
604 | 3562 | 150.75 | -39034 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14373.1156
605 | 3563 | 151 | -39045 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14384.1156
606 | 3564 | 151.25 | -38982 | 0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -14321.1156
607 | 3565 | 151.5 | -39046 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -14385.1156
608 | 3566 | 151.75 | -38999 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -14338.1156
609 | 3567 | 152 | -38972 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14311.1156
610 | 3568 | 152.25 | -38964 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14303.1156
611 | 3569 | 152.5 | -39060 | -0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -14399.1156
612 | 3570 | 152.75 | -39029 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14368.1156
613 | 3571 | 153 | -39039 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14378.1156
614 | 3572 | 153.25 | -38986 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14325.1156
615 | 3573 | 153.5 | -39053 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14392.1156
616 | 3574 | 153.75 | -39033 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14372.1156
617 | 3575 | 154 | -38966 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14305.1156
618 | 3576 | 154.25 | -38985 | 0.001 | 0.001 | 0 | STABLE | -14324.1156
619 | 3577 | 154.5 | -39015 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14354.1156
620 | 3578 | 154.75 | -38992 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14331.1156
621 | 3579 | 155 | -39040 | 0 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14379.1156
622 | 3580 | 155.25 | -39005 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14344.1156
623 | 3581 | 155.5 | -38976 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14315.1156
624 | 3582 | 155.75 | -38969 | 0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -14308.1156
625 | 3583 | 156 | -38998 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14337.1156
626 | 3584 | 156.25 | -39015 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14354.1156
627 | 3585 | 156.5 | -39006 | 0 | 0 | 0 | STABLE | -14345.1156
628 | 3586 | 156.75 | -39020 | 0 | 0 | 0 | STABLE | -14359.1156
629 | 3587 | 157 | -38956 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14295.1156
630 | 3588 | 157.25 | -39048 | 0 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14387.1156
631 | 3589 | 157.5 | -39011 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14350.1156
632 | 3590 | 157.75 | -38987 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14326.1156
633 | 3591 | 158 | -39021 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14360.1156
634 | 3592 | 158.25 | -38985 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14324.1156
635 | 3593 | 158.5 | -39024 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14363.1156
636 | 3594 | 158.75 | -38972 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14311.1156
637 | 3596 | 159 | -39018 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14357.1156
638 | 3597 | 159.25 | -38971 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14310.1156
639 | 3598 | 159.5 | -38944 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14283.1156
640 | 3600 | 159.75 | -39016 | -0.001 | -0.001 | 0 |  | -14355.1156
641 | 3601 | 160 | -38990 | 0 | -0.001 | 0.001 |  | -14329.1156
642 | 3602 | 160.25 | -39021 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14360.1156
643 | 3603 | 160.5 | -38950 | 0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -14289.1156
644 | 3604 | 160.75 | -38959 | 0 | 0 | 0 | STABLE | -14298.1156
645 | 3605 | 161 | -38986 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14325.1156
646 | 3606 | 161.25 | -38959 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14298.1156
647 | 3607 | 161.5 | -38955 | 0 | 0 | 0 | STABLE | -14294.1156
648 | 3608 | 161.75 | -39017 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14356.1156
649 | 3609 | 162 | -38981 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14320.1156
650 | 3610 | 162.25 | -39028 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14367.1156
651 | 3611 | 162.5 | -39005 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14344.1156
652 | 3612 | 162.75 | -38971 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14310.1156
653 | 3613 | 163 | -39046 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14385.1156
654 | 3614 | 163.25 | -39031 | -0.001 | -0.001 | 0 | STABLE | -14370.1156
655 | 3615 | 163.5 | -39057 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14396.1156
656 | 3616 | 163.75 | -39046 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14385.1156
657 | 3617 | 164 | -39013 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14352.1156
658 | 3618 | 164.25 | -39008 | -0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -14347.1156
659 | 3619 | 164.5 | -39038 | -0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -14377.1156
660 | 3620 | 164.75 | -39039 | -0.001 | -0.001 | 0.002 | STABLE | -14378.1156
661 | 3621 | 165 | -39074 | -0.002 | -0.002 | 0.001 | STABLE | -14413.1156
662 | 3622 | 165.25 | -38993 | 0 | -0.001 | 0.002 | STABLE | -14332.1156
663 | 3623 | 165.5 | -39074 | -0.002 | -0.001 | 0.002 | STABLE | -14413.1156
664 | 3624 | 165.75 | -38989 | 0 | -0.001 | 0.002 | STABLE | -14328.1156
665 | 3625 | 166 | -39000 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14339.1156
666 | 3626 | 166.25 | -39038 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14377.1156
667 | 3627 | 166.5 | -39081 | -0.002 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14420.1156
668 | 3628 | 166.75 | -39020 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14359.1156
669 | 3629 | 167 | -39055 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14394.1156
670 | 3630 | 167.25 | -39009 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14348.1156
671 | 3631 | 167.5 | -39005 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14344.1156
672 | 3632 | 167.75 | -39025 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14364.1156
673 | 3633 | 168 | -39025 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14364.1156
674 | 3634 | 168.25 | -39027 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14366.1156
675 | 3635 | 168.5 | -39021 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14360.1156
676 | 3636 | 168.75 | -39034 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14373.1156
677 | 3637 | 169 | -39009 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14348.1156
678 | 3638 | 169.25 | -39017 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14356.1156
679 | 3639 | 169.5 | -38989 | 0 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14328.1156
680 | 3640 | 169.75 | -38964 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14303.1156
681 | 3641 | 170 | -39022 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14361.1156
682 | 3642 | 170.25 | -39000 | 0 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14339.1156
683 | 3643 | 170.5 | -38999 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14338.1156
684 | 3644 | 170.75 | -38967 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14306.1156
685 | 3645 | 171 | -38979 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14318.1156
686 | 3646 | 171.25 | -39023 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14362.1156
687 | 3647 | 171.5 | -38963 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -14302.1156
688 | 3648 | 171.75 | -38965 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14304.1156
689 | 3649 | 172 | -38947 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14286.1156
690 | 3650 | 172.25 | -38977 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14316.1156
691 | 3651 | 172.5 | -38939 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14278.1156
692 | 3652 | 172.75 | -38963 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14302.1156
693 | 3653 | 173 | -38943 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14282.1156
694 | 3654 | 173.25 | -38974 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14313.1156
695 | 3655 | 173.5 | -38967 | 0 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14306.1156
696 | 3656 | 173.75 | -38969 | 0 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14308.1156
697 | 3657 | 174 | -38977 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14316.1156
698 | 3658 | 174.25 | -39008 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14347.1156
699 | 3659 | 174.5 | -39043 | -0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -14382.1156
700 | 3660 | 174.75 | -38990 | 0 | 0 | 0.002 | STABLE | -14329.1156
701 | 3661 | 175 | -38932 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14271.1156
702 | 3662 | 175.25 | -38954 | 0 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14293.1156
703 | 3663 | 175.5 | -38948 | 0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14287.1156
704 | 3664 | 175.75 | -38913 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14252.1156
705 | 3665 | 176 | -38885 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14224.1156
706 | 3666 | 176.25 | -39001 | 0 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14340.1156
707 | 3667 | 176.5 | -38995 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14334.1156
708 | 3668 | 176.75 | -38964 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14303.1156
709 | 3669 | 177 | -38991 | 0 | 0 | 0.001 | STABLE | -14330.1156
710 | 3670 | 177.25 | -39011 | -0.001 | 0 | 0.001 | STABLE | -14350.1156
711 | 3671 | 177.5 | -38932 | 0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -14271.1156
712 | 3672 | 177.75 | -38931 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14270.1156
713 | 3673 | 178 | -38922 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14261.1156
714 | 3674 | 178.25 | -38937 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14276.1156
715 | 3675 | 178.5 | -38891 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | STABLE | -14230.1156
716 | 3676 | 178.75 | -39014 | -0.001 | 0.001 | 0.002 | STABLE | -14353.1156
717 | 3677 | 179 | -39007 | -0.001 | 0 | 0.002 | STABLE | -14346.1156
718 | 3678 | 179.25 | -39047 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | STABLE | -14386.1156

## Log mentah 16 Okt
Baris | Teks log Serial Monitor (apa adanya)
1 | ets Jul 29 2019 12:21:46
2
3 | rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
4 | configsip: 0, SPIWP:0xee
5 | clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
6 | mode:DIO, clock div:1
7 | load:0x3fff0030,len:4640
8 | load:0x40078000,len:15592
9 | load:0x40080400,len:3164
10 | entry 0x4008059c
11
12 | === HGD bench test ===
13 | I2C scan (SDA=21, SCL=22):
14 | found 0x27
15 | LCD ready at 0x27
16 | HX711: DT went low, module responds.
17 | Note: with the load cell not connected the HX711 inputs float and readings are meaningless.
18
19 | Commands: t tare ¦ k avg of 10 raw ¦ p print state ¦ e 60 s noise test (E1)
20 | n flip sign ¦ l toggle LED ¦ s I2C scan ¦ h help
21 | Button: TAP toggles the LED, HOLD 1.5 s re-tares
22 | raw=-39186 kg=-0.730 win_avg=-0.730 spread=0.000
23 | raw=-39246 kg=-0.731 win_avg=-0.731 spread=0.002
24 | raw=-39216 kg=-0.730 win_avg=-0.731 spread=0.001 STABLE
25 | [TARE] offset=-39234 counts (avg of 10 samples, spread 104 counts)
26 | raw=-39243 kg=-0.731 win_avg=+0.000 spread=0.000
27 | raw=-39168 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002
28 | raw=-39210 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
29 | raw=-39176 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
30 | raw=-39230 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
31 | raw=-39257 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
32 | raw=-39261 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
33 | raw=-39202 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
34 | raw=-39179 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
35 | raw=-39183 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
36 | raw=-39163 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
37 | raw=-39225 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
38 | raw=-39178 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
39 | raw=-39246 kg=-0.000 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
40 | raw=-39182 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
41 | raw=-39253 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
42 | raw=-39267 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
43 | raw=-39234 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
44 | raw=-39180 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
45 | raw=-39174 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
46 | raw=-39262 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
47 | raw=-39201 kg=+0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
48 | raw=-39226 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
49 | raw=-39258 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
50 | raw=-39250 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
51 | raw=-39177 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
52 | raw=-39210 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
53 | raw=-39230 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
54 | raw=-39154 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
55 | raw=-39208 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
56 | raw=-39209 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
57 | raw=-39255 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
58 | raw=-39209 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
59 | raw=-39193 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
60 | raw=-39205 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
61 | raw=-39218 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
62 | raw=-39224 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
63 | raw=-39214 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.000 STABLE
64 | raw=-39111 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
65 | raw=-39218 kg=+0.000 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
66 | raw=-39154 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
67 | raw=-39235 kg=-0.000 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
68 | raw=-39094 kg=+0.003 win_avg=+0.001 spread=0.003 STABLE
69 | raw=-39171 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
70 | raw=-39208 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
71 | raw=-39168 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
72 | raw=-39143 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
73 | raw=-39165 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
74 | raw=-39143 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
75 | raw=-39156 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
76 | raw=-39188 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
77 | raw=-39140 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
78 | raw=-39186 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
79 | raw=-39179 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
80 | raw=-39137 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
81 | raw=-39161 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
82 | raw=-39141 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
83 | raw=-39171 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
84 | raw=-39151 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
85 | raw=-39194 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
86 | raw=-39178 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
87 | raw=-39141 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
88 | raw=-39196 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
89 | raw=-39216 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
90 | raw=-39118 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
91 | raw=-39211 kg=+0.000 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
92 | raw=-39210 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
93 | raw=-39213 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
94 | raw=-39166 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
95 | raw=-39155 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
96 | raw=-39136 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
97 | raw=-39197 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
98 | raw=-39199 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.000 STABLE
99 | raw=-39124 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
100 | raw=-39150 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
101 | raw=-39188 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
102 | raw=-39163 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
103 | raw=-39210 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
104 | raw=-39142 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
105 | raw=-39207 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
106 | raw=-39165 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
107 | raw=-39161 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.000 STABLE
108 | raw=-39186 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
109 | raw=-39203 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
110 | ????????????????????????????????????????????????????????????????0.001 spread=0.001 STABLE
111 | raw=-39129 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
112 | raw=-39143 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
113 | raw=-39124 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
114 | raw=-39190 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
115 | raw=-39153 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
116 | raw=-39174 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
117 | raw=-39166 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
118 | raw=-39172 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
119 | raw=-39197 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
120 | raw=-39115 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
121 | raw=-39172 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
122 | raw=-39214 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
123 | raw=-39197 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
124 | raw=-39145 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
125 | raw=-39168 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
126 | raw=-39115 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
127 | raw=-39142 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
128 | raw=-39154 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
129 | raw=-39201 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
130 | raw=-39113 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
131 | raw=-39188 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
132 | raw=-39137 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
133 | raw=-39176 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
134 | raw=-39129 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
135 | raw=-39155 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
136 | raw=-39094 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
137 | raw=-39112 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
138 | raw=-39163 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
139 | raw=-39171 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
140 | raw=-39180 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.000 STABLE
141 | raw=-39212 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
142 | raw=-39210 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
143 | raw=-39185 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
144 | raw=-39175 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.000 STABLE
145 | raw=-39170 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
146 | raw=-39112 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
147 | raw=-39150 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
148 | raw=-39138 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
149 | raw=-39150 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
150 | raw=-39090 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
151 | raw=-39194 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
152 | raw=-39186 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.000 STABLE
153 | raw=-39068 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
154 | raw=-39134 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
155 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
156 | raw=-39172 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
157 | raw=-39136 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
158 | raw=-39181 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
159 | raw=-39133 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
160 | raw=-39162 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
161 | raw=-39178 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
162 | raw=-39173 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
163 | raw=-39133 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
164 | raw=-39143 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
165 | raw=-39136 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
166 | raw=-39177 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
167 | raw=-39180 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
168 | raw=-39157 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
169 | raw=-39145 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
170 | raw=-39123 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
171 | raw=-39139 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
172 | raw=-39136 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
173 | raw=-39113 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
174 | raw=-39112 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
175 | raw=-39188 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
176 | raw=-39195 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
177 | raw=-39126 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
178 | raw=-39168 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
179 | raw=-39166 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
180 | raw=-39136 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
181 | raw=-39121 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
182 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
183 | raw=-39103 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
184 | raw=-39133 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
185 | raw=-39124 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
186 | raw=-39120 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
187 | raw=-39115 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
188 | raw=-39118 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
189 | raw=-39110 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
190 | raw=-39118 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
191 | raw=-39075 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
192 | raw=-39118 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
193 | raw=-39125 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
194 | raw=-39113 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
195 | raw=-39109 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
196 | raw=-39144 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
197 | raw=-39064 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
198 | raw=-39039 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
199 | raw=-39098 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
200 | raw=-39055 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
201 | raw=-39095 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
202 | raw=-39089 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
203 | raw=-39075 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
204 | raw=-39039 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
205 | raw=-39015 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
206 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
207 | raw=-38993 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
208 | raw=-39110 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
209 | raw=-39088 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
210 | raw=-39052 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
211 | raw=-39017 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
212 | raw=-39089 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
213 | raw=-39004 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
214 | raw=-39066 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
215 | raw=-39053 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
216 | raw=-39088 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
217 | raw=-39021 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
218 | raw=-39059 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
219 | raw=-39046 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
220 | raw=-39095 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
221 | raw=-39021 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
222 | raw=-39017 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
223 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
224 | raw=-39041 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
225 | raw=-39037 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
226 | raw=-39098 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
227 | raw=-39015 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
228 | raw=-39052 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
229 | raw=-39123 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
230 | raw=-39108 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
231 | raw=-39109 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
232 | raw=-39131 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
233 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
234 | raw=-39082 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
235 | raw=-39137 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
236 | raw=-39149 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
237 | raw=-39069 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
238 | raw=-39109 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
239 | raw=-39129 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
240 | raw=-39139 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
241 | raw=-39112 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
242 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
243 | raw=-39150 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
244 | raw=-39139 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
245 | raw=-39097 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
246 | raw=-39106 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
247 | raw=-39075 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
248 | raw=-39125 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
249 | raw=-39093 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
250 | raw=-39130 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
251 | raw=-39057 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
252 | raw=-39070 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
253 | raw=-39075 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
254 | raw=-39078 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
255 | raw=-39083 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
256 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
257 | raw=-39130 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
258 | raw=-39064 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
259 | raw=-39089 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
260 | raw=-39097 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
261 | raw=-39107 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
262 | raw=-39056 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
263 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
264 | raw=-39029 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
265 | raw=-39021 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
266 | raw=-39065 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
267 | raw=-39029 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
268 | raw=-39100 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
269 | raw=-39002 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
270 | raw=-39066 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
271 | raw=-39043 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
272 | raw=-39092 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
273 | raw=-39103 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
274 | raw=-39070 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
275 | raw=-39058 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
276 | raw=-39088 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
277 | raw=-39079 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
278 | raw=-39135 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
279 | raw=-39070 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
280 | raw=-39099 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
281 | raw=-39076 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
282 | raw=-39120 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
283 | raw=-39130 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
284 | raw=-39171 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
285 | raw=-39129 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
286 | raw=-39108 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
287 | raw=-39105 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
288 | raw=-39141 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
289 | raw=-39125 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
290 | raw=-39175 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
291 | raw=-39115 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
292 | raw=-39134 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
293 | raw=-39081 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
294 | raw=-39130 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
295 | raw=-39147 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
296 | raw=-39146 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
297 | raw=-39153 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
298 | raw=-39120 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
299 | raw=-39163 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
300 | raw=-39111 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
301 | raw=-39076 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
302 | raw=-39069 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
303 | raw=-39098 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
304 | raw=-39112 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
305 | raw=-39075 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
306 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
307 | raw=-39111 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
308 | raw=-39071 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
309 | raw=-39059 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
310 | raw=-39099 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
311 | raw=-39045 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
312 | raw=-39088 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
313 | raw=-39047 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
314 | raw=-39097 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
315 | raw=-39090 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
316 | raw=-39152 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
317 | raw=-39100 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
318 | raw=-39117 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
319 | raw=-39118 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
320 | raw=-39070 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
321 | raw=-39091 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
322 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
323 | raw=-39099 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
324 | raw=-39116 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
325 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
326 | raw=-39039 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
327 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
328 | raw=-39103 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
329 | raw=-39126 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
330 | raw=-39107 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
331 | raw=-39158 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
332 | raw=-39150 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
333 | raw=-39097 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
334 | raw=-39068 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
335 | raw=-39074 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
336 | raw=-39140 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
337 | raw=-39041 kg=+0.004 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
338 | raw=-39118 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
339 | raw=-39066 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
340 | raw=-39110 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
341 | raw=-39081 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
342 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
343 | raw=-39109 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
344 | raw=-39114 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
345 | raw=-39079 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
346 | raw=-39066 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
347 | raw=-39068 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
348 | raw=-39043 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
349 | raw=-39030 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
350 | raw=-39037 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
351 | raw=-39083 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
352 | raw=-39083 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
353 | raw=-39039 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
354 | raw=-39068 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
355 | raw=-39026 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
356 | raw=-39022 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
357 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
358 | raw=-39004 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
359 | raw=-38988 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
360 | raw=-39051 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
361 | raw=-39029 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
362 | raw=-39058 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
363 | raw=-39067 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
364 | raw=-39064 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
365 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
366 | raw=-39050 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
367 | raw=-39068 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
368 | raw=-39039 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
369 | raw=-39144 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
370 | raw=-39066 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
371 | raw=-39088 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
372 | raw=-39115 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
373 | raw=-39068 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
374 | raw=-39086 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
375 | raw=-39053 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
376 | raw=-39089 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
377 | raw=-39063 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
378 | raw=-39100 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
379 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
380 | raw=-39069 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
381 | raw=-39096 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
382 | raw=-39059 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
383 | raw=-39147 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.003 STABLE
384 | raw=-39133 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
385 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
386 | raw=-39127 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
387 | raw=-39054 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
388 | raw=-39151 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
389 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
390 | raw=-39096 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
391 | raw=-39157 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
392 | raw=-39098 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
393 | raw=-39116 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
394 | raw=-39146 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
395 | raw=-39135 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
396 | raw=-39128 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
397 | raw=-39105 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
398 | raw=-39148 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
399 | raw=-39094 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
400 | raw=-39087 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
401 | raw=-39115 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
402 | raw=-39126 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
403 | raw=-39141 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
404 | raw=-39085 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
405 | raw=-39071 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
406 | raw=-39077 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
407 | raw=-39046 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
408 | raw=-39053 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
409 | raw=-39027 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
410 | raw=-39077 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
411 | raw=-39097 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
412 | raw=-39087 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
413 | raw=-39074 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
414 | raw=-39037 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
415 | raw=-39142 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
416 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
417 | raw=-39074 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
418 | raw=-39102 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
419 | raw=-39051 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
420 | raw=-38986 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
421 | raw=-39037 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
422 | raw=-39092 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
423 | raw=-39033 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
424 | raw=-38999 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
425 | raw=-39047 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
426 | raw=-39047 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
427 | raw=-39067 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
428 | raw=-39071 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
429 | raw=-39100 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
430 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
431 | raw=-39082 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
432 | raw=-39096 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
433 | raw=-39093 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
434 | raw=-39106 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
435 | raw=-39095 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
436 | raw=-39100 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
437 | raw=-39086 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
438 | raw=-39125 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
439 | raw=-39054 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
440 | raw=-39099 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
441 | raw=-39081 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
442 | raw=-39074 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
443 | raw=-39160 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
444 | raw=-39141 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
445 | raw=-39154 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
446 | raw=-39146 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
447 | raw=-39128 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
448 | raw=-39088 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
449 | raw=-39148 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
450 | raw=-39139 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
451 | raw=-39139 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
452 | raw=-39199 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
453 | raw=-39128 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
454 | raw=-39082 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
455 | raw=-39170 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
456 | raw=-39159 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
457 | raw=-39138 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
458 | raw=-39140 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
459 | ????????????????????????????????????????????????????????????????0.002 spread=0.001 STABLE
460 | raw=-39189 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
461 | raw=-39134 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
462 | raw=-39099 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
463 | raw=-39152 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
464 | raw=-39134 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
465 | raw=-39096 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
466 | raw=-39127 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
467 | raw=-39172 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
468 | raw=-39130 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
469 | raw=-39161 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
470 | raw=-39128 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
471 | raw=-39108 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
472 | raw=-39129 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
473 | raw=-39077 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
474 | raw=-39099 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
475 | raw=-39155 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
476 | raw=-39147 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
477 | raw=-39156 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
478 | raw=-39123 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
479 | raw=-39158 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
480 | raw=-39126 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
481 | raw=-39105 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
482 | raw=-39129 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
483 | raw=-39153 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
484 | raw=-39120 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
485 | raw=-39109 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
486 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
487 | raw=-39120 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
488 | raw=-39169 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
489 | raw=-39118 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
490 | raw=-39157 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
491 | raw=-39156 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
492 | raw=-39113 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
493 | raw=-39156 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
494 | raw=-39115 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
495 | raw=-39162 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
496 | raw=-39074 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
497 | raw=-39189 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
498 | raw=-39160 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
499 | raw=-39126 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
500 | raw=-39171 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
501 | raw=-39108 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
502 | raw=-39144 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
503 | raw=-39129 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
504 | raw=-39149 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
505 | raw=-39194 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
506 | raw=-39166 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
507 | raw=-39148 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
508 | raw=-39114 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
509 | raw=-39129 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
510 | raw=-39122 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
511 | raw=-39118 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
512 | raw=-39163 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
513 | raw=-39071 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
514 | raw=-39123 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
515 | raw=-39086 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
516 | raw=-39138 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
517 | raw=-39121 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
518 | raw=-39075 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
519 | raw=-39065 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
520 | raw=-39027 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
521 | raw=-39039 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
522 | raw=-39081 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
523 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
524 | raw=-39053 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
525 | raw=-39029 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
526 | raw=-39051 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.003 STABLE
527 | raw=-39066 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
528 | raw=-39053 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
529 | raw=-39056 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
530 | raw=-39083 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
531 | raw=-39050 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
532 | raw=-39109 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
533 | raw=-39055 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
534 | raw=-39029 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
535 | raw=-39087 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
536 | raw=-39085 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
537 | raw=-39090 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
538 | raw=-39046 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
539 | raw=-39140 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
540 | raw=-39026 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
541 | raw=-39118 kg=+0.002 win_avg=+0.004 spread=0.003 STABLE
542 | raw=-39060 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
543 | raw=-39063 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
544 | raw=-39059 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
545 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
546 | raw=-39054 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
547 | raw=-39069 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
548 | raw=-39052 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
549 | raw=-39058 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
550 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
551 | raw=-39065 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
552 | raw=-39039 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
553 | raw=-39054 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
554 | raw=-39117 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
555 | raw=-39057 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
556 | raw=-39033 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
557 | raw=-39004 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
558 | raw=-39088 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
559 | raw=-39000 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
560 | raw=-39125 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
561 | raw=-39077 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
562 | raw=-39043 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
563 | raw=-39022 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
564 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
565 | raw=-39044 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
566 | raw=-39031 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
567 | raw=-38974 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.003 STABLE
568 | raw=-39039 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
569 | raw=-39074 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
570 | raw=-39047 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
571 | raw=-39028 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
572 | raw=-39023 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
573 | raw=-39070 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
574 | raw=-39097 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
575 | raw=-39038 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
576 | raw=-39020 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
577 | raw=-39058 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
578 | raw=-39097 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
579 | raw=-39094 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
580 | raw=-39096 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
581 | raw=-39047 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
582 | raw=-39107 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
583 | raw=-39077 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
584 | raw=-39076 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
585 | raw=-39110 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
586 | raw=-39074 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
587 | raw=-39038 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
588 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
589 | raw=-39171 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
590 | raw=-39125 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
591 | raw=-39067 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
592 | raw=-39131 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
593 | raw=-39092 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
594 | raw=-39128 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
595 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
596 | raw=-39108 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
597 | raw=-39070 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
598 | raw=-39174 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
599 | raw=-39140 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
600 | raw=-39079 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
601 | raw=-39110 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
602 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
603 | raw=-39140 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
604 | raw=-39117 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
605 | raw=-39129 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
606 | raw=-39137 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
607 | raw=-39109 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
608 | raw=-39070 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
609 | raw=-39032 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
610 | raw=-39096 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
611 | raw=-39091 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
612 | raw=-39042 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
613 | raw=-39036 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
614 | raw=-39133 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
615 | raw=-39046 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
616 | raw=-39036 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
617 | raw=-39067 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
618 | raw=-39012 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
619 | raw=-39003 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
620 | raw=-39072 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
621 | raw=-39013 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
622 | raw=-39056 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
623 | raw=-39076 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
624 | raw=-39006 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
625 | raw=-39019 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
626 | raw=-38993 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
627 | raw=-38984 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
628 | raw=-38950 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.002 STABLE
629 | raw=-38970 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
630 | raw=-38976 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
631 | raw=-38980 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
632 | raw=-39039 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
633 | raw=-38967 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
634 | raw=-39064 kg=+0.003 win_avg=+0.005 spread=0.003 STABLE
635 | raw=-39059 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
636 | raw=-39005 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.003 STABLE
637 | raw=-39001 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
638 | raw=-38987 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
639 | raw=-39030 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
640 | raw=-39020 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
641 | raw=-39005 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
642 | raw=-38941 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
643 | raw=-38991 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.002 STABLE
644 | raw=-38972 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
645 | raw=-38991 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
646 | raw=-38992 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
647 | raw=-39023 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
648 | raw=-38984 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
649 | raw=-39040 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
650 | raw=-39036 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
651 | raw=-39010 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
652 | raw=-39028 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
653 | raw=-39010 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
654 | raw=-39035 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
655 | raw=-39018 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
656 | raw=-39018 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
657 | raw=-39119 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
658 | raw=-39107 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
659 | raw=-39023 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
660 | raw=-39002 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
661 | raw=-39121 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
662 | raw=-38989 kg=+0.005 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
663 | raw=-39052 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
664 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
665 | raw=-39060 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
666 | raw=-39098 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.003 STABLE
667 | raw=-39094 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
668 | raw=-39072 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
669 | raw=-39079 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
670 | raw=-39109 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
671 | raw=-39123 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
672 | raw=-39108 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
673 | raw=-39116 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
674 | raw=-39116 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
675 | raw=-39116 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
676 | raw=-39135 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
677 | raw=-39136 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
678 | raw=-39077 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
679 | raw=-39103 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
680 | raw=-39075 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
681 | raw=-39093 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
682 | raw=-39103 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
683 | raw=-39139 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
684 | raw=-39121 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
685 | raw=-39099 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
686 | raw=-39079 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
687 | raw=-39119 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
688 | raw=-39116 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
689 | raw=-39105 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
690 | raw=-39127 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
691 | raw=-39144 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
692 | raw=-39146 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
693 | raw=-39089 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
694 | raw=-39123 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
695 | raw=-39173 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
696 | raw=-39124 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
697 | raw=-39165 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
698 | raw=-39097 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
699 | raw=-39125 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
700 | raw=-39116 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
701 | raw=-39112 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
702 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
703 | raw=-39173 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
704 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
705 | raw=-39131 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
706 | raw=-39159 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
707 | raw=-39188 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
708 | raw=-39117 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
709 | raw=-39107 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
710 | raw=-39105 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
711 | raw=-39141 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
712 | raw=-39139 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
713 | raw=-39168 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
714 | raw=-39141 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
715 | raw=-39185 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
716 | raw=-39170 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
717 | raw=-39166 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
718 | raw=-39160 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
719 | raw=-39152 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.000 STABLE
720 | raw=-39135 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
721 | raw=-39151 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
722 | raw=-39110 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
723 | raw=-39157 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
724 | raw=-39155 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
725 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
726 | raw=-39115 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
727 | raw=-39120 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
728 | raw=-39110 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
729 | raw=-39189 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
730 | raw=-39150 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
731 | raw=-39095 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
732 | raw=-39116 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
733 | raw=-39130 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
734 | raw=-39100 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
735 | raw=-39110 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
736 | raw=-39108 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
737 | raw=-39127 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
738 | raw=-39049 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
739 | raw=-39081 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
740 | raw=-39112 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
741 | raw=-39121 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
742 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
743 | raw=-39035 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
744 | raw=-39107 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
745 | raw=-39087 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
746 | raw=-39075 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
747 | raw=-39115 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
748 | raw=-39094 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
749 | raw=-39152 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
750 | raw=-39100 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
751 | raw=-39055 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
752 | raw=-39058 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
753 | raw=-39129 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
754 | raw=-39129 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
755 | raw=-39039 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
756 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
757 | raw=-39041 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
758 | raw=-39054 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
759 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
760 | raw=-39182 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
761 | raw=-39120 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
762 | raw=-39141 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
763 | raw=-39083 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
764 | raw=-39141 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
765 | raw=-39129 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
766 | raw=-39159 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
767 | raw=-39180 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
768 | raw=-39163 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
769 | raw=-39138 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
770 | raw=-39167 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
771 | raw=-39141 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
772 | raw=-39159 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
773 | raw=-39142 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
774 | raw=-39139 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
775 | raw=-39129 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
776 | raw=-39167 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
777 | raw=-39154 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
778 | raw=-39171 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
779 | raw=-39168 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
780 | raw=-39145 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
781 | raw=-39141 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
782 | raw=-39136 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
783 | raw=-39112 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
784 | raw=-39145 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
785 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
786 | raw=-39165 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
787 | raw=-39090 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
788 | raw=-39066 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
789 | raw=-39105 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
790 | raw=-39123 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
791 | raw=-39106 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
792 | raw=-39132 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
793 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
794 | raw=-39119 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
795 | raw=-39083 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
796 | raw=-39131 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
797 | raw=-39114 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
798 | raw=-39119 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
799 | raw=-39128 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
800 | raw=-39129 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
801 | raw=-39102 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
802 | raw=-39069 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
803 | raw=-39118 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
804 | raw=-39140 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
805 | raw=-39114 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
806 | raw=-39086 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
807 | raw=-39082 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
808 | raw=-39079 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
809 | raw=-39090 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
810 | raw=-39071 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
811 | raw=-39129 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
812 | raw=-39020 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
813 | raw=-39134 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
814 | raw=-39096 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
815 | raw=-39071 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
816 | raw=-39096 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
817 | raw=-39071 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
818 | raw=-39123 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
819 | raw=-39110 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
820 | raw=-39074 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
821 | raw=-39061 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
822 | raw=-39093 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
823 | raw=-39103 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
824 | raw=-39094 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
825 | raw=-39096 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
826 | raw=-39099 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
827 | raw=-39093 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
828 | raw=-39094 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
829 | raw=-39105 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
830 | raw=-39105 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
831 | raw=-39049 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
832 | raw=-39103 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
833 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
834 | raw=-39118 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
835 | raw=-39023 kg=+0.004 win_avg=+0.002 spread=0.003 STABLE
836 | raw=-39054 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
837 | raw=-39012 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
838 | raw=-39116 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
839 | raw=-39064 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
840 | raw=-39117 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
841 | raw=-39023 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
842 | raw=-39024 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
843 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
844 | raw=-39039 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
845 | raw=-39100 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
846 | raw=-39089 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
847 | raw=-39054 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
848 | raw=-39061 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
849 | raw=-39007 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
850 | raw=-38963 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
851 | raw=-39054 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
852 | raw=-39044 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
853 | raw=-39051 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
854 | raw=-39003 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
855 | raw=-39021 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
856 | raw=-39031 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
857 | raw=-39003 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
858 | raw=-39054 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
859 | raw=-39001 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
860 | raw=-39033 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
861 | raw=-39004 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
862 | raw=-39097 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
863 | raw=-39033 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
864 | raw=-39011 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
865 | raw=-39042 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
866 | raw=-38994 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
867 | raw=-39061 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
868 | raw=-39042 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
869 | raw=-38988 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
870 | raw=-39115 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
871 | raw=-39090 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
872 | raw=-39033 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
873 | raw=-39081 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
874 | raw=-39088 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
875 | raw=-39059 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
876 | raw=-39046 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
877 | raw=-39097 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
878 | raw=-39058 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
879 | raw=-39023 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
880 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
881 | raw=-39027 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
882 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
883 | raw=-39115 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
884 | raw=-39016 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.003 STABLE
885 | raw=-39044 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
886 | raw=-39057 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
887 | raw=-39064 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
888 | raw=-39020 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
889 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
890 | raw=-38958 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
891 | raw=-39008 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
892 | raw=-38976 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
893 | raw=-39030 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
894 | raw=-39090 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
895 | raw=-38993 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
896 | raw=-38998 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
897 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
898 | raw=-39029 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
899 | raw=-39021 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
900 | raw=-39023 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
901 | raw=-39044 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
902 | raw=-39061 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
903 | raw=-39021 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
904 | raw=-39045 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
905 | raw=-38981 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
906 | raw=-38987 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
907 | raw=-39036 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
908 | raw=-39053 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
909 | raw=-39005 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
910 | raw=-39038 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
911 | raw=-38993 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
912 | raw=-38975 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.000 STABLE
913 | raw=-39079 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
914 | raw=-39027 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
915 | raw=-39085 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
916 | raw=-39021 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
917 | raw=-39022 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.003 STABLE
918 | raw=-39072 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
919 | raw=-39101 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
920 | raw=-39028 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
921 | raw=-39050 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
922 | raw=-39066 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
923 | raw=-39043 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
924 | raw=-39041 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
925 | raw=-39017 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
926 | raw=-39037 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
927 | raw=-39051 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
928 | raw=-39014 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
929 | raw=-38983 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
930 | raw=-39017 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
931 | raw=-39077 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
932 | raw=-39030 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
933 | raw=-39047 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
934 | raw=-38961 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
935 | raw=-38972 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.002 STABLE
936 | raw=-38957 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
937 | raw=-39040 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
938 | raw=-39042 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
939 | raw=-38963 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
940 | raw=-39013 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
941 | raw=-39025 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
942 | raw=-39002 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
943 | raw=-39060 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
944 | raw=-39014 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
945 | raw=-39047 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
946 | raw=-38997 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
947 | raw=-39020 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
948 | raw=-39007 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
949 | raw=-38991 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
950 | raw=-39049 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
951 | raw=-39013 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
952 | raw=-39008 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
953 | raw=-38992 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
954 | raw=-39030 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
955 | raw=-39039 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
956 | raw=-39028 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
957 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
958 | raw=-39027 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
959 | raw=-39071 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
960 | raw=-39068 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
961 | raw=-39047 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
962 | raw=-39041 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
963 | raw=-38985 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
964 | raw=-39021 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
965 | raw=-39061 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
966 | raw=-39050 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
967 | raw=-39015 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
968 | raw=-39051 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
969 | raw=-39050 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
970 | raw=-39038 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
971 | raw=-39033 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
972 | raw=-39000 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
973 | raw=-38995 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
974 | raw=-39079 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
975 | raw=-39064 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
976 | raw=-38993 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
977 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
978 | raw=-38958 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.003 STABLE
979 | raw=-38988 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
980 | raw=-39026 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
981 | raw=-39011 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
982 | raw=-39010 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
983 | raw=-39057 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
984 | raw=-39044 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
985 | raw=-39031 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
986 | raw=-39026 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
987 | raw=-39047 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
988 | raw=-39092 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
989 | raw=-39108 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
990 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
991 | raw=-39055 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
992 | raw=-39083 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
993 | raw=-39094 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
994 | raw=-39087 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
995 | raw=-39055 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
996 | raw=-39051 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
997 | raw=-39051 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
998 | raw=-39063 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
999 | raw=-39143 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1000 | raw=-39137 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1001 | raw=-39108 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1002 | raw=-39133 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1003 | raw=-39155 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1004 | raw=-39083 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1005 | raw=-39093 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1006 | raw=-39105 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1007 | raw=-39077 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1008 | raw=-39012 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1009 | raw=-39038 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1010 | raw=-39067 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1011 | raw=-39032 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1012 | raw=-39123 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1013 | raw=-39034 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1014 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1015 | raw=-39090 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1016 | raw=-39001 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1017 | raw=-39122 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1018 | raw=-39085 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1019 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1020 | raw=-39108 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1021 | raw=-39059 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1022 | raw=-39056 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1023 | raw=-39090 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1024 | raw=-39004 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1025 | raw=-39067 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1026 | raw=-39103 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1027 | raw=-39105 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1028 | raw=-39135 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1029 | raw=-39077 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1030 | raw=-39025 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1031 | raw=-39078 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1032 | raw=-39096 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1033 | raw=-39076 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1034 | raw=-39097 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1035 | raw=-39064 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1036 | raw=-39040 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1037 | raw=-39060 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1038 | raw=-39089 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1039 | raw=-39061 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1040 | raw=-39051 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.003 STABLE
1041 | raw=-39066 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1042 | raw=-39068 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
1043 | raw=-39050 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1044 | raw=-39031 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1045 | raw=-39030 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
1046 | raw=-39031 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
1047 | raw=-39033 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1048 | raw=-39018 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1049 | raw=-39051 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1050 | raw=-39135 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1051 | raw=-38963 kg=+0.005 win_avg=+0.003 spread=0.003 STABLE
1052 | raw=-39047 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1053 | raw=-39052 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1054 | raw=-39024 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1055 | raw=-39027 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1056 | raw=-39079 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1057 | raw=-39038 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1058 | raw=-38992 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1059 | raw=-39093 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1060 | raw=-39060 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1061 | raw=-39042 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1062 | raw=-39046 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1063 | raw=-39058 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1064 | raw=-39058 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1065 | raw=-39069 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1066 | raw=-39093 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1067 | raw=-39138 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1068 | raw=-39065 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1069 | raw=-39055 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
1070 | raw=-39052 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1071 | raw=-39063 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
1072 | raw=-39085 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1073 | raw=-39081 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1074 | raw=-39023 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1075 | raw=-39074 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1076 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1077 | raw=-39114 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1078 | raw=-39081 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1079 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1080 | raw=-39038 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1081 | raw=-39129 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1082 | raw=-39070 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1083 | raw=-39089 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1084 | raw=-39079 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
1085 | raw=-39112 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1086 | raw=-39086 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1087 | raw=-39101 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1088 | raw=-39072 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1089 | raw=-39120 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1090 | raw=-39095 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1091 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1092 | raw=-39056 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1093 | raw=-39099 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1094 | raw=-39094 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1095 | raw=-39106 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1096 | raw=-39102 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1097 | raw=-39082 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1098 | raw=-39050 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1099 | raw=-39067 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1100 | raw=-39106 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1101 | raw=-39020 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1102 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1103 | raw=-39093 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1104 | raw=-39123 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1105 | raw=-39055 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1106 | raw=-39122 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1107 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1108 | raw=-39048 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1109 | raw=-39037 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
1110 | raw=-39064 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1111 | raw=-39067 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
1112 | raw=-39098 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1113 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1114 | raw=-39098 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1115 | raw=-39083 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1116 | raw=-39099 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1117 | raw=-39118 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1118 | raw=-39095 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1119 | raw=-39134 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1120 | raw=-39026 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1121 | raw=-39077 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1122 | raw=-39162 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1123 | raw=-39049 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1124 | raw=-39095 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1125 | raw=-39131 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1126 | raw=-39102 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1127 | raw=-39142 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1128 | raw=-39079 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1129 | raw=-39046 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1130 | raw=-39108 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1131 | raw=-39113 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1132 | raw=-39067 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1133 | raw=-39063 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1134 | raw=-39061 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1135 | raw=-39063 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1136 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1137 | raw=-39064 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1138 | raw=-39049 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1139 | raw=-39072 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1140 | raw=-39071 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1141 | raw=-39063 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
1142 | raw=-39092 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1143 | raw=-39058 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1144 | raw=-39101 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1145 | raw=-39118 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1146 | raw=-39030 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1147 | raw=-39056 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
1148 | raw=-39093 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1149 | raw=-39063 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1150 | raw=-39090 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1151 | raw=-39090 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1152 | raw=-39039 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1153 | raw=-39032 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1154 | raw=-39056 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1155 | raw=-39040 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1156 | raw=-38983 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1157 | raw=-39063 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1158 | raw=-39042 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1159 | raw=-39061 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1160 | raw=-39065 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1161 | raw=-39047 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1162 | raw=-39003 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1163 | raw=-39054 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1164 | raw=-39010 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1165 | raw=-39099 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1166 | raw=-39061 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1167 | raw=-39111 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1168 | raw=-39074 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1169 | raw=-39082 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1170 | raw=-39074 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1171 | raw=-39095 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1172 | raw=-39143 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1173 | raw=-39099 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1174 | raw=-39132 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1175 | raw=-39085 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1176 | raw=-39088 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1177 | raw=-39119 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1178 | raw=-39069 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1179 | raw=-39034 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1180 | raw=-39075 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1181 | raw=-39096 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1182 | raw=-38984 kg=+0.005 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1183 | raw=-39075 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1184 | raw=-39046 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1185 | raw=-39063 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1186 | raw=-39029 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1187 | raw=-39109 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1188 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1189 | raw=-39066 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1190 | raw=-39079 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1191 | raw=-39054 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1192 | raw=-39035 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1193 | raw=-39024 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1194 | raw=-39093 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1195 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1196 | raw=-39016 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1197 | raw=-39033 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1198 | raw=-39024 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1199 | raw=-39025 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1200 | raw=-38992 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1201 | raw=-39013 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1202 | raw=-38991 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1203 | raw=-39033 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1204 | raw=-39065 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1205 | raw=-39077 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1206 | raw=-39032 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1207 | raw=-39082 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1208 | raw=-39058 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1209 | raw=-39078 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
1210 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1211 | raw=-39045 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1212 | raw=-39043 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
1213 | raw=-39094 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1214 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1215 | raw=-39086 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1216 | raw=-39058 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1217 | raw=-39090 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1218 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1219 | raw=-39034 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1220 | raw=-39064 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1221 | raw=-39091 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1222 | raw=-39058 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1223 | raw=-39018 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1224 | raw=-38951 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1225 | raw=-39090 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.003 STABLE
1226 | raw=-39011 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1227 | raw=-39023 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1228 | raw=-39009 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1229 | raw=-39024 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1230 | raw=-39002 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
1231 | raw=-39018 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1232 | raw=-38990 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1233 | raw=-39020 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1234 | raw=-38974 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1235 | raw=-39082 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1236 | raw=-39075 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1237 | raw=-39008 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1238 | raw=-39092 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1239 | raw=-39032 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1240 | raw=-39051 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1241 | raw=-38976 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1242 | raw=-39042 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1243 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1244 | raw=-39038 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1245 | raw=-39023 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1246 | raw=-39056 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1247 | raw=-39010 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1248 | raw=-39047 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1249 | raw=-38996 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1250 | raw=-39103 kg=+0.002 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1251 | raw=-39021 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1252 | raw=-39003 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1253 | raw=-39041 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1254 | raw=-39065 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1255 | raw=-39050 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1256 | raw=-39042 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1257 | raw=-39070 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1258 | raw=-39083 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1259 | raw=-39049 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1260 | raw=-39079 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1261 | raw=-39053 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1262 | raw=-39119 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1263 | raw=-39070 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1264 | raw=-39098 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1265 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1266 | raw=-39087 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
1267 | raw=-39088 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1268 | raw=-39072 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1269 | raw=-39094 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1270 | raw=-39013 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1271 | raw=-39060 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1272 | raw=-39057 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1273 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1274 | raw=-39107 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1275 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1276 | raw=-39060 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1277 | raw=-39071 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1278 | raw=-39047 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1279 | raw=-39047 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1280 | raw=-39094 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1281 | raw=-39036 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1282 | raw=-39064 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1283 | raw=-39105 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1284 | raw=-39103 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
1285 | raw=-39136 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1286 | raw=-39043 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1287 | raw=-39132 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1288 | raw=-39094 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1289 | raw=-39053 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1290 | raw=-39054 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1291 | raw=-39064 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1292 | raw=-39079 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
1293 | raw=-39112 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1294 | raw=-39099 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1295 | raw=-39153 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1296 | raw=-39155 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1297 | raw=-39111 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1298 | raw=-39115 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
1299 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1300 | raw=-39106 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1301 | raw=-39066 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1302 | raw=-39105 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1303 | raw=-39113 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
1304 | raw=-39078 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1305 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1306 | raw=-39035 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1307 | raw=-39087 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1308 | raw=-39076 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1309 | raw=-39068 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1310 | raw=-39086 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1311 | raw=-39092 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1312 | raw=-39045 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1313 | raw=-39093 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1314 | raw=-39034 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1315 | raw=-39085 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1316 | raw=-39105 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1317 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1318 | raw=-39082 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1319 | raw=-39067 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1320 | raw=-39050 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1321 | raw=-39052 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1322 | raw=-39018 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1323 | raw=-39043 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1324 | raw=-39044 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1325 | raw=-38925 kg=+0.006 win_avg=+0.004 spread=0.003 STABLE
1326 | raw=-38997 kg=+0.004 win_avg=+0.005 spread=0.002 STABLE
1327 | raw=-38933 kg=+0.006 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1328 | raw=-38977 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
1329 | raw=-39022 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1330 | raw=-39019 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1331 | raw=-38989 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1332 | raw=-39006 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1333 | raw=-39044 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1334 | raw=-39041 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
1335 | raw=-39004 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1336 | raw=-39052 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1337 | raw=-39071 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1338 | raw=-39096 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1339 | raw=-39019 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1340 | raw=-39079 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1341 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1342 | raw=-39023 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1343 | raw=-39008 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1344 | raw=-39002 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1345 | raw=-39088 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1346 | raw=-39035 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1347 | raw=-39033 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
1348 | raw=-39100 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1349 | raw=-39059 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1350 | raw=-39087 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1351 | raw=-39097 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1352 | raw=-38948 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.003 STABLE
1353 | raw=-39021 kg=+0.004 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
1354 | raw=-38997 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1355 | raw=-38988 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1356 | raw=-39132 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.003 STABLE
1357 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1358 | raw=-39090 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1359 | raw=-39029 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1360 | raw=-39067 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1361 | raw=-39078 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
1362 | raw=-39042 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1363 | raw=-39101 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1364 | raw=-39109 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
1365 | raw=-39095 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1366 | raw=-39077 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1367 | raw=-39153 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1368 | raw=-39129 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1369 | raw=-39092 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1370 | raw=-39133 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1371 | raw=-39050 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1372 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1373 | raw=-39066 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1374 | raw=-39108 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1375 | raw=-39077 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1376 | raw=-39100 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1377 | raw=-39036 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1378 | raw=-39040 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1379 | raw=-39035 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1380 | raw=-39046 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1381 | raw=-39055 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1382 | raw=-39071 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1383 | raw=-39102 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1384 | raw=-39078 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1385 | raw=-39070 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1386 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
1387 | raw=-39083 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
1388 | raw=-39075 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
1389 | raw=-39131 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1390 | raw=-39099 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1391 | raw=-39091 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1392 | raw=-39115 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1393 | raw=-39068 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1394 | raw=-39045 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1395 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1396 | raw=-39037 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1397 | raw=-39102 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1398 | raw=-39060 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1399 | raw=-39047 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1400 | raw=-39072 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1401 | raw=-39026 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1402 | raw=-39077 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1403 | raw=-39038 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1404 | raw=-38986 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1405 | raw=-39028 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1406 | raw=-39025 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1407 | raw=-39020 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1408 | raw=-39039 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1409 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1410 | raw=-39015 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1411 | raw=-38991 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1412 | raw=-39031 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1413 | raw=-39004 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1414 | raw=-39026 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1415 | raw=-39009 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1416 | raw=-38986 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1417 | raw=-38952 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
1418 | raw=-39003 kg=+0.004 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
1419 | raw=-38954 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
1420 | raw=-39003 kg=+0.004 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
1421 | raw=-39039 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1422 | raw=-39010 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1423 | raw=-39033 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1424 | raw=-38994 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1425 | raw=-39092 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1426 | raw=-39023 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1427 | raw=-39051 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1428 | raw=-39001 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1429 | raw=-38976 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1430 | raw=-38995 kg=+0.004 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
1431 | ????????????????????????????????????????????????????????????????0.004 spread=0.001 STABLE
1432 | raw=-39037 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1433 | raw=-38989 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1434 | raw=-38976 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
1435 | raw=-38966 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
1436 | raw=-39022 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1437 | raw=-39022 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
1438 | raw=-38989 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1439 | raw=-39090 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1440 | raw=-39010 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.003 STABLE
1441 | raw=-39017 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1442 | raw=-39097 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1443 | raw=-39052 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1444 | raw=-38999 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1445 | raw=-39055 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1446 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1447 | raw=-39013 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1448 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1449 | raw=-39105 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1450 | raw=-39081 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1451 | raw=-39106 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
1452 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
1453 | raw=-39082 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1454 | raw=-39035 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1455 | raw=-39047 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1456 | raw=-39072 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1457 | raw=-39024 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1458 | raw=-39055 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1459 | raw=-39074 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1460 | raw=-39022 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1461 | raw=-39061 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1462 | raw=-39027 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1463 | raw=-39082 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1464 | raw=-39044 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1465 | raw=-39065 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1466 | raw=-39028 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1467 | raw=-39045 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
1468 | raw=-39024 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1469 | raw=-39016 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1470 | raw=-39029 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1471 | raw=-39096 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1472 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1473 | raw=-39018 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1474 | ????????????????????????????????????????????????????????????????0.004 spread=0.001 STABLE
1475 | raw=-39052 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1476 | raw=-39118 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1477 | raw=-39098 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1478 | raw=-39094 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1479 | raw=-39091 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
1480 | raw=-39096 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1481 | raw=-39085 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1482 | raw=-39077 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
1483 | raw=-39024 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1484 | raw=-38991 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1485 | raw=-39006 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1486 | raw=-39076 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1487 | raw=-39028 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1488 | raw=-38951 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.002 STABLE
1489 | raw=-39018 kg=+0.004 win_avg=+0.005 spread=0.002 STABLE
1490 | raw=-38969 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1491 | raw=-39014 kg=+0.004 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
1492 | raw=-38997 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
1493 | raw=-38991 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1494 | raw=-39035 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1495 | raw=-38975 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1496 | raw=-38992 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
1497 | raw=-38954 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.002 STABLE
1498 | raw=-39009 kg=+0.004 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
1499 | raw=-39018 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1500 | raw=-39017 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1501 | raw=-39064 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1502 | raw=-38976 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1503 | raw=-39017 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1504 | raw=-38967 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1505 | raw=-39004 kg=+0.004 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
1506 | raw=-39031 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1507 | raw=-39027 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1508 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1509 | raw=-38984 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1510 | raw=-39010 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1511 | raw=-38999 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1512 | raw=-39066 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1513 | raw=-39010 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1514 | raw=-39083 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1515 | raw=-39066 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
1516 | raw=-39090 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1517 | raw=-39026 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1518 | raw=-39012 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1519 | raw=-39046 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1520 | raw=-39115 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1521 | raw=-39072 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1522 | raw=-39102 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1523 | raw=-39058 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1524 | raw=-39077 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1525 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
1526 | raw=-39063 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1527 | raw=-39098 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1528 | raw=-39179 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1529 | raw=-39071 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1530 | raw=-39117 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1531 | raw=-39156 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1532 | raw=-39093 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1533 | raw=-39129 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1534 | raw=-39147 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1535 | raw=-39110 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1536 | raw=-39113 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1537 | raw=-39158 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1538 | raw=-39147 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1539 | raw=-39120 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1540 | raw=-39085 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1541 | raw=-39116 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1542 | raw=-39074 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1543 | raw=-39162 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1544 | raw=-39136 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1545 | raw=-39046 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1546 | raw=-39082 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1547 | raw=-39117 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1548 | raw=-39100 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1549 | raw=-39047 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1550 | raw=-39092 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1551 | raw=-39051 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1552 | raw=-39033 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1553 | raw=-39137 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1554 | raw=-39085 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1555 | raw=-39026 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1556 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1557 | raw=-39085 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1558 | raw=-39016 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1559 | raw=-39054 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1560 | raw=-39038 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1561 | raw=-39051 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1562 | raw=-39085 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1563 | raw=-38999 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1564 | raw=-39065 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1565 | raw=-39034 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1566 | raw=-39071 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1567 | raw=-39027 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1568 | raw=-38991 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1569 | raw=-38963 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1570 | raw=-39124 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.003 STABLE
1571 | raw=-39048 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1572 | raw=-39054 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1573 | raw=-39092 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1574 | raw=-39059 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1575 | raw=-39022 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1576 | raw=-39095 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1577 | raw=-39106 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1578 | raw=-39114 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1579 | raw=-39091 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1580 | raw=-39074 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
1581 | raw=-39119 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1582 | raw=-39106 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1583 | raw=-39150 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1584 | raw=-39083 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1585 | raw=-39127 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1586 | raw=-39024 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1587 | raw=-39070 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1588 | raw=-39108 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1589 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1590 | raw=-39129 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1591 | raw=-39063 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1592 | raw=-39129 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1593 | raw=-39121 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1594 | raw=-39129 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1595 | raw=-39008 kg=+0.004 win_avg=+0.002 spread=0.003 STABLE
1596 | raw=-39131 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.003 STABLE
1597 | raw=-39157 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1598 | raw=-39109 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1599 | raw=-39103 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1600 | raw=-39134 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1601 | raw=-39114 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1602 | raw=-39109 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1603 | raw=-39097 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
1604 | raw=-39130 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1605 | raw=-39114 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1606 | raw=-39090 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1607 | raw=-39172 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1608 | raw=-39107 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1609 | raw=-39122 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1610 | raw=-39168 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1611 | raw=-39131 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1612 | raw=-39174 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1613 | raw=-39134 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1614 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1615 | raw=-39053 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1616 | raw=-39119 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1617 | raw=-39085 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1618 | raw=-39096 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1619 | raw=-39142 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1620 | raw=-39091 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1621 | raw=-39127 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1622 | raw=-39095 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1623 | raw=-39085 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1624 | raw=-39072 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1625 | raw=-39041 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1626 | raw=-39036 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1627 | raw=-39088 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1628 | raw=-39087 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1629 | raw=-39034 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1630 | raw=-39003 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1631 | raw=-39130 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1632 | raw=-39050 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1633 | raw=-39035 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1634 | raw=-39102 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1635 | raw=-39072 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1636 | raw=-39061 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1637 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1638 | raw=-39146 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1639 | raw=-39142 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
1640 | raw=-39066 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1641 | raw=-39136 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1642 | raw=-39088 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1643 | raw=-39059 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1644 | raw=-39107 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1645 | raw=-39038 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1646 | raw=-39131 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1647 | raw=-39072 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1648 | raw=-39138 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1649 | raw=-39119 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1650 | raw=-39064 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1651 | raw=-39140 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1652 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1653 | raw=-39135 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1654 | raw=-39071 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1655 | raw=-39153 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1656 | raw=-39074 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1657 | raw=-39135 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1658 | raw=-39151 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1659 | raw=-39114 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1660 | raw=-39109 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1661 | raw=-39046 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1662 | raw=-39057 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
1663 | raw=-39116 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1664 | raw=-39035 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.003 STABLE
1665 | raw=-39093 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1666 | raw=-39099 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1667 | raw=-39056 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1668 | raw=-38993 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1669 | raw=-39010 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1670 | raw=-39061 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1671 | raw=-39033 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1672 | raw=-39006 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1673 | raw=-39018 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
1674 | raw=-39070 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1675 | raw=-38993 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1676 | raw=-39049 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1677 | raw=-39014 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1678 | raw=-39005 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1679 | raw=-39095 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1680 | raw=-39038 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1681 | raw=-39040 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1682 | raw=-39057 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1683 | raw=-39125 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1684 | raw=-39054 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1685 | raw=-39106 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1686 | raw=-39093 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1687 | raw=-39056 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1688 | raw=-39034 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1689 | raw=-39072 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1690 | raw=-39039 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1691 | raw=-39031 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1692 | raw=-39037 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1693 | raw=-39069 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1694 | raw=-39038 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1695 | raw=-39050 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1696 | raw=-39031 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1697 | raw=-39031 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1698 | raw=-39049 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1699 | raw=-39043 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
1700 | raw=-39054 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
1701 | raw=-39083 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1702 | raw=-39049 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1703 | raw=-39096 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1704 | raw=-39049 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1705 | raw=-39118 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1706 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1707 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1708 | raw=-39121 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1709 | raw=-39078 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1710 | raw=-39055 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
1711 | raw=-38970 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1712 | raw=-39053 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1713 | raw=-39040 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1714 | raw=-39036 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1715 | raw=-39074 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1716 | raw=-39059 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
1717 | raw=-39096 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1718 | raw=-39051 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1719 | raw=-39033 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1720 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1721 | raw=-39109 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1722 | raw=-39081 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1723 | raw=-39050 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1724 | raw=-39101 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1725 | raw=-39100 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
1726 | raw=-39072 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1727 | raw=-39058 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
1728 | raw=-39106 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1729 | raw=-39082 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1730 | raw=-39098 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1731 | raw=-39099 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
1732 | raw=-39022 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1733 | raw=-39077 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1734 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1735 | raw=-39055 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1736 | raw=-39067 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
1737 | raw=-39059 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1738 | raw=-39101 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1739 | raw=-39120 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1740 | raw=-39109 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1741 | raw=-39078 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1742 | raw=-39098 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1743 | raw=-39091 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
1744 | raw=-39095 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1745 | raw=-39102 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1746 | raw=-39082 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1747 | raw=-39071 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1748 | raw=-39095 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1749 | raw=-39116 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1750 | raw=-39051 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1751 | raw=-39042 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1752 | raw=-39033 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1753 | raw=-39017 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1754 | raw=-39055 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1755 | raw=-39042 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1756 | raw=-38986 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1757 | raw=-39002 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1758 | raw=-39018 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1759 | raw=-39029 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
1760 | raw=-39011 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1761 | raw=-39113 kg=+0.002 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
1762 | raw=-39041 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1763 | raw=-39025 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1764 | raw=-39072 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1765 | raw=-39057 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
1766 | raw=-39055 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
1767 | raw=-39057 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1768 | raw=-39076 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1769 | raw=-39038 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1770 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1771 | raw=-39039 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1772 | raw=-39063 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1773 | raw=-39066 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
1774 | raw=-39099 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1775 | raw=-39144 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1776 | raw=-39092 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1777 | raw=-39146 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1778 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1779 | raw=-39135 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1780 | raw=-39147 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1781 | raw=-39102 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1782 | raw=-39060 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1783 | raw=-39089 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1784 | raw=-39088 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1785 | raw=-39060 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1786 | raw=-39134 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1787 | raw=-39134 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
1788 | raw=-39159 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1789 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1790 | raw=-39090 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1791 | raw=-39097 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1792 | raw=-39139 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1793 | raw=-39132 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1794 | raw=-39151 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1795 | raw=-39163 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
1796 | raw=-39103 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1797 | raw=-39076 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1798 | raw=-39063 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1799 | raw=-39121 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1800 | raw=-39102 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1801 | raw=-39089 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1802 | raw=-39196 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1803 | raw=-39038 kg=+0.004 win_avg=+0.002 spread=0.003 STABLE
1804 | raw=-39115 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1805 | raw=-39089 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1806 | raw=-39101 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1807 | raw=-39090 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1808 | raw=-39101 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1809 | raw=-39134 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1810 | raw=-39117 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1811 | raw=-39086 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1812 | raw=-39101 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1813 | raw=-39131 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1814 | raw=-39165 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1815 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1816 | raw=-39068 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1817 | raw=-39126 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1818 | raw=-39128 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1819 | raw=-39078 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1820 | raw=-39123 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1821 | raw=-39093 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1822 | raw=-39112 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
1823 | raw=-39153 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1824 | raw=-39136 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1825 | raw=-39173 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1826 | raw=-39178 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
1827 | raw=-39105 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
1828 | raw=-39056 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1829 | raw=-39119 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1830 | raw=-39094 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1831 | raw=-39032 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1832 | raw=-39055 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1833 | raw=-39099 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1834 | raw=-39121 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1835 | raw=-39044 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1836 | raw=-39071 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1837 | raw=-39133 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1838 | raw=-39064 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1839 | raw=-38997 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1840 | raw=-39107 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1841 | raw=-39103 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1842 | raw=-39127 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1843 | raw=-39089 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1844 | raw=-39103 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1845 | raw=-39100 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1846 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1847 | raw=-39044 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1848 | raw=-39091 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1849 | raw=-39061 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1850 | raw=-39128 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1851 | raw=-39088 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1852 | raw=-39111 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1853 | raw=-39128 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1854 | raw=-39078 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1855 | raw=-39113 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1856 | raw=-39085 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1857 | raw=-39117 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1858 | raw=-39088 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1859 | raw=-39089 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1860 | raw=-39074 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1861 | raw=-39083 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1862 | raw=-39077 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1863 | raw=-39094 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1864 | raw=-39056 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1865 | raw=-39039 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1866 | raw=-39139 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1867 | raw=-39106 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1868 | raw=-39150 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1869 | raw=-39136 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1870 | raw=-39170 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1871 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1872 | raw=-39055 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1873 | raw=-39181 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1874 | raw=-39118 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1875 | raw=-39070 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1876 | raw=-39158 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1877 | raw=-39169 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
1878 | raw=-39115 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1879 | raw=-39151 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1880 | raw=-39167 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
1881 | raw=-39129 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1882 | raw=-39155 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1883 | raw=-39077 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1884 | raw=-39133 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1885 | raw=-39134 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1886 | raw=-39102 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1887 | raw=-39145 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1888 | raw=-39108 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1889 | raw=-39087 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
1890 | raw=-39111 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1891 | raw=-39140 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1892 | raw=-39054 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1893 | raw=-39051 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1894 | raw=-39100 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1895 | raw=-39086 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1896 | raw=-39068 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1897 | raw=-39076 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1898 | raw=-39115 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1899 | raw=-39012 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1900 | raw=-38961 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1901 | raw=-38966 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.000 STABLE
1902 | raw=-39041 kg=+0.004 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
1903 | raw=-39051 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1904 | raw=-39021 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1905 | raw=-38996 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1906 | raw=-39013 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1907 | raw=-39033 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1908 | raw=-39041 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
1909 | raw=-39020 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
1910 | raw=-39088 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1911 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1912 | raw=-39107 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1913 | raw=-39061 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1914 | raw=-39086 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1915 | raw=-39111 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1916 | raw=-39129 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1917 | raw=-39117 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1918 | raw=-39034 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1919 | raw=-39108 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1920 | raw=-39053 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1921 | raw=-39163 kg=+0.001 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1922 | raw=-39185 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1923 | raw=-39086 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1924 | raw=-39134 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1925 | raw=-39075 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1926 | raw=-39087 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1927 | raw=-39088 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1928 | raw=-39095 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1929 | raw=-39071 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1930 | raw=-39081 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
1931 | raw=-39146 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1932 | raw=-39148 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
1933 | raw=-39131 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1934 | raw=-39137 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1935 | raw=-39103 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1936 | raw=-39093 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1937 | raw=-39100 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1938 | raw=-39072 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1939 | raw=-39067 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1940 | raw=-39128 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1941 | raw=-39097 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1942 | raw=-39132 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1943 | raw=-39064 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1944 | raw=-39082 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1945 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1946 | raw=-39103 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1947 | raw=-39075 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1948 | raw=-39082 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1949 | raw=-39098 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1950 | raw=-39112 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1951 | raw=-39105 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1952 | raw=-39082 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1953 | raw=-39103 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1954 | raw=-39126 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1955 | raw=-39107 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1956 | raw=-39105 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1957 | raw=-39124 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1958 | raw=-39118 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1959 | raw=-39044 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1960 | raw=-39130 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1961 | raw=-39135 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1962 | raw=-39066 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1963 | raw=-39113 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1964 | raw=-39126 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1965 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1966 | raw=-39166 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1967 | raw=-39120 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1968 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1969 | raw=-39087 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1970 | raw=-39087 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1971 | raw=-39091 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1972 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
1973 | raw=-39101 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1974 | raw=-39057 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1975 | raw=-39098 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1976 | raw=-39054 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1977 | raw=-39065 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1978 | raw=-39070 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1979 | raw=-39109 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1980 | raw=-39161 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1981 | raw=-39096 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1982 | raw=-39119 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1983 | raw=-39097 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1984 | raw=-39067 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1985 | raw=-39030 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
1986 | raw=-39150 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1987 | raw=-39066 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1988 | raw=-39144 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1989 | raw=-39063 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
1990 | raw=-39131 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1991 | raw=-39141 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1992 | raw=-39079 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1993 | raw=-39142 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1994 | raw=-39109 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1995 | raw=-39115 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1996 | raw=-39106 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
1997 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1998 | raw=-39091 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
1999 | raw=-39124 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2000 | raw=-39096 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2001 | raw=-39180 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2002 | raw=-39132 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2003 | raw=-39119 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2004 | raw=-39151 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2005 | raw=-39081 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2006 | raw=-39109 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2007 | raw=-39067 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2008 | raw=-39110 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2009 | raw=-39098 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2010 | raw=-39046 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2011 | raw=-39029 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2012 | raw=-39085 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2013 | raw=-39034 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2014 | raw=-39023 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2015 | raw=-39031 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2016 | raw=-39099 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2017 | raw=-39074 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2018 | raw=-39043 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2019 | raw=-39147 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2020 | raw=-39072 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2021 | raw=-39091 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2022 | raw=-39113 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2023 | raw=-39053 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2024 | raw=-39070 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2025 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2026 | raw=-39091 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2027 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2028 | raw=-39109 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2029 | raw=-39064 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2030 | raw=-39125 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2031 | raw=-39088 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2032 | raw=-39052 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2033 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2034 | raw=-39090 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2035 | raw=-39079 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2036 | raw=-39056 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2037 | raw=-39031 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2038 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2039 | raw=-39037 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2040 | raw=-39085 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2041 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2042 | raw=-39024 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2043 | raw=-39053 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2044 | raw=-39004 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2045 | raw=-39035 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2046 | raw=-38983 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2047 | raw=-39053 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2048 | raw=-39010 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2049 | raw=-39067 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2050 | raw=-39025 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2051 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2052 | raw=-39105 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2053 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2054 | raw=-39116 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2055 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2056 | raw=-39118 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2057 | raw=-39171 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2058 | raw=-39095 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2059 | raw=-39106 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2060 | raw=-39082 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2061 | raw=-39118 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2062 | raw=-39122 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2063 | raw=-39170 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2064 | raw=-39185 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
2065 | raw=-39139 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
2066 | raw=-39148 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2067 | raw=-39112 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2068 | raw=-39112 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2069 | raw=-39120 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
2070 | raw=-39114 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2071 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2072 | raw=-39182 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2073 | raw=-39090 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2074 | raw=-39058 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2075 | raw=-39078 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2076 | raw=-39067 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2077 | raw=-39095 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2078 | raw=-39159 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2079 | raw=-39157 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2080 | raw=-39123 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2081 | raw=-39114 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2082 | raw=-39124 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2083 | raw=-39122 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2084 | raw=-39089 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2085 | raw=-39124 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2086 | raw=-39081 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2087 | raw=-39097 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2088 | raw=-39132 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2089 | raw=-39146 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
2090 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2091 | raw=-39091 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2092 | raw=-39069 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2093 | raw=-39083 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2094 | raw=-39103 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2095 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2096 | raw=-39114 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2097 | raw=-39060 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2098 | raw=-39090 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2099 | raw=-39096 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2100 | raw=-39030 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2101 | raw=-39081 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2102 | raw=-39070 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2103 | raw=-39022 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2104 | raw=-39148 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.003 STABLE
2105 | raw=-39175 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
2106 | raw=-39137 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2107 | raw=-39063 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2108 | raw=-39152 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2109 | raw=-39120 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2110 | raw=-39094 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2111 | raw=-39125 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2112 | raw=-39113 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2113 | raw=-39105 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2114 | raw=-39069 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2115 | raw=-39071 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2116 | raw=-39040 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2117 | raw=-39055 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2118 | raw=-39067 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2119 | raw=-39067 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2120 | raw=-39100 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2121 | raw=-39014 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2122 | raw=-39026 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2123 | ????????????????????????????????????????????????????????????????0.004 spread=0.001 STABLE
2124 | raw=-39009 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2125 | raw=-39019 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2126 | raw=-39022 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2127 | raw=-38998 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2128 | raw=-39075 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2129 | raw=-39105 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2130 | raw=-39066 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2131 | raw=-39091 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2132 | raw=-39057 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2133 | raw=-39014 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2134 | raw=-39076 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2135 | raw=-39034 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2136 | raw=-39006 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2137 | raw=-39036 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2138 | raw=-39078 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2139 | raw=-39086 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2140 | raw=-39133 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2141 | raw=-39070 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2142 | raw=-39109 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2143 | raw=-39033 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2144 | raw=-39054 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2145 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2146 | raw=-39061 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2147 | raw=-39111 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2148 | raw=-39042 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2149 | raw=-39109 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2150 | raw=-38980 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2151 | raw=-39069 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2152 | raw=-39088 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2153 | raw=-39071 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2154 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
2155 | raw=-39151 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2156 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2157 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2158 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2159 | raw=-39065 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2160 | raw=-39055 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2161 | raw=-39045 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2162 | raw=-39178 kg=+0.001 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2163 | raw=-39037 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.003 STABLE
2164 | raw=-39131 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2165 | raw=-39046 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2166 | raw=-39109 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2167 | raw=-39097 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2168 | raw=-39044 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2169 | raw=-39120 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2170 | raw=-39024 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2171 | raw=-39005 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2172 | raw=-39051 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2173 | raw=-39061 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2174 | raw=-39052 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2175 | raw=-39043 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2176 | raw=-39121 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2177 | raw=-39085 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2178 | raw=-39038 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2179 | raw=-39035 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
2180 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2181 | raw=-38989 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2182 | raw=-39005 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2183 | raw=-38999 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2184 | raw=-39077 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2185 | raw=-39052 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2186 | raw=-39031 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2187 | raw=-39045 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2188 | raw=-39031 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2189 | raw=-39103 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2190 | raw=-38977 kg=+0.005 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2191 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2192 | raw=-39058 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2193 | raw=-39069 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2194 | raw=-39097 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2195 | raw=-39131 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2196 | raw=-39139 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2197 | raw=-39059 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2198 | raw=-39123 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2199 | raw=-39077 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2200 | raw=-39041 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2201 | raw=-39106 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2202 | raw=-39144 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2203 | raw=-39010 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2204 | raw=-39069 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2205 | raw=-39059 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2206 | raw=-39033 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2207 | raw=-39050 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2208 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2209 | raw=-39041 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2210 | raw=-39072 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2211 | raw=-39038 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2212 | raw=-39043 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2213 | raw=-39046 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2214 | raw=-38962 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2215 | raw=-39023 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2216 | raw=-38998 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2217 | raw=-38961 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2218 | raw=-38998 kg=+0.004 win_avg=+0.005 spread=0.002 STABLE
2219 | raw=-38896 kg=+0.006 win_avg=+0.005 spread=0.002 STABLE
2220 | raw=-38983 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.002 STABLE
2221 | raw=-38934 kg=+0.006 win_avg=+0.005 spread=0.002 STABLE
2222 | raw=-38926 kg=+0.006 win_avg=+0.006 spread=0.001 STABLE
2223 | raw=-38961 kg=+0.005 win_avg=+0.006 spread=0.001 STABLE
2224 | raw=-38988 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.002 STABLE
2225 | raw=-38992 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.002 STABLE
2226 | raw=-38974 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
2227 | raw=-38957 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
2228 | raw=-38979 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.002 STABLE
2229 | raw=-39000 kg=+0.004 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
2230 | raw=-39001 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
2231 | raw=-39014 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2232 | raw=-38974 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2233 | raw=-39025 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2234 | raw=-38985 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2235 | raw=-39047 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2236 | raw=-39052 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2237 | raw=-39039 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2238 | raw=-39074 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2239 | raw=-39032 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2240 | raw=-39069 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2241 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2242 | raw=-38955 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2243 | raw=-39038 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2244 | raw=-39072 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2245 | raw=-39051 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2246 | raw=-39085 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2247 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
2248 | raw=-39079 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2249 | raw=-39024 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2250 | raw=-39049 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2251 | raw=-39092 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2252 | raw=-39103 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2253 | raw=-39049 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2254 | raw=-39172 kg=+0.001 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2255 | raw=-39044 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2256 | raw=-39093 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2257 | raw=-39133 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2258 | raw=-39125 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
2259 | raw=-39078 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2260 | raw=-39082 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2261 | raw=-39087 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2262 | raw=-39068 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2263 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2264 | raw=-39056 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2265 | raw=-39079 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2266 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2267 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2268 | raw=-39066 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2269 | raw=-39042 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2270 | raw=-39142 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2271 | raw=-39170 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2272 | raw=-39042 kg=+0.004 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2273 | raw=-39066 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2274 | raw=-39035 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2275 | raw=-39083 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2276 | raw=-39053 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2277 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2278 | raw=-39092 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2279 | raw=-38988 kg=+0.005 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2280 | raw=-39085 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2281 | raw=-39049 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2282 | raw=-39022 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2283 | raw=-38990 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2284 | raw=-39058 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2285 | raw=-39049 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2286 | raw=-39054 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
2287 | raw=-39011 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2288 | raw=-39015 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
2289 | raw=-39032 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2290 | raw=-39056 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2291 | raw=-39076 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2292 | raw=-39023 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2293 | raw=-39117 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2294 | raw=-39026 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2295 | raw=-39133 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2296 | raw=-39055 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2297 | raw=-39091 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2298 | raw=-39047 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2299 | raw=-39082 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2300 | raw=-39129 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2301 | raw=-39089 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2302 | raw=-39131 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2303 | raw=-39069 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2304 | raw=-39105 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2305 | raw=-39086 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2306 | raw=-39099 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2307 | raw=-39126 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2308 | raw=-39032 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2309 | raw=-39098 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2310 | raw=-39138 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2311 | raw=-39149 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2312 | raw=-39122 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2313 | raw=-39086 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2314 | raw=-39105 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2315 | raw=-39133 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2316 | raw=-39166 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2317 | raw=-39147 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2318 | raw=-39142 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
2319 | raw=-39110 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2320 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2321 | raw=-39103 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2322 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2323 | ????????????????????????????????????????????????????????????????0.003 spread=0.001 STABLE
2324 | raw=-39058 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2325 | raw=-39046 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2326 | raw=-39004 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2327 | raw=-39044 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2328 | raw=-38998 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2329 | raw=-39033 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2330 | raw=-39033 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2331 | raw=-39034 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2332 | raw=-39017 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2333 | raw=-39026 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2334 | raw=-39048 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2335 | raw=-39092 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2336 | raw=-39024 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2337 | ????????????????????????????????????????????????????????????????0.004 spread=0.001 STABLE
2338 | raw=-39124 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2339 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2340 | raw=-39132 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2341 | raw=-39046 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2342 | raw=-39119 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2343 | raw=-39157 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2344 | raw=-39053 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2345 | raw=-39127 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2346 | raw=-39076 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2347 | raw=-39082 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2348 | raw=-39092 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2349 | raw=-39106 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2350 | raw=-39090 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2351 | raw=-39098 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2352 | raw=-39002 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2353 | raw=-39119 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2354 | raw=-39059 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2355 | raw=-39085 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2356 | raw=-39035 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2357 | raw=-39013 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2358 | raw=-39081 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2359 | raw=-39086 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2360 | raw=-39058 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2361 | raw=-39071 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2362 | raw=-39098 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2363 | raw=-39138 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2364 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2365 | raw=-39051 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2366 | raw=-39066 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2367 | raw=-39072 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2368 | raw=-39063 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2369 | raw=-39138 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2370 | raw=-39081 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2371 | raw=-39120 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2372 | raw=-39059 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2373 | raw=-39099 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2374 | raw=-39087 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2375 | raw=-39122 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2376 | raw=-39114 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2377 | raw=-39125 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2378 | raw=-39144 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2379 | raw=-39091 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2380 | raw=-39096 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2381 | raw=-39164 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2382 | raw=-39069 kg=+0.003 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
2383 | raw=-39122 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2384 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2385 | raw=-39047 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2386 | raw=-39070 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2387 | raw=-39090 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2388 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
2389 | raw=-38990 kg=+0.005 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2390 | raw=-39041 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2391 | raw=-38980 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2392 | raw=-39046 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2393 | raw=-39033 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2394 | raw=-39023 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2395 | raw=-39067 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2396 | raw=-39041 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2397 | raw=-39031 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
2398 | raw=-39047 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2399 | raw=-39026 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2400 | raw=-39022 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
2401 | raw=-39003 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2402 | raw=-39011 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2403 | raw=-39070 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2404 | raw=-39100 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2405 | raw=-39071 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2406 | raw=-39076 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2407 | raw=-39057 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2408 | raw=-39077 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2409 | raw=-39069 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2410 | raw=-39079 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
2411 | raw=-39065 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2412 | raw=-39136 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2413 | raw=-39145 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
2414 | raw=-39128 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2415 | raw=-39117 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2416 | raw=-39144 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2417 | raw=-39112 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2418 | raw=-39122 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
2419 | raw=-39106 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2420 | raw=-39128 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2421 | raw=-39038 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2422 | raw=-39115 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2423 | raw=-39117 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2424 | raw=-39105 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2425 | raw=-39112 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2426 | raw=-39129 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2427 | raw=-39131 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2428 | raw=-39083 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2429 | raw=-39063 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.003 STABLE
2430 | raw=-39110 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2431 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2432 | raw=-39060 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2433 | raw=-39107 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2434 | raw=-39075 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2435 | raw=-39053 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2436 | raw=-39120 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2437 | raw=-39071 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2438 | raw=-39110 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2439 | raw=-39183 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2440 | raw=-39036 kg=+0.004 win_avg=+0.002 spread=0.003 STABLE
2441 | raw=-39070 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2442 | raw=-39091 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2443 | raw=-39076 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2444 | raw=-39061 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2445 | raw=-39061 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2446 | raw=-39061 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2447 | raw=-39035 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2448 | raw=-39068 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2449 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
2450 | raw=-39012 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2451 | raw=-39057 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2452 | raw=-39029 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2453 | raw=-39005 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2454 | raw=-39108 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.003 STABLE
2455 | raw=-39030 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2456 | raw=-39003 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2457 | raw=-39102 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2458 | raw=-39050 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2459 | raw=-39008 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2460 | raw=-39090 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2461 | raw=-39022 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2462 | raw=-39050 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2463 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.003 STABLE
2464 | raw=-39103 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2465 | raw=-39092 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2466 | raw=-39100 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2467 | raw=-39127 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2468 | raw=-39035 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2469 | raw=-39041 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2470 | raw=-39117 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2471 | raw=-39082 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2472 | raw=-39096 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2473 | raw=-39081 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
2474 | raw=-39079 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2475 | raw=-39028 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2476 | raw=-39043 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2477 | raw=-39066 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2478 | raw=-39090 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2479 | raw=-39018 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2480 | raw=-39039 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2481 | raw=-39085 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2482 | raw=-39054 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2483 | raw=-39031 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2484 | raw=-39046 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2485 | raw=-39046 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2486 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2487 | raw=-39047 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2488 | raw=-39016 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2489 | raw=-39052 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2490 | raw=-39071 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2491 | raw=-39123 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2492 | raw=-39034 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2493 | raw=-39019 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2494 | raw=-39075 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2495 | raw=-39008 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2496 | raw=-39112 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2497 | raw=-39038 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2498 | raw=-39061 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2499 | raw=-39048 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2500 | raw=-39029 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2501 | raw=-39028 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2502 | raw=-39075 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2503 | raw=-39023 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2504 | raw=-39131 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2505 | raw=-39074 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2506 | raw=-39115 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2507 | raw=-39107 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2508 | raw=-39045 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2509 | raw=-39079 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2510 | raw=-39053 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2511 | raw=-39101 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2512 | raw=-39052 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2513 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2514 | raw=-39108 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
2515 | raw=-39054 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2516 | raw=-39045 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2517 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2518 | raw=-39046 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2519 | raw=-39009 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2520 | raw=-39019 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2521 | raw=-38980 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2522 | raw=-39018 kg=+0.004 win_avg=+0.005 spread=0.002 STABLE
2523 | raw=-38992 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2524 | raw=-38996 kg=+0.004 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
2525 | raw=-39013 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2526 | raw=-38940 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2527 | raw=-39013 kg=+0.004 win_avg=+0.005 spread=0.002 STABLE
2528 | raw=-39009 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2529 | raw=-38970 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2530 | raw=-38952 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
2531 | raw=-39000 kg=+0.004 win_avg=+0.005 spread=0.002 STABLE
2532 | raw=-39021 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2533 | raw=-39015 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2534 | raw=-38984 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2535 | raw=-39003 kg=+0.004 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
2536 | raw=-38984 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
2537 | raw=-39043 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2538 | raw=-39009 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2539 | raw=-38957 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2540 | raw=-39001 kg=+0.004 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
2541 | raw=-39028 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2542 | raw=-38975 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2543 | raw=-39015 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2544 | raw=-39060 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2545 | raw=-39087 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2546 | raw=-39066 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2547 | raw=-39061 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2548 | raw=-39050 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2549 | raw=-39075 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
2550 | raw=-39043 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2551 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2552 | raw=-39063 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2553 | raw=-39113 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2554 | raw=-39132 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2555 | raw=-39075 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2556 | raw=-39123 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2557 | raw=-39123 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2558 | raw=-39052 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2559 | raw=-39102 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2560 | raw=-39063 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2561 | raw=-39169 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2562 | raw=-39087 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2563 | raw=-39171 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2564 | raw=-39050 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2565 | raw=-39122 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2566 | raw=-39131 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2567 | raw=-39112 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2568 | raw=-39101 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2569 | raw=-39118 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2570 | raw=-39122 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2571 | raw=-39071 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2572 | raw=-39151 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2573 | raw=-39145 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2574 | raw=-39131 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2575 | raw=-39083 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2576 | raw=-39150 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2577 | raw=-39068 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2578 | raw=-39085 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2579 | raw=-39164 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2580 | raw=-39078 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2581 | raw=-39110 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2582 | raw=-39128 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2583 | raw=-39066 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2584 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2585 | raw=-39089 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
2586 | raw=-39072 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2587 | raw=-39052 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2588 | raw=-39097 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2589 | raw=-39092 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
2590 | raw=-39110 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2591 | raw=-39064 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2592 | raw=-39102 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2593 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2594 | raw=-39146 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2595 | raw=-39075 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2596 | raw=-39098 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2597 | raw=-39131 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2598 | raw=-39129 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2599 | raw=-39043 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2600 | raw=-39140 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2601 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2602 | raw=-39102 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2603 | raw=-39125 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2604 | raw=-39074 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2605 | raw=-39103 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2606 | raw=-39101 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2607 | raw=-39131 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2608 | raw=-39081 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2609 | raw=-39081 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2610 | raw=-39057 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2611 | raw=-39075 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2612 | raw=-39059 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2613 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2614 | raw=-39090 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2615 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2616 | raw=-39121 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2617 | raw=-39095 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2618 | raw=-39068 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2619 | raw=-39072 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2620 | raw=-39135 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2621 | raw=-39089 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2622 | raw=-39117 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2623 | raw=-39069 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2624 | raw=-39057 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2625 | raw=-39105 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2626 | raw=-39031 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2627 | raw=-39106 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2628 | raw=-39099 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
2629 | raw=-39075 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2630 | raw=-39103 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2631 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2632 | raw=-39039 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2633 | raw=-39088 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2634 | raw=-39074 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2635 | raw=-39089 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
2636 | raw=-38974 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2637 | raw=-39069 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2638 | raw=-39107 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2639 | raw=-39050 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2640 | raw=-39088 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2641 | raw=-39065 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2642 | raw=-39041 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
2643 | raw=-39079 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2644 | raw=-39074 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
2645 | raw=-39033 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2646 | raw=-39022 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2647 | raw=-39060 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2648 | raw=-39071 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2649 | raw=-38997 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2650 | raw=-39065 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2651 | raw=-39060 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2652 | raw=-39001 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2653 | raw=-39034 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2654 | raw=-39061 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2655 | raw=-39025 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2656 | raw=-39002 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2657 | raw=-39003 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2658 | raw=-38954 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.002 STABLE
2659 | raw=-38959 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
2660 | raw=-39002 kg=+0.004 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
2661 | raw=-38996 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2662 | raw=-38961 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2663 | raw=-38966 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.002 STABLE
2664 | raw=-38987 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
2665 | raw=-39006 kg=+0.004 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
2666 | raw=-38959 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.002 STABLE
2667 | raw=-38945 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
2668 | raw=-38890 kg=+0.006 win_avg=+0.005 spread=0.002 STABLE
2669 | raw=-38983 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.002 STABLE
2670 | raw=-38976 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
2671 | raw=-38992 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
2672 | raw=-38947 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2673 | raw=-39016 kg=+0.004 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
2674 | raw=-39032 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2675 | raw=-39006 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2676 | raw=-39043 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2677 | raw=-39007 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2678 | raw=-39044 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2679 | raw=-38990 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2680 | raw=-39032 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2681 | raw=-39078 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2682 | raw=-39044 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2683 | raw=-38987 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2684 | raw=-39064 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2685 | raw=-39003 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2686 | raw=-39017 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2687 | raw=-39016 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2688 | raw=-39037 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2689 | raw=-39013 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2690 | raw=-39017 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2691 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2692 | raw=-39082 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2693 | raw=-39069 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2694 | raw=-39087 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2695 | raw=-39046 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2696 | raw=-39058 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.000 STABLE
2697 | raw=-39059 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2698 | raw=-39114 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2699 | raw=-39060 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2700 | raw=-39072 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2701 | raw=-39130 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2702 | raw=-39094 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2703 | [E1] noise test for 60 s: load cell mounted, unloaded, untouched. Do not touch the table or cable.
2704 | raw=-39066 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2705 | raw=-39105 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2706 | raw=-39112 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2707 | raw=-39077 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2708 | raw=-39102 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2709 | raw=-39047 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2710 | raw=-39030 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2711 | raw=-39155 kg=+0.001 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2712 | raw=-39144 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2713 | raw=-39090 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2714 | raw=-39105 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2715 | raw=-39103 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
2716 | raw=-39059 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2717 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2718 | raw=-39098 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2719 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
2720 | raw=-39095 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2721 | raw=-39169 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2722 | raw=-39056 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2723 | raw=-39144 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2724 | raw=-39091 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2725 | raw=-39088 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2726 | raw=-39090 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2727 | raw=-39022 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2728 | raw=-39057 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2729 | raw=-39107 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2730 | raw=-39132 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2731 | raw=-39152 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2732 | raw=-39101 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2733 | raw=-39131 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2734 | raw=-39094 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2735 | raw=-39139 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2736 | raw=-39100 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2737 | raw=-39108 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
2738 | raw=-39126 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2739 | raw=-39131 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2740 | raw=-39102 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2741 | raw=-39039 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2742 | raw=-39107 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2743 | raw=-39067 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2744 | raw=-39079 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2745 | raw=-39065 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2746 | raw=-39056 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2747 | raw=-39158 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2748 | raw=-39048 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2749 | raw=-39076 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2750 | raw=-39120 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2751 | raw=-39105 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
2752 | raw=-39126 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2753 | raw=-39126 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2754 | raw=-39101 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2755 | raw=-39116 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2756 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2757 | raw=-39119 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2758 | raw=-39074 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2759 | raw=-39038 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2760 | raw=-39128 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2761 | raw=-39069 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2762 | raw=-39095 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2763 | raw=-39101 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2764 | raw=-39095 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2765 | raw=-39081 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2766 | raw=-39094 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
2767 | raw=-39030 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2768 | raw=-39139 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2769 | raw=-39107 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2770 | raw=-39177 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2771 | raw=-39144 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2772 | raw=-39126 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2773 | raw=-39102 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2774 | raw=-39164 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2775 | raw=-39081 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2776 | raw=-39076 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2777 | raw=-39047 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2778 | raw=-39107 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2779 | raw=-39092 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
2780 | raw=-39134 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2781 | raw=-39101 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2782 | raw=-39098 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
2783 | raw=-39059 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2784 | raw=-39150 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2785 | raw=-39122 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2786 | raw=-39099 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2787 | raw=-39117 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2788 | raw=-39160 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2789 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2790 | raw=-39101 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2791 | raw=-39087 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2792 | raw=-39119 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2793 | raw=-39119 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2794 | raw=-39128 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2795 | raw=-39082 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2796 | raw=-39070 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2797 | raw=-39128 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2798 | raw=-39049 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2799 | raw=-39049 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2800 | raw=-39071 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2801 | raw=-39079 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2802 | raw=-39040 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2803 | raw=-39129 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2804 | raw=-39086 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2805 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2806 | raw=-39078 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2807 | raw=-39068 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2808 | raw=-39070 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
2809 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
2810 | raw=-39113 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2811 | raw=-39085 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2812 | raw=-39116 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2813 | raw=-39096 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2814 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2815 | raw=-39129 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2816 | raw=-39074 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2817 | raw=-39096 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2818 | raw=-39052 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2819 | raw=-39070 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2820 | raw=-39066 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2821 | raw=-39063 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2822 | raw=-39024 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2823 | raw=-39082 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2824 | raw=-39081 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
2825 | raw=-39132 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2826 | raw=-39086 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2827 | raw=-39067 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2828 | raw=-39124 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2829 | raw=-39024 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2830 | raw=-39029 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2831 | raw=-39057 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2832 | raw=-39009 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2833 | raw=-39056 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2834 | raw=-39044 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2835 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2836 | raw=-39030 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2837 | raw=-39098 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2838 | raw=-39094 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2839 | raw=-39018 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2840 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2841 | raw=-39081 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2842 | raw=-39020 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2843 | raw=-39117 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2844 | raw=-39103 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2845 | raw=-39068 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2846 | raw=-39100 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2847 | raw=-39122 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2848 | raw=-39055 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2849 | raw=-39059 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
2850 | raw=-39075 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2851 | raw=-39070 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2852 | raw=-39067 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
2853 | raw=-39075 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2854 | raw=-39082 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2855 | raw=-39097 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2856 | raw=-39010 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2857 | raw=-39087 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2858 | raw=-39127 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2859 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2860 | raw=-39121 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2861 | raw=-39085 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2862 | raw=-39129 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2863 | raw=-39030 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2864 | raw=-39077 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2865 | raw=-39120 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2866 | raw=-39061 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2867 | raw=-39081 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
2868 | raw=-39078 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2869 | raw=-39102 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2870 | raw=-39044 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2871 | raw=-39114 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2872 | raw=-39091 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2873 | raw=-39082 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2874 | raw=-39096 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
2875 | raw=-39150 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2876 | raw=-39164 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2877 | raw=-39140 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2878 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2879 | raw=-39109 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2880 | raw=-39110 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2881 | raw=-39130 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2882 | raw=-39123 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2883 | raw=-39097 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2884 | raw=-39126 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2885 | raw=-39109 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2886 | raw=-39047 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2887 | raw=-39101 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2888 | raw=-39151 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2889 | raw=-39068 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2890 | raw=-39113 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2891 | raw=-39107 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2892 | raw=-39172 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2893 | raw=-39136 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2894 | raw=-39089 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2895 | raw=-39123 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2896 | raw=-39085 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2897 | raw=-39149 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2898 | raw=-39092 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2899 | raw=-39137 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2900 | raw=-39075 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2901 | raw=-39079 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2902 | raw=-39081 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
2903 | raw=-39104 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2904 | raw=-39083 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2905 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2906 | raw=-39089 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2907 | raw=-39071 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
2908 | raw=-39116 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2909 | raw=-39102 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2910 | raw=-39109 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2911 | raw=-39072 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2912 | raw=-39129 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2913 | raw=-39161 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2914 | raw=-39087 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2915 | raw=-39084 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
2916 | raw=-39120 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2917 | raw=-39137 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2918 | raw=-39124 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2919 | raw=-39059 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2920 | raw=-39157 kg=+0.001 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2921 | raw=-39112 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2922 | raw=-39141 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2923 | raw=-39095 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2924 | raw=-39099 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2925 | raw=-39142 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2926 | raw=-39133 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2927 | raw=-39144 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2928 | raw=-39119 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2929 | raw=-39124 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2930 | raw=-39126 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2931 | raw=-39146 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
2932 | raw=-39167 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2933 | raw=-39146 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2934 | raw=-39156 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2935 | raw=-39107 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2936 | raw=-39158 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2937 | raw=-39155 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2938 | raw=-39122 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2939 | raw=-39120 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2940 | raw=-39145 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2941 | raw=-39109 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2942 | raw=-39128 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2943 | raw=-39085 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2944 | [E1] noise test done
2945 | samples=705 mean raw=-39097.0
2946 | sigma=35.0 counts = 0.0007 kg peak-to-peak=206 counts = 0.004 kg
2947 | suggested THRESHOLD_ONSET_KG = max(1.0, 10*sigma) = 1.00 kg
2948 | raw=-39136 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2949 | raw=-39178 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2950 | raw=-39141 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
2951 | raw=-39153 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
2952 | raw=-39118 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
2953 | raw=-39133 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2954 | raw=-39184 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
2955 | raw=-39161 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
2956 | raw=-39141 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2957 | raw=-39145 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2958 | raw=-39142 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
2959 | raw=-39134 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
2960 | raw=-39117 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
2961 | raw=-39123 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2962 | raw=-39080 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2963 | raw=-39034 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
2964 | raw=-39163 kg=+0.001 win_avg=+0.003 spread=0.003 STABLE
2965 | raw=-39066 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2966 | raw=-39165 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2967 | raw=-39130 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2968 | raw=-39137 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
2969 | raw=-39115 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2970 | raw=-39166 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2971 | raw=-39152 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2972 | raw=-39178 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2973 | raw=-39162 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.000 STABLE
2974 | raw=-39215 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
2975 | raw=-39144 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
2976 | raw=-39117 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2977 | raw=-39141 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2978 | raw=-39121 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2979 | raw=-39172 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2980 | raw=-39083 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2981 | raw=-39076 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
2982 | raw=-39149 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2983 | raw=-39096 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2984 | raw=-39120 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2985 | raw=-39126 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2986 | raw=-39096 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2987 | raw=-39148 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2988 | raw=-39101 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2989 | raw=-39145 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2990 | raw=-39186 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
2991 | raw=-39118 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
2992 | raw=-39095 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
2993 | raw=-39106 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2994 | raw=-39113 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
2995 | raw=-39110 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
2996 | raw=-39136 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
2997 | raw=-39142 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2998 | raw=-39066 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
2999 | raw=-39100 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
3000 | raw=-39113 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
3001 | raw=-39128 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
3002 | raw=-39122 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
3003 | raw=-39127 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
3004 | raw=-39173 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
3005 | raw=-39122 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
3006 | raw=-39088 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
3007 | raw=-39106 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
3008 | raw=-39096 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
3009 | raw=-39096 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
3010 | raw=-39027 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
3011 | raw=-39091 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
3012 | raw=-39095 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
3013 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.000 STABLE
3014 | raw=-39101 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
3015 | raw=-39020 kg=+0.004 win_avg=+0.002 spread=0.003 STABLE
3016 | raw=-41088 kg=-0.035 win_avg=-0.006 spread=0.050 STABLE
3017 | raw=-42384 kg=-0.059 win_avg=-0.033 spread=0.042 STABLE
3018 | raw=-43844 kg=-0.086 win_avg=-0.070 spread=0.053 STABLE
3019 | raw=-43929 kg=-0.087 win_avg=-0.088 spread=0.003 STABLE
3020 | raw=-43952 kg=-0.088 win_avg=-0.089 spread=0.004 STABLE
3021 | raw=-44048 kg=-0.090 win_avg=-0.094 spread=0.019 STABLE
3022 | raw=-43657 kg=-0.082 win_avg=-0.088 spread=0.016 STABLE
3023 | raw=-43636 kg=-0.082 win_avg=-0.083 spread=0.004 STABLE
3024 | raw=-41880 kg=-0.049 win_avg=-0.075 spread=0.037 STABLE
3025 | raw=-37787 kg=+0.027 win_avg=-0.023 spread=0.100 STABLE
3026 | raw=-35193 kg=+0.075 win_avg=+0.041 spread=0.073 STABLE
3027 | raw=-31470 kg=+0.145 win_avg=+0.101 spread=0.089 STABLE
3028 | raw=-33618 kg=+0.105 win_avg=+0.130 spread=0.040 STABLE
3029 | raw=-39316 kg=-0.002 win_avg=+0.061 spread=0.129 STABLE
3030 | raw=-39227 kg=+0.000 win_avg=+0.002 spread=0.015 STABLE
3031 | raw=-39062 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.013 STABLE
3032 | raw=-33980 kg=+0.098 win_avg=+0.039 spread=0.095 STABLE
3033 | raw=-30701 kg=+0.159 win_avg=+0.123 spread=0.096 STABLE
3034 | raw=-30008 kg=+0.172 win_avg=+0.162 spread=0.017 STABLE
3035 | raw=-28529 kg=+0.199 win_avg=+0.180 spread=0.036 STABLE
3036 | raw=-29220 kg=+0.187 win_avg=+0.193 spread=0.013 STABLE
3037 | raw=-29571 kg=+0.180 win_avg=+0.185 spread=0.013 STABLE
3038 | raw=-29472 kg=+0.182 win_avg=+0.182 spread=0.004 STABLE
3039 | raw=-29803 kg=+0.176 win_avg=+0.179 spread=0.009 STABLE
3040 | raw=-29197 kg=+0.187 win_avg=+0.181 spread=0.014 STABLE
3041 | raw=-29075 kg=+0.189 win_avg=+0.184 spread=0.012 STABLE
3042 | raw=-27504 kg=+0.218 win_avg=+0.201 spread=0.041 STABLE
3043 | raw=-25371 kg=+0.258 win_avg=+0.227 spread=0.043 STABLE
3044 | raw=-29053 kg=+0.190 win_avg=+0.297 spread=0.253 STABLE
3045 | raw=-31920 kg=+0.136 win_avg=+0.199 spread=0.237 STABLE
3046 | raw=-31335 kg=+0.147 win_avg=+0.152 spread=0.044 STABLE
3047 | raw=-32142 kg=+0.132 win_avg=+0.142 spread=0.058 STABLE
3048 | raw=-31166 kg=+0.150 win_avg=+0.132 spread=0.029 STABLE
3049 | raw=-32955 kg=+0.117 win_avg=+0.128 spread=0.038 STABLE
3050 | raw=-31181 kg=+0.150 win_avg=+0.129 spread=0.037 STABLE
3051 | raw=-18411 kg=+0.388 win_avg=+0.232 spread=0.254 STABLE
3052 | raw=9995 kg=+0.917 win_avg=+0.566 spread=0.636
3053 | raw=44760 kg=+1.565 win_avg=+1.143 spread=0.857
3054 | raw=71122 kg=+2.056 win_avg=+1.738 spread=0.680
3055 | raw=76503 kg=+2.156 win_avg=+2.002 spread=0.404 STABLE
3056 | raw=87173 kg=+2.355 win_avg=+2.224 spread=0.252 STABLE
3057 | raw=96651 kg=+2.531 win_avg=+2.417 spread=0.245 STABLE
3058 | raw=107106 kg=+2.726 win_avg=+2.597 spread=0.237 STABLE
3059 | raw=97048 kg=+2.538 win_avg=+2.669 spread=0.198 STABLE
3060 | raw=86724 kg=+2.346 win_avg=+2.453 spread=0.369 STABLE
3061 | raw=95551 kg=+2.511 win_avg=+2.413 spread=0.194 STABLE
3062 | raw=99224 kg=+2.579 win_avg=+2.522 spread=0.102 STABLE
3063 | raw=110044 kg=+2.781 win_avg=+2.656 spread=0.248 STABLE
3064 | raw=116869 kg=+2.908 win_avg=+2.820 spread=0.174 STABLE
3065 | raw=114349 kg=+2.861 win_avg=+2.896 spread=0.071 STABLE
3066 | raw=106164 kg=+2.708 win_avg=+2.802 spread=0.208 STABLE
3067 | raw=105344 kg=+2.693 win_avg=+2.713 spread=0.043 STABLE
3068 | raw=100715 kg=+2.607 win_avg=+2.655 spread=0.107 STABLE
3069 | raw=73643 kg=+2.103 win_avg=+2.467 spread=0.511
3070 | raw=31249 kg=+1.313 win_avg=+1.856 spread=1.112
3071 | raw=-7272 kg=+0.595 win_avg=+1.260 spread=1.240
3072 | raw=-32105 kg=+0.133 win_avg=+0.446 spread=0.821
3073 | raw=-31842 kg=+0.138 win_avg=+0.157 spread=0.068 STABLE
3074 | raw=-31777 kg=+0.139 win_avg=+0.147 spread=0.035 STABLE
3075 | raw=-32230 kg=+0.130 win_avg=+0.139 spread=0.015 STABLE
3076 | raw=-34897 kg=+0.081 win_avg=+0.115 spread=0.059 STABLE
3077 | raw=-35253 kg=+0.074 win_avg=+0.081 spread=0.028 STABLE
3078 | raw=-35267 kg=+0.074 win_avg=+0.071 spread=0.009 STABLE
3079 | raw=-35960 kg=+0.061 win_avg=+0.072 spread=0.026 STABLE
3080 | raw=-32761 kg=+0.121 win_avg=+0.079 spread=0.065 STABLE
3081 | raw=-37161 kg=+0.039 win_avg=+0.092 spread=0.102 STABLE
3082 | raw=-37381 kg=+0.035 win_avg=+0.045 spread=0.044 STABLE
3083 | raw=-38192 kg=+0.019 win_avg=+0.029 spread=0.016 STABLE
3084 | raw=-37319 kg=+0.036 win_avg=+0.032 spread=0.022 STABLE
3085 | raw=-38809 kg=+0.008 win_avg=+0.026 spread=0.033 STABLE
3086 | raw=-38090 kg=+0.021 win_avg=+0.015 spread=0.013 STABLE
3087 | raw=-37749 kg=+0.028 win_avg=+0.019 spread=0.016 STABLE
3088 | raw=-30648 kg=+0.160 win_avg=+0.071 spread=0.143 STABLE
3089 | raw=-13204 kg=+0.485 win_avg=+0.273 spread=0.387 STABLE
3090 | raw=12337 kg=+0.961 win_avg=+0.636 spread=0.594
3091 | raw=50528 kg=+1.672 win_avg=+1.221 spread=0.914
3092 | raw=73332 kg=+2.097 win_avg=+1.813 spread=0.608
3093 | raw=90399 kg=+2.415 win_avg=+2.208 spread=0.447 STABLE
3094 | raw=96633 kg=+2.531 win_avg=+2.462 spread=0.209 STABLE
3095 | raw=94019 kg=+2.482 win_avg=+2.506 spread=0.059 STABLE
3096 | raw=96939 kg=+2.536 win_avg=+2.507 spread=0.057 STABLE
3097 | raw=97927 kg=+2.555 win_avg=+2.540 spread=0.027 STABLE
3098 | raw=103582 kg=+2.660 win_avg=+2.585 spread=0.119 STABLE
3099 | raw=114610 kg=+2.866 win_avg=+2.731 spread=0.267 STABLE
3100 | raw=79976 kg=+2.220 win_avg=+2.680 spread=0.662
3101 | raw=73627 kg=+2.102 win_avg=+2.174 spread=0.672
3102 | raw=5215 kg=+0.828 win_avg=+1.704 spread=1.274
3103 | raw=-28816 kg=+0.194 win_avg=+1.012 spread=1.860
3104 | raw=-40937 kg=-0.032 win_avg=+0.121 spread=0.440 STABLE
3105 | raw=-37640 kg=+0.030 win_avg=+0.002 spread=0.061 STABLE
3106 | raw=-36619 kg=+0.049 win_avg=+0.039 spread=0.023 STABLE
3107 | raw=-36454 kg=+0.052 win_avg=+0.047 spread=0.010 STABLE
3108 | raw=-40525 kg=-0.024 win_avg=+0.021 spread=0.076 STABLE
3109 | raw=-39107 kg=+0.002 win_avg=-0.014 spread=0.032 STABLE
3110 | raw=-36799 kg=+0.045 win_avg=+0.019 spread=0.072 STABLE
3111 | raw=-40683 kg=-0.027 win_avg=+0.033 spread=0.084 STABLE
3112 | raw=-44602 kg=-0.100 win_avg=-0.056 spread=0.197 STABLE
3113 | raw=-41912 kg=-0.050 win_avg=-0.085 spread=0.078 STABLE
3114 | raw=-41828 kg=-0.048 win_avg=-0.052 spread=0.036 STABLE
3115 | raw=-41026 kg=-0.033 win_avg=-0.045 spread=0.020 STABLE
3116 | raw=-40228 kg=-0.019 win_avg=-0.030 spread=0.029 STABLE
3117 | raw=-40710 kg=-0.027 win_avg=-0.020 spread=0.021 STABLE
3118 | raw=-40541 kg=-0.024 win_avg=-0.028 spread=0.008 STABLE
3119 | raw=-39579 kg=-0.006 win_avg=-0.021 spread=0.026 STABLE
3120 | raw=-40689 kg=-0.027 win_avg=-0.010 spread=0.033 STABLE
3121 | raw=-41925 kg=-0.050 win_avg=-0.028 spread=0.039 STABLE
3122 | raw=-42238 kg=-0.056 win_avg=-0.056 spread=0.044 STABLE
3123 | raw=-38502 kg=+0.014 win_avg=-0.026 spread=0.086 STABLE
3124 | raw=-41376 kg=-0.040 win_avg=-0.018 spread=0.060 STABLE
3125 | raw=-38485 kg=+0.014 win_avg=-0.018 spread=0.060 STABLE
3126 | raw=-40959 kg=-0.032 win_avg=-0.000 spread=0.046 STABLE
3127 | raw=-43642 kg=-0.082 win_avg=-0.052 spread=0.087 STABLE
3128 | raw=-16403 kg=+0.425 win_avg=+0.098 spread=0.507
3129 | raw=18059 kg=+1.067 win_avg=+0.651 spread=0.849
3130 | raw=52097 kg=+1.701 win_avg=+1.252 spread=0.799
3131 | raw=98079 kg=+2.558 win_avg=+2.015 spread=1.176
3132 | raw=120783 kg=+2.981 win_avg=+2.699 spread=0.625
3133 | raw=126834 kg=+3.093 win_avg=+3.002 spread=0.213 STABLE
3134 | raw=129691 kg=+3.146 win_avg=+3.101 spread=0.099 STABLE
3135 | raw=134912 kg=+3.244 win_avg=+3.162 spread=0.136 STABLE
3136 | raw=127226 kg=+3.101 win_avg=+3.208 spread=0.154 STABLE
3137 | raw=92128 kg=+2.447 win_avg=+2.852 spread=0.790
3138 | raw=103238 kg=+2.654 win_avg=+2.531 spread=0.223 STABLE
3139 | raw=119286 kg=+2.953 win_avg=+2.761 spread=0.435 STABLE
3140 | raw=127466 kg=+3.105 win_avg=+3.018 spread=0.223 STABLE
3141 | raw=124918 kg=+3.058 win_avg=+3.084 spread=0.058 STABLE
3142 | raw=126504 kg=+3.087 win_avg=+3.071 spread=0.030 STABLE
3143 | raw=128683 kg=+3.128 win_avg=+3.105 spread=0.046 STABLE
3144 | raw=128614 kg=+3.126 win_avg=+3.124 spread=0.010 STABLE
3145 | raw=125881 kg=+3.076 win_avg=+3.115 spread=0.058 STABLE
3146 | raw=125735 kg=+3.073 win_avg=+3.072 spread=0.086 STABLE
3147 | raw=127302 kg=+3.102 win_avg=+3.087 spread=0.059 STABLE
3148 | raw=132026 kg=+3.190 win_avg=+3.127 spread=0.093 STABLE
3149 | raw=132620 kg=+3.201 win_avg=+3.191 spread=0.087 STABLE
3150 | raw=132046 kg=+3.190 win_avg=+3.202 spread=0.024 STABLE
3151 | raw=128205 kg=+3.119 win_avg=+3.171 spread=0.091 STABLE
3152 | raw=131438 kg=+3.179 win_avg=+3.145 spread=0.060 STABLE
3153 | raw=125160 kg=+3.062 win_avg=+3.135 spread=0.117 STABLE
3154 | raw=115405 kg=+2.880 win_avg=+3.010 spread=0.246 STABLE
3155 | raw=109561 kg=+2.772 win_avg=+2.843 spread=0.200 STABLE
3156 | raw=118901 kg=+2.945 win_avg=+2.832 spread=0.174 STABLE
3157 | raw=123322 kg=+3.028 win_avg=+2.971 spread=0.163 STABLE
3158 | raw=122753 kg=+3.017 win_avg=+3.016 spread=0.027 STABLE
3159 | raw=126067 kg=+3.079 win_avg=+3.042 spread=0.078 STABLE
3160 | raw=126634 kg=+3.090 win_avg=+3.078 spread=0.025 STABLE
3161 | raw=126303 kg=+3.083 win_avg=+3.084 spread=0.012 STABLE
3162 | raw=127188 kg=+3.100 win_avg=+3.095 spread=0.034 STABLE
3163 | raw=128720 kg=+3.128 win_avg=+3.105 spread=0.033 STABLE
3164 | raw=127119 kg=+3.099 win_avg=+3.102 spread=0.049 STABLE
3165 | raw=128212 kg=+3.119 win_avg=+3.108 spread=0.047 STABLE
3166 | raw=126282 kg=+3.083 win_avg=+3.114 spread=0.043 STABLE
3167 | raw=76357 kg=+2.153 win_avg=+2.869 spread=0.969
3168 | raw=-14674 kg=+0.457 win_avg=+1.520 spread=2.410
3169 | raw=-39301 kg=-0.001 win_avg=+0.313 spread=0.820
3170 | raw=-41513 kg=-0.042 win_avg=-0.017 spread=0.147 STABLE
3171 | raw=-40008 kg=-0.014 win_avg=-0.036 spread=0.056 STABLE
3172 | raw=-38698 kg=+0.010 win_avg=-0.003 spread=0.034 STABLE
3173 | raw=-38613 kg=+0.012 win_avg=+0.008 spread=0.011 STABLE
3174 | raw=-39192 kg=+0.001 win_avg=+0.008 spread=0.012 STABLE
3175 | raw=-39045 kg=+0.004 win_avg=+0.003 spread=0.013 STABLE
3176 | raw=-38970 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
3177 | raw=-38937 kg=+0.006 win_avg=+0.005 spread=0.002 STABLE
3178 | raw=-38847 kg=+0.007 win_avg=+0.006 spread=0.003 STABLE
3179 | raw=-38813 kg=+0.008 win_avg=+0.008 spread=0.001 STABLE
3180 | raw=-38821 kg=+0.008 win_avg=+0.008 spread=0.001 STABLE
3181 | raw=-38742 kg=+0.009 win_avg=+0.008 spread=0.001 STABLE
3182 | raw=-38820 kg=+0.008 win_avg=+0.008 spread=0.001 STABLE
3183 | raw=-38846 kg=+0.007 win_avg=+0.008 spread=0.002 STABLE
3184 | raw=-38809 kg=+0.008 win_avg=+0.007 spread=0.002 STABLE
3185 | raw=-38894 kg=+0.006 win_avg=+0.007 spread=0.002 STABLE
3186 | raw=-38762 kg=+0.009 win_avg=+0.007 spread=0.002 STABLE
3187 | raw=-38774 kg=+0.009 win_avg=+0.008 spread=0.002 STABLE
3188 | raw=-38845 kg=+0.007 win_avg=+0.008 spread=0.002 STABLE
3189 | raw=-38842 kg=+0.007 win_avg=+0.007 spread=0.002 STABLE
3190 | raw=-38850 kg=+0.007 win_avg=+0.007 spread=0.001 STABLE
3191 | raw=-38795 kg=+0.008 win_avg=+0.007 spread=0.002 STABLE
3192 | raw=-38840 kg=+0.007 win_avg=+0.008 spread=0.001 STABLE
3193 | raw=-38852 kg=+0.007 win_avg=+0.007 spread=0.000 STABLE
3194 | raw=-38858 kg=+0.007 win_avg=+0.007 spread=0.000 STABLE
3195 | raw=-38840 kg=+0.007 win_avg=+0.007 spread=0.000 STABLE
3196 | raw=-38886 kg=+0.006 win_avg=+0.007 spread=0.001 STABLE
3197 | raw=-38903 kg=+0.006 win_avg=+0.007 spread=0.001 STABLE
3198 | raw=-38940 kg=+0.005 win_avg=+0.006 spread=0.001 STABLE
3199 | raw=-38912 kg=+0.006 win_avg=+0.006 spread=0.001 STABLE
3200 | raw=-38892 kg=+0.006 win_avg=+0.006 spread=0.001 STABLE
3201 | raw=-38912 kg=+0.006 win_avg=+0.006 spread=0.001 STABLE
3202 | raw=-38926 kg=+0.006 win_avg=+0.006 spread=0.001 STABLE
3203 | raw=-38931 kg=+0.006 win_avg=+0.006 spread=0.001 STABLE
3204 | raw=-38929 kg=+0.006 win_avg=+0.006 spread=0.001 STABLE
3205 | raw=-38966 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
3206 | raw=-38939 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
3207 | raw=-38976 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
3208 | raw=-38934 kg=+0.006 win_avg=+0.005 spread=0.002 STABLE
3209 | raw=-38995 kg=+0.004 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
3210 | raw=-38983 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
3211 | raw=-38979 kg=+0.005 win_avg=+0.005 spread=0.001 STABLE
3212 | raw=-39011 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
3213 | raw=-39018 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
3214 | raw=-39040 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
3215 | raw=-39019 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
3216 | raw=-39009 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
3217 | raw=-39002 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
3218 | raw=-39051 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
3219 | raw=-38971 kg=+0.005 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
3220 | [BTN] HOLD #1 (>= 1500 ms) -> re-tare
3221 | raw=-39073 kg=+0.003 win_avg=+0.004 spread=0.002 STABLE
3222 | raw=-39036 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
3223 | raw=-38996 kg=+0.004 win_avg=+0.004 spread=0.001 STABLE
3224 | [TARE] offset=-39030 counts (avg of 10 samples, spread 81 counts)
3225 | raw=-39015 kg=+0.004 win_avg=+0.000 spread=0.000
3226 | raw=-39078 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002
3227 | raw=-38941 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.003 STABLE
3228 | raw=-38987 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3229 | raw=-39046 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3230 | raw=-39061 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3231 | raw=-39073 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.000 STABLE
3232 | raw=-39040 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3233 | raw=-39044 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3234 | raw=-39077 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3235 | raw=-39061 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3236 | raw=-39065 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3237 | raw=-39054 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.000 STABLE
3238 | raw=-39109 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3239 | raw=-38999 kg=+0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
3240 | raw=-39007 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
3241 | raw=-39140 kg=-0.002 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
3242 | raw=-39076 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
3243 | raw=-39071 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3244 | raw=-39033 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3245 | raw=-39029 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3246 | raw=-39080 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3247 | raw=-39107 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3248 | raw=-39097 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3249 | raw=-39023 kg=+0.000 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
3250 | raw=-39061 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3251 | raw=-39027 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3252 | raw=-39069 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3253 | raw=-39062 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3254 | raw=-39022 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3255 | raw=-39037 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3256 | raw=-39112 kg=-0.002 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3257 | raw=-38986 kg=+0.001 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
3258 | raw=-39052 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3259 | raw=-38997 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3260 | raw=-39131 kg=-0.002 win_avg=-0.001 spread=0.003 STABLE
3261 | raw=-39113 kg=-0.002 win_avg=-0.002 spread=0.001 STABLE
3262 | raw=-39089 kg=-0.001 win_avg=-0.002 spread=0.001 STABLE
3263 | raw=-39052 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3264 | raw=-39054 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3265 | raw=-39034 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3266 | raw=-39105 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
3267 | raw=-39072 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3268 | raw=-39004 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3269 | raw=-39067 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
3270 | raw=-39035 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3271 | raw=-39104 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3272 | raw=-39039 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3273 | raw=-38990 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3274 | raw=-39015 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3275 | raw=-39113 kg=-0.002 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
3276 | raw=-39011 kg=+0.000 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
3277 | raw=-39077 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
3278 | raw=-39041 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
3279 | raw=-39031 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
3280 | raw=-39066 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3281 | raw=-39044 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3282 | raw=-39091 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3283 | raw=-39103 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
3284 | [BTN] TAP #1 -> LED ON
3285 | raw=-39060 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
3286 | raw=-39100 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3287 | raw=-39037 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
3288 | raw=-38981 kg=+0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
3289 | raw=-39044 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3290 | raw=-39127 kg=-0.002 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
3291 | raw=-39095 kg=-0.001 win_avg=-0.002 spread=0.001 STABLE
3292 | raw=-39122 kg=-0.002 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3293 | raw=-39114 kg=-0.002 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
3294 | raw=-39077 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3295 | raw=-39071 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3296 | raw=-39034 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
3297 | [BTN] TAP #2 -> LED OFF
3298 | raw=-39085 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
3299 | raw=-39023 kg=+0.000 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3300 | raw=-39032 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3301 | raw=-39057 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3302 | raw=-39084 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3303 | raw=-39079 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3304 | raw=-39047 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
3305 | raw=-39008 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3306 | raw=-39131 kg=-0.002 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
3307 | raw=-39100 kg=-0.001 win_avg=-0.002 spread=0.001 STABLE
3308 | raw=-39081 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
3309 | raw=-39065 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3310 | raw=-39057 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3311 | raw=-39042 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3312 | raw=-39052 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3313 | raw=-39065 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3314 | raw=-39053 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3315 | raw=-39011 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3316 | raw=-39049 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3317 | raw=-39017 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3318 | raw=-39070 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
3319 | raw=-39110 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3320 | raw=-38985 kg=+0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
3321 | raw=-39022 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3322 | raw=-39031 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3323 | raw=-39072 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
3324 | raw=-39113 kg=-0.002 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
3325 | [BTN] HOLD #2 (>= 1500 ms) -> re-tare
3326 | raw=-39064 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3327 | raw=-39053 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
3328 | raw=-39048 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3329 | [TARE] offset=-39062 counts (avg of 10 samples, spread 66 counts)
3330 | raw=-39096 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.000
3331 | raw=-38987 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001
3332 | raw=-39055 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3333 | raw=-39079 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3334 | raw=-39032 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3335 | raw=-39046 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3336 | raw=-39075 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3337 | raw=-39053 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3338 | raw=-38951 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3339 | raw=-39075 kg=-0.000 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3340 | raw=-39060 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3341 | raw=-39051 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3342 | raw=-39024 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3343 | raw=-39085 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
3344 | raw=-39053 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3345 | raw=-39007 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3346 | raw=-39018 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3347 | raw=-38927 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
3348 | raw=-38997 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
3349 | raw=-38971 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3350 | raw=-38971 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
3351 | raw=-38992 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3352 | raw=-38980 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3353 | raw=-38942 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
3354 | raw=-38937 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
3355 | raw=-38915 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
3356 | raw=-38923 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.001 STABLE
3357 | raw=-38969 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
3358 | raw=-38977 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
3359 | raw=-38962 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
3360 | raw=-38950 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
3361 | raw=-38980 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
3362 | raw=-38937 kg=+0.002 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
3363 | raw=-38959 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
3364 | raw=-38987 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
3365 | raw=-38916 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
3366 | raw=-38906 kg=+0.003 win_avg=+0.003 spread=0.002 STABLE
3367 | raw=-38939 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
3368 | raw=-39019 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
3369 | raw=-38921 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.003 STABLE
3370 | raw=-38969 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
3371 | raw=-38961 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.000 STABLE
3372 | raw=-39002 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
3373 | raw=-38940 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
3374 | raw=-38951 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
3375 | raw=-38960 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
3376 | raw=-38934 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
3377 | raw=-38974 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
3378 | raw=-38973 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
3379 | raw=-39001 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
3380 | raw=-38956 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3381 | raw=-38951 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
3382 | raw=-38958 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
3383 | raw=-38941 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
3384 | raw=-38976 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
3385 | raw=-38979 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
3386 | raw=-38996 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3387 | raw=-39038 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3388 | raw=-38940 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3389 | raw=-39010 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
3390 | raw=-38974 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3391 | raw=-39013 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3392 | raw=-39022 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3393 | raw=-38979 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3394 | raw=-38952 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3395 | raw=-39029 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3396 | raw=-39032 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3397 | raw=-39051 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3398 | raw=-39014 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3399 | [CMD] tare: keep the load cell unloaded...
3400 | raw=-38956 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3401 | raw=-39042 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3402 | raw=-39045 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3403 | raw=-39002 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3404 | [TARE] offset=-39025 counts (avg of 10 samples, spread 81 counts)
3405 | raw=-39019 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.000
3406 | raw=-39021 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3407 | raw=-39010 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3408 | raw=-39026 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3409 | raw=-39059 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3410 | raw=-39012 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3411 | raw=-39018 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3412 | raw=-39060 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3413 | raw=-39046 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3414 | raw=-38993 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3415 | raw=-38992 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3416 | raw=-39005 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3417 | raw=-39010 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3418 | raw=-38950 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3419 | raw=-38964 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3420 | raw=-38965 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3421 | raw=-38991 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3422 | raw=-38959 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
3423 | raw=-38986 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3424 | raw=-38989 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3425 | raw=-39064 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3426 | raw=-38986 kg=+0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3427 | raw=-39069 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
3428 | raw=-39024 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3429 | raw=-38992 kg=+0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3430 | raw=-39069 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
3431 | raw=-39063 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3432 | raw=-39068 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3433 | raw=-39036 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3434 | raw=-39049 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3435 | raw=-39049 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3436 | raw=-39029 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3437 | raw=-39006 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3438 | raw=-39074 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3439 | raw=-39036 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3440 | raw=-39052 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3441 | raw=-39042 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3442 | raw=-39031 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3443 | raw=-39014 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3444 | raw=-39034 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.000 STABLE
3445 | raw=-39007 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3446 | raw=-39087 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3447 | raw=-39009 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
3448 | raw=-39028 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3449 | raw=-39003 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3450 | raw=-39016 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3451 | raw=-39057 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3452 | raw=-38945 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
3453 | raw=-39060 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
3454 | raw=-39052 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3455 | raw=-39035 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3456 | raw=-39016 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3457 | raw=-39037 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3458 | raw=-39028 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
3459 | raw=-39039 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
3460 | raw=-39047 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.000 STABLE
3461 | raw=-38990 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3462 | raw=-39033 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3463 | raw=-39031 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3464 | raw=-39067 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3465 | raw=-39022 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3466 | raw=-39040 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3467 | raw=-39018 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3468 | raw=-38923 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3469 | raw=-39057 kg=-0.001 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3470 | raw=-39008 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
3471 | raw=-38999 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3472 | raw=-38999 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3473 | raw=-38989 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3474 | ????????????????????????????????????????????????????????????????0.001 spread=0.001 STABLE
3475 | ????????????????????????????????????????????????????????????????0.001 spread=0.001 STABLE
3476 | raw=-38968 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3477 | raw=-39029 kg=-0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3478 | raw=-38931 kg=+0.002 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
3479 | raw=-38971 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3480 | raw=-38971 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3481 | raw=-38968 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3482 | raw=-38965 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3483 | raw=-38958 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3484 | raw=-38995 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3485 | raw=-38998 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3486 | raw=-39005 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3487 | raw=-38958 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3488 | raw=-38964 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.000 STABLE
3489 | raw=-38982 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3490 | raw=-38988 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3491 | raw=-38991 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3492 | raw=-38900 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3493 | raw=-39000 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3494 | raw=-38985 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3495 | raw=-38985 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3496 | raw=-39018 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3497 | raw=-38993 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3498 | raw=-38971 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3499 | raw=-39001 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3500 | raw=-38960 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3501 | ????????????????????????????????????????????????????????????????0.001 spread=0.001 STABLE
3502 | raw=-38943 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3503 | raw=-38941 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3504 | raw=-38894 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
3505 | raw=-39013 kg=+0.000 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
3506 | raw=-38983 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3507 | raw=-39005 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3508 | raw=-38983 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3509 | raw=-38936 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3510 | raw=-38967 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3511 | raw=-38997 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3512 | raw=-38939 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3513 | raw=-38990 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3514 | raw=-38972 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3515 | raw=-38975 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3516 | raw=-38949 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3517 | raw=-38966 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3518 | raw=-38985 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3519 | raw=-38980 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3520 | raw=-38972 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3521 | raw=-38941 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3522 | raw=-38966 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3523 | raw=-38947 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3524 | raw=-39022 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3525 | raw=-38999 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3526 | raw=-38998 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.000 STABLE
3527 | raw=-39062 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3528 | raw=-39011 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3529 | raw=-39019 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3530 | raw=-38996 kg=+0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3531 | raw=-39072 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3532 | raw=-39043 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3533 | raw=-38991 kg=+0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3534 | raw=-39041 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3535 | raw=-39032 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3536 | raw=-39000 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3537 | raw=-39018 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3538 | raw=-39026 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.000 STABLE
3539 | raw=-38990 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3540 | raw=-38988 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3541 | raw=-38902 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3542 | raw=-38982 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3543 | raw=-39051 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3544 | raw=-38984 kg=+0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
3545 | raw=-39042 kg=-0.000 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3546 | raw=-39059 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3547 | raw=-39063 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.000 STABLE
3548 | raw=-38955 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
3549 | raw=-39017 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3550 | raw=-39034 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3551 | raw=-39020 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3552 | raw=-39070 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3553 | raw=-39037 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3554 | raw=-39024 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3555 | raw=-38969 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
3556 | raw=-39066 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
3557 | raw=-38995 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3558 | raw=-39015 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.000 STABLE
3559 | raw=-38968 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3560 | raw=-39025 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3561 | raw=-38975 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3562 | raw=-39034 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3563 | raw=-39045 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3564 | raw=-38982 kg=+0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
3565 | raw=-39046 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
3566 | raw=-38999 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
3567 | raw=-38972 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3568 | raw=-38964 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3569 | raw=-39060 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
3570 | raw=-39029 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3571 | raw=-39039 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3572 | raw=-38986 kg=+0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3573 | raw=-39053 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3574 | raw=-39033 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3575 | raw=-38966 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3576 | raw=-38985 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.000 STABLE
3577 | raw=-39015 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3578 | raw=-38992 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3579 | raw=-39040 kg=-0.000 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3580 | raw=-39005 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3581 | raw=-38976 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3582 | raw=-38969 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
3583 | raw=-38998 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3584 | raw=-39015 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3585 | raw=-39006 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.000 STABLE
3586 | raw=-39020 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.000 STABLE
3587 | raw=-38956 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3588 | raw=-39048 kg=-0.000 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3589 | raw=-39011 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3590 | raw=-38987 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3591 | raw=-39021 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3592 | raw=-38985 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3593 | raw=-39024 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3594 | raw=-38972 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3595 | [CMD] tare: keep the load cell unloaded...
3596 | raw=-39018 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3597 | raw=-38971 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3598 | raw=-38944 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3599 | [TARE] offset=-38978 counts (avg of 10 samples, spread 83 counts)
3600 | raw=-39016 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.000
3601 | raw=-38990 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.001
3602 | raw=-39021 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3603 | raw=-38950 kg=+0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
3604 | raw=-38959 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.000 STABLE
3605 | raw=-38986 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3606 | raw=-38959 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3607 | raw=-38955 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.000 STABLE
3608 | raw=-39017 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3609 | raw=-38981 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3610 | raw=-39028 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3611 | raw=-39005 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3612 | raw=-38971 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3613 | raw=-39046 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3614 | raw=-39031 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.000 STABLE
3615 | raw=-39057 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3616 | raw=-39046 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3617 | raw=-39013 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3618 | raw=-39008 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
3619 | raw=-39038 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
3620 | raw=-39039 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
3621 | raw=-39074 kg=-0.002 win_avg=-0.002 spread=0.001 STABLE
3622 | raw=-38993 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
3623 | raw=-39074 kg=-0.002 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
3624 | raw=-38989 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
3625 | raw=-39000 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3626 | raw=-39038 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3627 | raw=-39081 kg=-0.002 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3628 | raw=-39020 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3629 | raw=-39055 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3630 | raw=-39009 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3631 | raw=-39005 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3632 | raw=-39025 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3633 | raw=-39025 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3634 | raw=-39027 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3635 | raw=-39021 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3636 | raw=-39034 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3637 | raw=-39009 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3638 | raw=-39017 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3639 | raw=-38989 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3640 | raw=-38964 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3641 | raw=-39022 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3642 | raw=-39000 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
3643 | raw=-38999 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3644 | raw=-38967 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3645 | raw=-38979 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3646 | raw=-39023 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3647 | raw=-38963 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
3648 | raw=-38965 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3649 | raw=-38947 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3650 | raw=-38977 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3651 | raw=-38939 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3652 | raw=-38963 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3653 | raw=-38943 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3654 | raw=-38974 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3655 | raw=-38967 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3656 | raw=-38969 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3657 | raw=-38977 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3658 | raw=-39008 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3659 | raw=-39043 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
3660 | raw=-38990 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
3661 | raw=-38932 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3662 | raw=-38954 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3663 | raw=-38948 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3664 | raw=-38913 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3665 | raw=-38885 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3666 | raw=-39001 kg=-0.000 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3667 | raw=-38995 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3668 | raw=-38964 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
3669 | raw=-38991 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3670 | raw=-39011 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
3671 | raw=-38932 kg=+0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
3672 | raw=-38931 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3673 | raw=-38922 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3674 | raw=-38937 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3675 | raw=-38891 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
3676 | raw=-39014 kg=-0.001 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
3677 | raw=-39007 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
3678 | raw=-39047 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE

## Log mentah 15 Okt
Baris | Teks log Serial Monitor (apa adanya)
1 | ets Jul 29 2019 12:21:46
2
3 | rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
4 | configsip: 0, SPIWP:0xee
5 | clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
6 | mode:DIO, clock div:1
7 | load:0x3fff0030,len:4640
8 | load:0x40078000,len:15592
9 | load:0x40080400,len:3164
10 | entry 0x4008059c
11
12 | === HGD bench test ===
13 | I2C scan (SDA=21, SCL=22):
14 | found 0x27
15 | LCD ready at 0x27
16 | HX711: DT went low, module responds.
17 | Note: with the load cell not connected the HX711 inputs float and readings are meaningless.
18
19 | Commands: t tare ¦ k avg of 10 raw ¦ p print state ¦ e 60 s noise test (E1)
20 | n flip sign ¦ l toggle LED ¦ s I2C scan ¦ h help
21 | Button: TAP toggles the LED, HOLD 1.5 s re-tares
22 | raw=-39889 kg=-0.743 win_avg=-0.743 spread=0.000
23 | raw=-39918 kg=-0.744 win_avg=-0.743 spread=0.001
24 | raw=-39893 kg=-0.743 win_avg=-0.743 spread=0.001 STABLE
25 | [TARE] offset=-39904 counts (avg of 10 samples, spread 48 counts)
26 | raw=-39914 kg=-0.743 win_avg=+0.000 spread=0.000
27 | raw=-39854 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001
28 | raw=-39936 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
29 | raw=-39862 kg=+0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
30 | raw=-39935 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
31 | raw=-39885 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
32 | raw=-39881 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
33 | raw=-39914 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
34 | raw=-39855 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
35 | raw=-39865 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
36 | raw=-39786 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
37 | raw=-39852 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.002 STABLE
38 | raw=-39840 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
39 | raw=-39764 kg=+0.003 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
40 | raw=-39798 kg=+0.002 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
41 | raw=-39869 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
42 | raw=-39835 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
43 | raw=-39888 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
44 | raw=-39912 kg=-0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
45 | raw=-39781 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
46 | raw=-39844 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
47 | raw=-39895 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
48 | raw=-39833 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
49 | raw=-39833 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
50 | raw=-39903 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
51 | raw=-39832 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
52 | raw=-39893 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
53 | raw=-39884 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.000 STABLE
54 | raw=-39860 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
55 | raw=-39836 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
56 | raw=-39859 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
57 | raw=-39871 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
58 | raw=-39858 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
59 | raw=-39892 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
60 | raw=-39862 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
61 | raw=-39863 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
62 | raw=-39867 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
63 | raw=-39845 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
64 | raw=-39845 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
65 | raw=-39842 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
66 | raw=-39866 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
67 | raw=-39866 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
68 | raw=-39857 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
69 | raw=-39895 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
70 | raw=-39834 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
71 | raw=-39902 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
72 | raw=-39849 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
73 | raw=-39850 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
74 | raw=-39876 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.000 STABLE
75 | raw=-39924 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
76 | raw=-39897 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
77 | raw=-39896 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
78 | raw=-39919 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
79 | raw=-39869 kg=+0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
80 | raw=-39897 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
81 | raw=-39942 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
82 | raw=-39855 kg=+0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
83 | raw=-39875 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
84 | raw=-39894 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
85 | raw=-39909 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
86 | raw=-39900 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
87 | raw=-39934 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
88 | raw=-39875 kg=+0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
89 | raw=-39906 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
90 | raw=-39942 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
91 | raw=-39963 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
92 | raw=-39957 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
93 | raw=-39905 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
94 | ????????????????????????????????????????????????????????????????0.001 spread=0.001 STABLE
95 | raw=-39908 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
96 | raw=-39899 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
97 | raw=-39902 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.000 STABLE
98 | raw=-39893 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
99 | raw=-39906 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.000 STABLE
100 | raw=-39892 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.000 STABLE
101 | raw=-39861 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
102 | raw=-39863 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
103 | raw=-39880 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
104 | raw=-39869 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.000 STABLE
105 | raw=-39865 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
106 | raw=-39883 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
107 | raw=-39858 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
108 | raw=-39825 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
109 | raw=-39855 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
110 | raw=-39863 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
111 | raw=-39859 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
112 | raw=-39881 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
113 | raw=-39842 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
114 | raw=-39826 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
115 | raw=-39860 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
116 | raw=-39837 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
117 | raw=-39888 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
118 | raw=-39828 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
119 | raw=-39888 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
120 | raw=-39893 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
121 | raw=-39906 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
122 | raw=-39855 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
123 | raw=-39874 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
124 | raw=-39940 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
125 | raw=-39879 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
126 | raw=-39882 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
127 | raw=-39852 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
128 | raw=-39797 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
129 | [E1] noise test for 60 s: load cell mounted, unloaded, untouched. Do not touch the table or cable.
130 | raw=-39850 kg=+0.001 win_avg=+0.002 spread=0.001 STABLE
131 | raw=-39820 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
132 | raw=-39884 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
133 | raw=-39845 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
134 | raw=-39812 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
135 | raw=-39833 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
136 | raw=-39923 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
137 | raw=-39853 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
138 | raw=-39905 kg=-0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
139 | raw=-39951 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
140 | raw=-39855 kg=+0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
141 | raw=-39881 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
142 | raw=-39887 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
143 | raw=-39870 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.000 STABLE
144 | raw=-39875 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.000 STABLE
145 | raw=-39936 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
146 | raw=-39851 kg=+0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
147 | raw=-39910 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
148 | raw=-39870 kg=+0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
149 | raw=-39895 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
150 | raw=-39890 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
151 | raw=-39834 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
152 | raw=-39911 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
153 | raw=-39903 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
154 | raw=-39887 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
155 | raw=-39910 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
156 | raw=-39873 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
157 | raw=-39872 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
158 | raw=-39881 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
159 | raw=-39865 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
160 | raw=-39811 kg=+0.002 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
161 | raw=-39915 kg=-0.000 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
162 | raw=-39913 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
163 | raw=-39904 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
164 | raw=-39902 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
165 | raw=-39909 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
166 | raw=-39913 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
167 | raw=-39913 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.000 STABLE
168 | raw=-39835 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
169 | raw=-39927 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
170 | raw=-39875 kg=+0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
171 | raw=-39900 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
172 | raw=-39913 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
173 | raw=-39870 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
174 | raw=-39851 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
175 | raw=-39863 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.000 STABLE
176 | raw=-39868 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
177 | raw=-39922 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
178 | raw=-39893 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
179 | raw=-39904 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
180 | raw=-39911 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.000 STABLE
181 | raw=-39884 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
182 | raw=-39923 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
183 | raw=-39907 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
184 | raw=-39885 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.000 STABLE
185 | raw=-39827 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
186 | raw=-39890 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
187 | raw=-39918 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
188 | raw=-39837 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
189 | raw=-39900 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
190 | raw=-39910 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
191 | raw=-39914 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
192 | raw=-39861 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
193 | raw=-39859 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
194 | raw=-39871 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
195 | raw=-39902 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
196 | raw=-39894 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
197 | raw=-39888 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
198 | raw=-39916 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
199 | raw=-39811 kg=+0.002 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
200 | raw=-39843 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
201 | raw=-39869 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
202 | raw=-39877 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
203 | raw=-39827 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
204 | raw=-39886 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
205 | raw=-39931 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
206 | raw=-39886 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
207 | raw=-39847 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
208 | raw=-39921 kg=-0.000 win_avg=+0.001 spread=0.002 STABLE
209 | raw=-39894 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
210 | raw=-39899 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
211 | raw=-39902 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
212 | raw=-39867 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
213 | raw=-39891 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
214 | raw=-39938 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
215 | raw=-39949 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
216 | raw=-39928 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.000 STABLE
217 | raw=-39910 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
218 | raw=-39930 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
219 | raw=-39918 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
220 | raw=-39930 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
221 | raw=-39891 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
222 | raw=-39877 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
223 | raw=-39968 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
224 | raw=-39883 kg=+0.000 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
225 | raw=-39915 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
226 | raw=-39968 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
227 | raw=-39884 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
228 | raw=-39958 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
229 | raw=-39945 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
230 | raw=-39891 kg=+0.000 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
231 | raw=-39917 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
232 | raw=-39973 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
233 | raw=-39987 kg=-0.002 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
234 | raw=-39923 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
235 | raw=-39970 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
236 | raw=-39926 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
237 | raw=-39943 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.000 STABLE
238 | raw=-39885 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
239 | raw=-39987 kg=-0.002 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
240 | raw=-39896 kg=+0.000 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
241 | raw=-39947 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
242 | raw=-39907 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
243 | raw=-39919 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
244 | raw=-39947 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
245 | raw=-39970 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
246 | raw=-39929 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
247 | raw=-39937 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
248 | raw=-39899 kg=+0.000 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
249 | raw=-39994 kg=-0.002 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
250 | raw=-39905 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
251 | raw=-39983 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
252 | raw=-39935 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
253 | raw=-39880 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
254 | raw=-39951 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
255 | raw=-39959 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
256 | raw=-39918 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
257 | raw=-39935 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
258 | raw=-39904 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
259 | raw=-39935 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
260 | raw=-39885 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
261 | raw=-39892 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
262 | raw=-39873 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
263 | raw=-39899 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
264 | raw=-39953 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
265 | raw=-39870 kg=+0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
266 | raw=-39919 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
267 | raw=-39866 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
268 | raw=-39957 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
269 | raw=-39915 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
270 | raw=-39913 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.000 STABLE
271 | raw=-39876 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
272 | raw=-39954 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
273 | raw=-39895 kg=+0.000 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
274 | raw=-39943 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
275 | raw=-39937 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
276 | raw=-39913 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
277 | raw=-39947 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
278 | raw=-39907 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
279 | raw=-39880 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
280 | raw=-39853 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
281 | raw=-39949 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
282 | raw=-39956 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
283 | raw=-39949 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
284 | raw=-39893 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
285 | raw=-39972 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.003 STABLE
286 | raw=-39937 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
287 | raw=-39958 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
288 | raw=-39914 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
289 | raw=-39935 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
290 | raw=-39976 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
291 | raw=-39835 kg=+0.001 win_avg=-0.000 spread=0.003 STABLE
292 | raw=-39913 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.003 STABLE
293 | raw=-39917 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
294 | raw=-39917 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
295 | raw=-39892 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
296 | raw=-39951 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
297 | raw=-39906 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
298 | raw=-39906 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
299 | raw=-39958 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
300 | raw=-39972 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
301 | raw=-39960 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
302 | raw=-39962 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
303 | raw=-39927 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
304 | raw=-39928 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
305 | raw=-39900 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
306 | raw=-39910 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
307 | raw=-39913 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
308 | raw=-39965 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
309 | raw=-39924 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
310 | raw=-39928 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
311 | raw=-39970 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
312 | raw=-39932 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
313 | raw=-39955 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
314 | raw=-39936 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
315 | raw=-39906 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
316 | raw=-39883 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
317 | raw=-39907 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
318 | raw=-39946 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
319 | raw=-39915 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
320 | raw=-39910 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
321 | raw=-39956 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
322 | raw=-39976 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
323 | raw=-39915 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
324 | raw=-39937 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
325 | raw=-39898 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
326 | raw=-39897 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
327 | raw=-39982 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
328 | raw=-39884 kg=+0.000 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
329 | raw=-39923 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
330 | raw=-39937 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
331 | raw=-39939 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
332 | raw=-39955 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
333 | raw=-39943 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
334 | raw=-39912 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
335 | raw=-39924 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
336 | raw=-39925 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
337 | raw=-39880 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
338 | raw=-39919 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
339 | raw=-39995 kg=-0.002 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
340 | raw=-39950 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
341 | raw=-39915 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
342 | raw=-39941 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
343 | raw=-39930 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
344 | raw=-39847 kg=+0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
345 | raw=-39936 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
346 | raw=-39982 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
347 | raw=-39909 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
348 | raw=-39955 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
349 | raw=-39981 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
350 | raw=-39949 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
351 | raw=-39934 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
352 | raw=-39933 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
353 | raw=-39934 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
354 | raw=-39966 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
355 | raw=-39929 kg=-0.000 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
356 | raw=-39936 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.000 STABLE
357 | raw=-39976 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
358 | raw=-39954 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
359 | raw=-39895 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
360 | raw=-39919 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
361 | raw=-39900 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
362 | raw=-39914 kg=-0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
363 | raw=-39950 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
364 | raw=-39875 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
365 | raw=-39878 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.000 STABLE
366 | raw=-39865 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.000 STABLE
367 | raw=-39881 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
368 | raw=-39867 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
369 | raw=-39880 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
370 | [E1] noise test done
371 | samples=706 mean raw=-39908.2
372 | sigma=38.2 counts = 0.0007 kg peak-to-peak=206 counts = 0.004 kg
373 | suggested THRESHOLD_ONSET_KG = max(1.0, 10*sigma) = 1.00 kg
374 | raw=-39892 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
375 | raw=-39890 kg=+0.000 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
376 | raw=-39889 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
377 | raw=-39871 kg=+0.001 win_avg=+0.001 spread=0.001 STABLE
378 | raw=-39938 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
379 | raw=-39889 kg=+0.000 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
380 | raw=-39892 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
381 | raw=-39961 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
382 | raw=-39872 kg=+0.001 win_avg=-0.000 spread=0.002 STABLE
383 | raw=-39934 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
384 | raw=-39930 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
385 | raw=-39884 kg=+0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
386 | raw=-39897 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
387 | raw=-39904 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
388 | raw=-39876 kg=+0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
389 | raw=-39875 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
390 | raw=-39953 kg=-0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
391 | raw=-39978 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.002 STABLE
392 | raw=-39941 kg=-0.001 win_avg=-0.001 spread=0.001 STABLE
393 | raw=-39925 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
394 | raw=-39931 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
395 | raw=-39905 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
396 | raw=-39899 kg=+0.000 win_avg=+0.000 spread=0.000 STABLE
397 | raw=-39937 kg=-0.001 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
398 | raw=-39924 kg=-0.000 win_avg=-0.000 spread=0.001 STABLE
399 | raw=-39868 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.001 STABLE
400 | raw=-39845 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE
401 | raw=-39872 kg=+0.001 win_avg=+0.000 spread=0.002 STABLE